## 轨道控制单元
序号 |  | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态
ARM（STM32F407IGT6） 管脚 3.3V供电纹波电平30mv
1 | 系统需求 |  |  | 5V---DC直流输出报警指示灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
2 |  |  |  | 5V----DC直流输出蜂鸣器 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
1 | 扫描位 |  |  | 扫描位检测试管架 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 扫描位检测试管 | 下拉10K | INPUT
1 | 急诊位 |  |  | 急诊位开门 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 急诊位按键 | 下拉10K | INPUT
3 |  |  |  | 24V急诊位绿灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V急诊位黄灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
5 |  |  |  | 急诊位有无试管架检测 |  | INPUT
6 |  |  |  | 24V急诊位锁止电磁阀 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
1 | 进样1位置 |  |  | 进样1门开关 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 进样1按键输入 | 下拉10K | INPUT
3 |  |  |  | 24V进样1绿灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V进样1黄灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
5 |  |  |  | 进样1试管架推到位检测 |  | INPUT
6 |  |  |  | 进样1有无试管架检测 |  | INPUT
7 |  |  |  | 进样1托盘到位检测 |  | INPUT
1 | 进样2位置 |  |  | 进样2门开关 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 进样2按键输入 | 下拉10K | INPUT
3 |  |  |  | 24V进样2绿灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V进样2黄灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
5 |  |  |  | 进样2试管架推到位检测 |  | INPUT
6 |  |  |  | 进样1有无试管架检测 |  | INPUT
7 |  |  |  | 进样2托盘到位检测 |  | INPUT
1 | 出样1位置 |  |  | 出样1门开关 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 出样1按键输入 | 下拉10K | INPUT
3 |  |  |  | 24V出样1绿灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V出样1黄灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
5 |  |  |  | 出样1有无试管架检测 |  | INPUT
6 |  |  |  | 出样1试管架满检测 |  | INPUT
7 |  |  |  | 出样1托盘到位检测 |  | INPUT
1 | 出样2位置 |  |  | 出样2门开关 | 下拉10K | INPUT
2 |  |  |  | 出样2按键输入 | 下拉10K | INPUT
3 |  |  |  | 24V出样2黄灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V出样2绿灯 | 上拉电阻330欧 | OUTPUT
5 |  |  |  | 出样2有无试管架检测 |  | INPUT
6 |  |  |  | 出样2试管架满检测 |  | INPUT
7 |  |  |  | 出样2托盘到位检测 |  | INPUT
1 | 纯水控制单元 |  |  | 纯水桶浮球开关上 |  | INPUT | 转移到H360主控板
2 |  |  |  | 纯水桶浮球开关下 |  | INPUT
3 |  |  |  | 24V抽水泵(进水部件) |  | OUTPUT | 移到下位机板1控制
4 |  |  |  | 24V抽水泵(进水部件) |  | OUTPUT
5 |  |  |  | 24V纯水桶进水阀1 |  | OUTPUT
6 |  |  |  | 24V纯水桶出水阀1 |  | OUTPUT
总计：OUTPUT:17路 (24V输出15路在电源&I/O板上设计) INPUT:27路
1 | 通讯单元 |  |  | 进样位扫描枪（带5V电源）RXD |  | COMM
2 |  |  |  | 进样位扫描枪（带5V电源）TXD |  | COMM
3 |  |  |  | 远程控制RS232(带5V电源）RXD |  | COMM
4 |  |  |  | 远程控制RS232(带5V电源）TXD |  | COMM
数据检测 RXD
数据检测 TXD
5 |  |  |  | 与中位机CAN通讯CAN1_RX |  | COMM
6 |  |  |  | 与中位机CAN通讯CAN1_TX |  | COMM
|  |  |  | 与中位机CAN通讯VDD1SEN |  | COMM
合计3路RS232 1路CAN
1 | SD_CARD |  |  | SDIO_D0 |  | COMM
2 |  |  |  | SDIO_D1 |  | COMM
3 |  |  |  | SDIO_D2 |  | COMM
4 |  |  |  | SDIO_D3 |  | COMM
5 |  |  |  | SDIO_CK |  | COMM
6 |  |  |  | SDIO_CMD |  | COMM
1 | EEPROM |  |  | I2C2_SCL |  | COMM
2 |  |  |  | I2C2_SDA |  | COMM
1 | FLASH |  |  | FLASH_CS |  | COMM
2 |  |  |  | SPI2_MISO |  | COMM
3 |  |  |  | SPI2_SCK |  | COMM
4 |  |  |  | SPI2_MOSI |  | COMM
| SDRAM |  |  | FSMC-A0 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A1 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A2 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A3 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A4 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A5 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A6 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A7 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A8 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A9 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A10 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A11 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A12 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A13 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A14 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A15 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A16 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A17 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-A18 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D0 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D1 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D2 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D3 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D4 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D5 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D6 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D7 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D8 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D9 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D10 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D11 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D12 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D13 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D14 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-D15 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-NCE4 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-NWE |  | COMM
|  |  |  | FSMC-NOE |  | COMM
|  |  |  | FSMC-NBL0 |  | COMM
|  |  |  | FSMC-NBL1 |  | COMM
1 | 晶振单元 |  |  | CLK_ARM
2 |  |  |  | OSC32_IN
3 |  |  |  | OSC_OUT
| 系统控制其他因素 |  |  | BOOT0
BOOT1
ARMRST
系统LED1绿色
系统LED2黄色
系统LED3红色
VCAP
VCAP

## 主机控制单元
序号 |  | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态
ARM（STM32F407IGT6） 管脚 3.3V供电纹波电平30mv
1 | 系统需求 |  |  | 5V---DC直流输出报警指示灯 |  | OUTPUT
2 |  |  |  | 5V----DC直流输出蜂鸣器 |  | OUTPUT
1 | 安全门单元 |  |  | 仪器前门 |  | INPUT
2 |  |  |  | 仪器右下门 |  | INPUT
|  |  |  | 仪器左下门 |  | INPUT
3 |  |  |  | 仪器后门 |  | INPUT
1 | 送新杯单元 |  |  | 送新杯门 |  | INPUT
2 |  |  |  | 送新杯按键 |  | INPUT
3 |  |  |  | 24V送新杯指示灯黄色 |  | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V送新杯指示灯绿色 |  | OUTPUT
5 |  |  |  | 24V送新杯电磁阀 |  | OUTPUT
1 | 试剂仓单元 |  |  | 试剂仓小门 |  | INPUT
2 |  |  |  | 试剂仓按键 |  | INPUT
3 |  |  |  | 24V试剂仓指示灯黄色 |  | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V试剂仓指示灯绿色 |  | OUTPUT
1 | 液路单元按键指示灯 |  |  | 24V--A液瓶1指示灯黄色 |  | OUTPUT
2 |  |  |  | 24V--A液瓶2指示灯黄色 |  | OUTPUT
3 |  |  |  | 24V--B液瓶1指示灯黄色 |  | OUTPUT
4 |  |  |  | 24V--B液瓶2指示灯黄色 |  | OUTPUT
5 |  |  |  | 24V--洗净浓缩液瓶1指示灯黄色 |  | OUTPUT
6 |  |  |  | 24V--洗净浓缩液瓶2指示灯黄色 |  | OUTPUT
7 |  |  |  | 24V--强洗浓缩液瓶1指示灯黄色 |  | OUTPUT
8 |  |  |  | 24V--强洗浓缩液瓶2指示灯黄色 |  | OUTPUT
9 |  |  |  | 24V--洗涤浓缩液瓶1指示灯黄色 |  | OUTPUT
10 |  |  |  | 24V--洗涤浓缩液瓶2指示灯黄色 |  | OUTPUT
1 | 液路单元液位传感器 |  |  | A液瓶1下液位 |  | INPUT
2 |  |  |  | A液瓶2下液位 |  | INPUT
3 |  |  |  | B液瓶1下液位 |  | INPUT
4 |  |  |  | B液瓶2下液位 |  | INPUT
5 |  |  |  | 洗净浓缩液瓶1下液位 |  | INPUT
6 |  |  |  | 洗净浓缩液瓶2下液位 |  | INPUT
7 |  |  |  | 强洗浓缩液瓶1下液位 |  | INPUT
8 |  |  |  | 强洗浓缩液瓶2下液位 |  | INPUT
9 |  |  |  | 洗涤浓缩液瓶1下液位 |  | INPUT
10 |  |  |  | 洗涤浓缩液瓶2下液位 |  | INPUT
11 |  |  |  | 配置洗净液瓶上液位 |  | INPUT
12 |  |  |  | 配置洗净液瓶下液位 |  | INPUT
13 |  |  |  | 配置强洗液瓶上液位 |  | INPUT
14 |  |  |  | 配置强洗液瓶下液位 |  | INPUT
15 |  |  |  | 配置洗涤液瓶上液位 |  | INPUT
16 |  |  |  | 配置洗涤液瓶下液位 |  | INPUT
17 |  |  |  | 配置纯水液瓶上液位（纯水桶已经取消） |  | INPUT
18 |  |  |  | 配置纯水液瓶下液位（纯水桶已经取消） |  | INPUT
19 |  |  |  | 废液管传感器 |  | INPUT
20 |  |  |  | 外置废液桶下液位 |  | INPUT
21 |  |  |  | 外置废液桶上液位 |  | INPUT
| 纯水桶液位传感器 |  |  | 纯水桶浮球开关上 |  | INPUT
|  |  |  | 纯水桶浮球开关下 |  | INPUT
总计：OUTPUT:17路(24V输出15路在电源&I/O板上设计) INPUT:27路
1 | 通讯单元 |  |  | 试剂仓扫描枪（带5V电源）RXD |  | COMM
2 |  |  |  | 试剂仓扫描枪（带5V电源）TXD |  | COMM
3 |  |  |  | 数据检测 RXD |  | COMM
4 |  |  |  | 数据检测 TXD |  | COMM
5 |  |  |  | 温度控制单元 RXD |  | COMM
6 |  |  |  | 温度控制单元 TXD |  | COMM
7 |  |  |  | 光电倍增管计数器 RXD（移到下位机板2） |  | COMM
8 |  |  |  | 光电倍增管计数器 TXD（移到下位机板2） |  | COMM
9 |  |  |  | 与中位机CAN通讯 CAN1_RX |  | COMM
10 |  |  |  | 与中位机CAN通讯 CAN1_TX |  | COMM
11 |  |  |  | 与中位机CAN通讯 VDD1SEN |  | COMM
合计4路RS232 1路CAN
1 | SD_CARD |  |  | SDIO_D0 |  | COMM
2 |  |  |  | SDIO_D1 |  | COMM
3 |  |  |  | SDIO_D2 |  | COMM
4 |  |  |  | SDIO_D3 |  | COMM
5 |  |  |  | SDIO_CK |  | COMM
6 |  |  |  | SDIO_CMD |  | COMM
1 | EEPROM |  |  | I2C2_SCL |  | COMM
2 |  |  |  | I2C2_SDA |  | COMM
1 | FLASH |  |  | FLASH_CS |  | COMM
2 |  |  |  | SPI2_MISO |  | COMM
3 |  |  |  | SPI2_SCK |  | COMM
4 |  |  |  | SPI2_MOSI |  | COMM
1 | SDRAM |  |  | FSMC-A0 |  | COMM
2 |  |  |  | FSMC-A1 |  | COMM
3 |  |  |  | FSMC-A2 |  | COMM
4 |  |  |  | FSMC-A3 |  | COMM
5 |  |  |  | FSMC-A4 |  | COMM
6 |  |  |  | FSMC-A5 |  | COMM
7 |  |  |  | FSMC-A6 |  | COMM
8 |  |  |  | FSMC-A7 |  | COMM
9 |  |  |  | FSMC-A8 |  | COMM
10 |  |  |  | FSMC-A9 |  | COMM
11 |  |  |  | FSMC-A10 |  | COMM
12 |  |  |  | FSMC-A11 |  | COMM
13 |  |  |  | FSMC-A12 |  | COMM
14 |  |  |  | FSMC-A13 |  | COMM
15 |  |  |  | FSMC-A14 |  | COMM
16 |  |  |  | FSMC-A15 |  | COMM
17 |  |  |  | FSMC-A16 |  | COMM
18 |  |  |  | FSMC-A17 |  | COMM
19 |  |  |  | FSMC-A18 |  | COMM
20 |  |  |  | FSMC-D0 |  | COMM
21 |  |  |  | FSMC-D1 |  | COMM
22 |  |  |  | FSMC-D2 |  | COMM
23 |  |  |  | FSMC-D3 |  | COMM
24 |  |  |  | FSMC-D4 |  | COMM
25 |  |  |  | FSMC-D5 |  | COMM
26 |  |  |  | FSMC-D6 |  | COMM
27 |  |  |  | FSMC-D7 |  | COMM
28 |  |  |  | FSMC-D8 |  | COMM
29 |  |  |  | FSMC-D9 |  | COMM
30 |  |  |  | FSMC-D10 |  | COMM
31 |  |  |  | FSMC-D11 |  | COMM
32 |  |  |  | FSMC-D12 |  | COMM
33 |  |  |  | FSMC-D13 |  | COMM
34 |  |  |  | FSMC-D14 |  | COMM
35 |  |  |  | FSMC-D15 |  | COMM
36 |  |  |  | FSMC-NCE4 |  | COMM
37 |  |  |  | FSMC-NWE |  | COMM
38 |  |  |  | FSMC-NOE |  | COMM
39 |  |  |  | FSMC-NBL0 |  | COMM
40 |  |  |  | FSMC-NBL1 |  | COMM
1 | 晶振单元 |  |  | CLK_ARM
2 |  |  |  | OSC32_IN
3 |  |  |  | OSC_OUT
1 | 系统控制其他因素 |  |  | BOOT0
2 |  |  |  | BOOT1
3 |  |  |  | ARMRST
4 |  |  |  | 系统LED1绿色
5 |  |  |  | 系统LED2黄色
6 |  |  |  | 系统LED3红色
7 |  |  |  | VCAP
8 |  |  |  | VCAP

## 轨道控制主板
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 对应仪器功能 | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ARM_SEN14 | 进样1试管架推到位检测
2 | 41 | PA1 | AARM_SEN13 | 进样2按键开关
3 | 42 | PA2 | RS232_TX2 | 远程控制RS232
4 | 47 | PA3 | RS232_RX2
5 | 50 | PA4 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
6 | 51 | PA5 | SPI1_SCK
7 | 52 | PA6 | SPI1_MISO
8 | 53 | PA7 | SPI1_MOSI
9 | 119 | PA8 | LAN_INT | 中位机LAN调试口（备用）
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 进样位扫描枪RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | CAN通讯1
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ARM_OUT8 | 进样2绿灯
17 | 56 | PB0 | ARM_SEN8 | 进样2试管架推到位检测
18 | 57 | PB1 | ARM_SEN7 | 急诊位有无试管架
19 | 58 | PB2 | BOOT1
20 | 161 | PB3 | ARM_OUT2 | 急诊位黄灯
21 | 162 | PB4 | ARM_OUT3 | 出样1绿灯
22 | 163 | PB5 | CAN2_RX | CAN通讯2（与下位机通讯）
23 | 164 | PB6 | CAN2_TX
24 | 165 | PB7 | VDD1SEN | CAN通讯1
25 | 167 | PB8 | VDD2SEN | CAN通讯2
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN15 | 进样1有无试管架检测
27 | 79 | PB10 | RS232_TX3 | 备用
28 | 80 | PB11 | RS232_RX3
29 | 92 | PB12 | LAN_CS | 中位机LAN调试口（备用）
30 | 93 | PB13 | LAN_SCK
31 | 94 | PB14 | LAN_MISO
32 | 95 | PB15 | LAN_MOSI
33 | 32 | PC0 | PRESSURE1 | 纯水出水（取消）
34 | 33 | PC1 | PRESSURE2
35 | 34 | PC2 | PRESSURE3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | PRESSURE4
37 | 54 | PC4 | ARM_SEN10 | 水箱出水压力检测（取消）
38 | 55 | PC5 | ARM_SEN9 | 进样2有无试管架检测
39 | 115 | PC6 | RS232_TX6 | 数据检测RS232
40 | 116 | PC7 | RS232_RX6
41 | 117 | PC8 | SDIO_D0 | SD卡 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | SDIO_D1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | SDIO_D2 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | SDIO_D3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | SDIO_CK
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN28 | 出样1有无试管架检测
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据--RAM
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据--RAM
51 | 144 | PD2 | SDIO_CMD | SD卡
52 | 145 | PD3 | ARM_OUT20 | 空
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号--RAM
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号--RAM
55 | 150 | PD6 | ARM_OUT9 | 进样1黄灯
56 | 151 | PD7 | ARM_OUT12 | 报警蜂鸣器（不用）
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据--RAM
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据--RAM
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据--RAM
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址--RAM
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址--RAM
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址--RAM
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN30 | 出样1托盘到位检测
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN31 | 出样1门开关
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN32 | 出样1按键开关
70 | 4 | PE5 | BOARD0 | 板卡选择端口0
71 | 5 | PE6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据--RAM
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据--RAM
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据--RAM
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据--RAM
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据--RAM
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据--RAM
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据--RAM
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址--RAM
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址--RAM
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址--RAM
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址--RAM
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址--RAM
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
| 24 | PF6 | ARM_SEN23 | 轨道定位3
| 25 | PF7 | ARM_SEN24 | 出样2托盘到位检测
| 26 | PF8 | ARM_SEN22 | 出样2有无试管架检测
| 27 | PF9 | ARM_SEN21 | 出样2满检测 | FSMC 数据线0
| 28 | PF10 | ARM_SEN20 | 加样位有无试管架 | FSMC 数据线1
| 59 | PF11 | ARM_SEN6 | 急诊位门开关 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址--RAM | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址--RAM | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址--RAM | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址--RAM | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址--RAM | 原点11（）
| 110 | PG6 | ARM_OUT16 | 纯水出水控制阀（取消） | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | ARM_OUT17 | 急诊位电磁阀 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_OUT13 | 纯水进水控制阀（取消） | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | ARM_OUT11 | 报警指示灯 | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | ARM_OUT10 | 进样1绿灯 | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | ARM_OUT6 | 出样2黄灯 | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | ARM_OUT5 | 出样2绿灯 | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | ARM_OUT4 | 出样1黄灯 | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | ARM_OUT1 | 急诊位绿灯 | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | ARM_SEN12 | 进样2门开关 | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | ARM_SEN11 | 进样2托盘到位检测 | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | ARM_SEN5 | 急诊位按键开关 | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | ARM_SEN4 | 轨道维修门 | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | ARM_SEN3 | 空 | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | ARM_SEN2 | 空 | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | ARM_SEN1 | 空 | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | BEEP | 主板报警蜂鸣器 | 原点8
| 89 | PH12 | ARM_OUT18 | 空 | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | ARM_Y | 系统忙指示LED | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | ARM_R | 系统通讯故障LED | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | ARM_G | 系统工作正常LED | 应急按键输入
| 131 | PI0 | ARM_OUT15 | 纯水出水控制泵（取消） | 下载程序控制
| 132 | PI1 | ARM_OUT14 | 纯水进水控制泵（取消） | 原点6
| 133 | PI2 | ARM_OUT19 | 空 | 原点5
| 134 | PI3 | ARM_OUT7 | 进样2黄灯 | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN16 | 空 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN17 | 进样1托盘到位检测 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN18 | 进样1门开关 | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN19 | 进样1按键开关 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN29 | 轨道定位4 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN27 | 出样1满检测 | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN26 | 出样2按键开关 | RS232数据端口
| 13 | PI11 | ARM_SEN25 | 出样2门开关 | 未使用
| 6 | VBAT | VBAT | 电池电源 | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM

## H360主控板
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 对应仪器功能 | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ARM_SEN14 | 配置洗净液液瓶上液位
2 | 41 | PA1 | AARM_SEN13 | 洗涤浓缩液液瓶1下液位
3 | 42 | PA2 | RS232_TX2 | 试剂仓扫描枪RS232
4 | 47 | PA3 | RS232_RX2
5 | 50 | PA4 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
6 | 51 | PA5 | SPI1_SCK
7 | 52 | PA6 | SPI1_MISO
8 | 53 | PA7 | SPI1_MOSI
9 | 119 | PA8 | LAN_INT | 中位机LAN调试口（备用）
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 温度控制板RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | CAN通讯1(外部接口--加热/制冷电流检)
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ARM_OUT8 | 强洗浓缩液2指示灯黄色
17 | 56 | PB0 | ARM_SEN8 | 配置纯水瓶下液位
18 | 57 | PB1 | ARM_SEN7 | 配置纯水瓶上液位
19 | 58 | PB2 | BOOT1
20 | 161 | PB3 | ARM_OUT2 | 送新杯指示灯黄色
21 | 162 | PB4 | ARM_OUT3 | 试剂仓指示灯绿色
22 | 163 | PB5 | CAN2_RX | CAN通讯2（与下位机通讯）
23 | 164 | PB6 | CAN2_TX
24 | 165 | PB7 | VDD1SEN | CAN通讯1(外部接口--加热/制冷电流检测)
25 | 167 | PB8 | VDD2SEN | CAN通讯2
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN15 | 洗涤浓缩液液瓶2下液位
27 | 79 | PB10 | RS232_TX3 | 数据检测口RS232备用
28 | 80 | PB11 | RS232_RX3
29 | 92 | PB12 | LAN_CS | 中位机LAN调试口（备用）
30 | 93 | PB13 | LAN_SCK
31 | 94 | PB14 | LAN_MISO
32 | 95 | PB15 | LAN_MOSI
33 | 32 | PC0 | PRESSURE1 | 清洗针1压力传感器
34 | 33 | PC1 | PRESSURE2 | 磁珠针压力传感器
35 | 34 | PC2 | PRESSURE3 | 试剂针堵针检测压力传感器 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | PRESSURE4 | 样本针压力传感器
37 | 54 | PC4 | ARM_SEN10 | 纯水桶上液位 （纯水桶主动上报）
38 | 55 | PC5 | ARM_SEN9 | 纯水桶下液位 （纯水桶主动上报）
39 | 115 | PC6 | RS232_TX6 | 数据检测RS232
40 | 116 | PC7 | RS232_RX6
41 | 117 | PC8 | SDIO_D0 | SD卡 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | SDIO_D1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | SDIO_D2 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | SDIO_D3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | SDIO_CK
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN28 | 仪器右下门传感器
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据--RAM
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据--RAM
51 | 144 | PD2 | SDIO_CMD | SD卡
52 | 145 | PD3 | ARM_OUT20 | 空
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号--RAM
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号--RAM
55 | 150 | PD6 | ARM_OUT9 | 洗涤浓缩液1指示灯黄色
56 | 151 | PD7 | ARM_OUT12 | A液瓶2指示灯黄色
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据--RAM
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据--RAM
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据--RAM
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址--RAM
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址--RAM
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址--RAM
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN30 | 仪器左下门传感器
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN31 | 仪器前门传感器
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN32 | 仪器后门传感器
70 | 4 | PE5 | BOARD0 | 板卡选择端口0
71 | 5 | PE6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据--RAM
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据--RAM
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据--RAM
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据--RAM
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据--RAM
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据--RAM
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据--RAM
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址--RAM
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址--RAM
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址--RAM
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址--RAM
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址--RAM
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
| 24 | PF6 | ARM_SEN23 | A液液瓶2下液位
| 25 | PF7 | ARM_SEN24 | 强洗浓缩液液瓶2下液位
| 26 | PF8 | ARM_SEN22 | 强洗浓缩液液瓶1下液位
| 27 | PF9 | ARM_SEN21 | A液液瓶1下液位 | FSMC 数据线0
| 28 | PF10 | ARM_SEN20 | 配置洗涤液液瓶下液位 | FSMC 数据线1
| 59 | PF11 | ARM_SEN6 | 废液桶下液位 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址--RAM | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址--RAM | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址--RAM | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址--RAM | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址--RAM | 原点11（）
| 110 | PG6 | ARM_OUT16 | 报警蜂鸣器 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | ARM_OUT17 | 送新杯机构电磁阀 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_OUT13 | B液瓶1指示灯黄色 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | ARM_OUT11 | A液瓶1指示灯黄色 | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | ARM_OUT10 | 洗涤浓缩液2指示灯黄色 | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | ARM_OUT6 | 洗净浓缩液液瓶2指示灯黄色 | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | ARM_OUT5 | 洗净浓缩液液瓶1指示灯黄色 | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | ARM_OUT4 | 试剂仓指示灯黄色 | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | ARM_OUT1 | 送新杯指示灯绿色 | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | ARM_SEN12 | 配置强洗液液瓶下液位 | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | ARM_SEN11 | 洗净浓缩液2下液位 | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | ARM_SEN5 | 废液桶上液位 | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | ARM_SEN4 | 试剂仓按键开关 | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | ARM_SEN3 | 试剂仓门开关 | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | ARM_SEN2 | 送新杯按键 | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | ARM_SEN1 | 送新杯门开关(传感器取消) | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | BEEP | 主板报警蜂鸣器 | 原点8
| 89 | PH12 | ARM_OUT18 | 空 | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | ARM_Y | 系统忙指示LED | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | ARM_R | 系统通讯故障LED | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | ARM_G | 系统工作正常LED | 应急按键输入
| 131 | PI0 | ARM_OUT15 | 报警指示灯 | 下载程序控制
| 132 | PI1 | ARM_OUT14 | B液液瓶2指示灯黄色 | 原点6
| 133 | PI2 | ARM_OUT19 | 空 | 原点5
| 134 | PI3 | ARM_OUT7 | 强洗浓缩液1指示灯黄色 | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN16 | 配置洗净液液瓶下液位 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN17 | B液液瓶1下液位 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN18 | 配置洗涤液液瓶上液位 | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN19 | B液瓶2下液位 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN29 | 仪器右下门传感器 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN27 | 外置废液桶上液位 | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN26 | 外置废液桶下液位 | RS232数据端口
| 13 | PI11 | ARM_SEN25 | 送新杯门开关（门吸自带） | 未使用
| 6 | VBAT | VBAT | 电池电源 | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM

## 板卡1单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 |  |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-D3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 清洗针升降使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 清洗柱塞泵5脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 清洗柱塞泵5方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 清洗柱塞泵5使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 清洗柱塞泵4脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 清洗柱塞泵4方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 清洗柱塞泵4使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 清洗柱塞泵3脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 清洗柱塞泵3方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 清洗柱塞泵3使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 清洗柱塞泵2脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 清洗柱塞泵2方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 清洗柱塞泵2使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 清洗柱塞泵1脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 清洗柱塞泵1方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 清洗柱塞泵1使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 | DP305 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 3针外壁清洗隔膜泵
61 |  | I/O--38 | CDC35 | DP306 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 磁珠/试剂针内壁清洗隔膜泵
62 |  | I/O--39 | CDD34 | DP307 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 样本针内壁清洗隔膜泵
63 |  | I/O--40 | CDC33 | V215 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 样本针外壁强洗二通阀
64 |  | I/O--41 | CDC32 | V216 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 试剂针外壁清洗二通阀
65 |  | I/O--42 | CDC31 | V217 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 磁珠针外壁清洗二通阀
66 |  | I/O--43 | CDC30 | V218 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 样本针外壁清洗二通阀
67 |  | I/O--44 | CDC29 | RV3 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 水箱出水泵
68 |  | I/O--45 | CDC28 | RV4 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 水箱进水泵
69 |  | I/O--48 | CDC27 | RV5 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 | RV6 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 | RV7 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 | RV8 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 | RV2 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 水箱进水电磁阀
74 |  | I/O--53 | CDC22 | RV1 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 水箱出水电磁阀
75 |  | I/O--55 | CDC21 | V305 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗针5进液三通阀
76 |  | I/O--57 | CDC20 | V304 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗针4进液三通阀
77 |  | I/O--58 | CDC19 | V303 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗针3进液三通阀
78 |  | I/O--59 | CDC18 | V302 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗针2进液三通阀
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 | V301 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗针1进液三通阀
80 |  | I/O--63 | CDC16 | V221 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 样本针内进液二通阀
81 |  | I/O--66 | CDC15 | V220 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 磁珠针内进液二通阀
82 |  | I/O--67 | CDC14 | V219 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 试剂针内进液二通阀
83 |  | I/O--68 | CDC13 | V201 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | B液柱塞泵进液二通阀2
84 |  | I/O--69 | CDC12 | V202 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | B液柱塞泵进液二通阀1
85 |  | I/O--70 | CDC11 | V203 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | A液柱塞泵进液二通阀2
86 |  | I/O--71 | CDC10 | V204 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | A液柱塞泵进液二通阀1
87 |  | I/O--72 | CDC9 | V236 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗液1浓缩液二通阀2
88 |  | I/O--73 | CDC8 | V235 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗液1浓缩液二通阀1
89 |  | I/O--74 | CDC7 | V234 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 强洗液浓缩二通阀2
90 |  | I/O--75 | CDC6 | V233 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 强洗液浓缩二通阀1
91 |  | I/O--76 | CDC5 | V232 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 清洗液2浓缩液二通阀2
94 |  | I/O--77 | CDC4 | V231 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM | [7 empty] | 清洗液2浓缩液二通阀1
93 |  | I/O--78 | CDC3 | DP103 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V |  |  |  | 清洗液1浓缩液隔膜泵
92 |  | I/O--79 | CDC2 | DP102 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V |  | 强洗浓缩液隔膜泵
97 |  | I/O--80 | CDC1 | DP101 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM | [7 empty] | 清洗液2浓缩液隔膜泵
96 |  | I/O--81 | CPWM11 | 蠕动泵脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 | 蠕动泵方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 | 蠕动泵使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10 | A液柱塞泵脉冲
103 |  | I/O--94 | CCW10 | A液柱塞泵方向
104 |  | I/O--95 | CEN10 | A液柱塞泵使能
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 清洗摇匀步进脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 清洗摇匀步进方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 清洗摇匀步进使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 清洗摇匀升降脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 清洗摇匀升降方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 清洗摇匀升降使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 清洗盘旋转步进伺服脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 清洗盘旋转步进伺服方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 清洗盘旋转步进伺服使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 清洗针升降脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 清洗针升降方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22 | V306 (Valve41） | [16 empty] | AB液+清洗盘排液二通阀
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21 | V240 (Valve40） | [16 empty] | 清洗液1稀释二通阀
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20 | V238 (Valve39） | [16 empty] | 强洗液稀释二通阀
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19 | V237 (Valve38） | [16 empty] | 清洗液2稀释二通阀
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18 | DP304 (Valve37） | [16 empty] | 样本针强洗隔膜泵
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 空置
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 清洗针压力传感器输入3（备用）
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 清洗针压力传感器输入3（备用）
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 空置
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 清洗针柱塞泵3原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 清洗摇匀原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 清洗摇匀升降原点
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 清洗盘旋转原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 清洗针升降原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 清洗针柱塞泵5原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
| 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
| 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
| 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23 | V307 (Valve42） | [16 empty] | 3针外壁清洗排液二通阀隔膜泵
| 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 | DP1 (Valve43） | FSMC 数据线0 | [15 empty] | 废液泵
| 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 | 空置 (Valve44） | FSMC 数据线1 | [15 empty] | 空置
| 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
| 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | PR2ARM2 | 清洗针压力传感器输入2（备用） | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | PR2ARM1 | 清洗针压力传感器输入2（备用） | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | PR1ARM2 | 清洗针压力传感器输入1（备用） | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | PR1ARM1 | 清洗针压力传感器输入1（备用） | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
| 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | FRubbish3 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | Frubbish2 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | Frubbish1 |  | 应急按键输入
| 131 | PI0 | FrubbishOver1 |  | 下载程序控制
| 132 | PI1 | FrubbishOver2 |  | 原点6
| 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
| 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 清洗盘光纤检测 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 清洗盘码盘计数传感器 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 吸液蠕动泵原点（预留） | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN10 | A液柱塞泵原点 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 清洗针柱塞泵4原点 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 清洗针柱塞泵2原点 | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 清洗针柱塞泵1原点 | RS232数据端口
| 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
| 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM
Note on R55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡2单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 空置预留引出
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 空置预留引出
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 空置预留引出
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 空置预留引出
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 测量室上门步进电机脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 测量室上门步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 测量室上门步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 测量室侧门步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 测量室侧门步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 测量室侧门步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 机械手2旋转步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 机械手2旋转步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 机械手2旋转步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 机械手2升降步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 机械手2升降步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 机械手2升降步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE
27 |  | I/O--61 | CPLDREST |  | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | B液柱塞泵脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | B液柱塞泵方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | B液柱塞泵使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 空置预留引出
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 空置预留引出
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 空置预留引出
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 空置预留引出
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 空置预留引出
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 空置预留引出
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 空置预留引出
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 空置预留引出
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18 | 清洗盘取杯电磁阀
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 计数器RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3
22 | 163 | PB5 | YMARM2
23 | 164 | PB6 | YMARM1
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 空置
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17 | 反应盘取杯电磁阀
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 测量室侧门原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | B液柱塞泵原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 空置
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 空置
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 空置
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 空置
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | PR2ARM2 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | PR2ARM1 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | PR1ARM2 |  | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | PR1ARM1 |  | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | FRubbish3 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | Frubbish2 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | Frubbish1 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | FrubbishOver1 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | FrubbishOver2 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 空置 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 空置 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 测量室上门原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 机械手2旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 机械手2升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on S55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on S56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡3单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 新杯机械手前后使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 新杯机械手左右脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 新杯机械手左右方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 新杯机械手左右使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 试剂盘旋转伺服脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 试剂盘旋转伺服方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 试剂盘旋转伺服使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 磁珠柱塞泵步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 磁珠柱塞泵步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 磁珠柱塞泵步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 磁珠针旋转步进伺服脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 磁珠针旋转步进伺服方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 磁珠针旋转步进伺服使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 磁珠针升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 磁珠针升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 磁珠针升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9
106 |  | I/O--97 | CCW9
107 |  | I/O--98 | CEN9
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 空置
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 空置
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 空置
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 机械手1升降步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 机械手1升降步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 机械手1升降步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 新杯机械手前后脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 新杯机械手前后方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 磁珠针RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 磁珠针液面探测使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 磁珠针液面探测信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 磁珠针防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | H360 反应盘取杯光纤检测
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17 | 反应盘放/取杯电磁阀
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 磁珠针柱塞泵原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 磁珠针定位3
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 磁珠针定位2
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 新杯机械手升降原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 新杯机械手前后原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 新杯机械手左右原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | PR2ARM2 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | PR2ARM1 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | PR1ARM2 | 磁珠针压力传感器输入2(备用) | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | PR1ARM1 | 磁珠针压力传感器输入1(备用) | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 | 磁珠针液面探测控制信号 | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | FRubbish3 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | Frubbish2 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | Frubbish1 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | FrubbishOver1 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | FrubbishOver2 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 空置 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 试剂盘码盘计数传感器 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 空置 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 试剂盘旋转伺服原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 磁珠针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 磁珠针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡4单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 磁珠摇匀升降步进使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 试剂摇匀升降步进脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 试剂摇匀升降步进方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 试剂摇匀升降步进使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 反应盘旋转伺服脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 反应盘旋转伺服方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 反应盘旋转伺服使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 试剂柱塞泵步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 试剂柱塞泵步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 试剂柱塞泵步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 试剂针旋转步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 试剂针旋转步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 试剂针旋转步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 试剂针升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 试剂针升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 试剂针升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9
106 |  | I/O--97 | CCW9
107 |  | I/O--98 | CEN9
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 磁珠摇匀步进脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 磁珠摇匀步进方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 磁珠摇匀步进使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 试剂摇匀步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 试剂摇匀步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 试剂摇匀步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 磁珠摇匀升降步进脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 磁珠摇匀升降步进方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 样本针液面探测RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 试剂针液面探测使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 试剂针液面探测信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 试剂针液面防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 反应盘放杯光纤测量
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 空置
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 计算器通讯（数据检测口） | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 试剂针柱塞泵原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 试剂针定位1
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 磁珠摇匀原点
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 试剂摇匀原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 磁珠摇匀升降原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 试剂摇匀升降原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | PR2ARM2 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | PR2ARM1 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | PR1ARM2 | 试剂针压力传感器输入2 | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | PR1ARM1 | 试剂针压力传感器输入1 | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 | 试剂针液面探测控制信号 | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | FRubbish3 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | Frubbish2 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | Frubbish1 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | FrubbishOver1 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | FrubbishOver2 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 空置 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 反应盘码盘计数传感器 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 试剂针定位3 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 反应盘旋转原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 试剂针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 试剂针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡5单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 杯盘推杆步进电机使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 新杯盘升降步进电机脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 新杯盘升降步进电机方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 新杯盘升降步进电机使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 加样轨道步进马达脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 加样轨道步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 加样轨道步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 样本针柱塞泵脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 样本针柱塞泵方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 样本针柱塞泵使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 样本针旋转步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 样本针旋转步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 样本针旋转步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 样本针升降步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 样本针升降步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 样本针升降步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9
106 |  | I/O--97 | CCW9
107 |  | I/O--98 | CEN9
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 旧杯盘升降脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 旧杯盘升降方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 旧杯盘升降使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 杯盘对中步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 杯盘对中步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 杯盘对中步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 杯盘推杆步进脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 杯盘推杆步进方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28 | 送新杯指示灯黄色
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 样本针RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 样本针液面探测使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 样本针液面探测信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 样本针防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 新杯盘升到第二梯队位置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 旧杯盘降到第二梯度位置
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 送新杯门吸电磁阀 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 | 有无垃圾桶1 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 样本针柱塞泵原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3 | 垃圾桶1反转
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 样本针定位1
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 旧杯盘升降原点
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 杯盘对中原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 杯盘推杆原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 新杯盘升降原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 | 垃圾桶1正转 | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | PR2ARM2 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | PR2ARM1 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | PR1ARM2 | 样本针压力传感器输入2(备用) | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | PR1ARM1 | 样本针压力传感器输入1(备用) | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 | 样本针液面探测控制信号 | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 | 送新杯指示灯绿色 | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 | 送新杯门按键输入 | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 | 送新杯门传感器输入 | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | FRubbish3 | 有无垃圾桶2 | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | Frubbish2 | 垃圾桶1满 | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | Frubbish1 | 垃圾桶2满 | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | FrubbishOver1 | 垃圾桶1过载检测 | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | FrubbishOver2 | 垃圾桶2过载检测 | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 | 垃圾桶2反转 | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 | 垃圾桶2正转 | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 新杯盘推到位检测 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 夹紧光电1 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 加样轨道定位1 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 加样轨道原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 样本针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 样本针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡6单元
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 出样1步进马达使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 机械手3旋转脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 机械手3旋转方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 机械手3旋转使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 机械手3前后步进脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 机械手3前后步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 机械手3前后步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 机械手3升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 机械手3升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 机械手3升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 进样2步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 进样2步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 进样2步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 进样1步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 进样1步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 进样1步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9
106 |  | I/O--97 | CCW9
107 |  | I/O--98 | CEN9
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 轨道运输伺服步进脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 轨道运输伺服步进方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 轨道运输伺服步进使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 出样2步进马达脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 出样2步进马达方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 出样2步进马达使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 出样1步进马达脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 出样1步进马达方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2
2 | 41 | PA1 | ENC_B2
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1
21 | 162 | PB4 | YMARM3
22 | 163 | PB5 | YMARM2
23 | 164 | PB6 | YMARM1
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 出样1原点
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 出样2原点
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 轨道减速2
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
42 | 118 | PC9 | Frubbish4 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 轨道定位2
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 轨道减速1
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 轨道原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 送样2原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 送样1原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
| 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
| 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
| 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
| 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
| 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
| 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
| 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | PR2ARM2 |  | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | PR2ARM1 | 进样2试管架推到位检测 | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | PR1ARM2 |  | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | PR1ARM1 | 进样1试管架推到位检测 | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
| 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | FRubbish3 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | Frubbish2 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | Frubbish1 |  | 应急按键输入
| 131 | PI0 | FrubbishOver1 |  | 下载程序控制
| 132 | PI1 | FrubbishOver2 |  | 原点6
| 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
| 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 机械手3前后原点 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 机械手3旋转原点 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 机械手3升降原点 | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 轨道定位1 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN4 |  | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN2 |  | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN1 |  | RS232数据端口
| 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
| 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM
Note on R55: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R56: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 光电板--板卡1接线端口
光电板卡 | 接线端口 | 控制单元 | 功能
光电板1 | Nsensor1 | 下位机 （清洗，加A液，液路单元） | 清洗针柱塞泵1原点
| Nsensor2 |  | 清洗针柱塞泵2原点
| Nsensor3 |  | 清洗针柱塞泵3原点
| Nsensor4 |  | 吸液蠕动泵原点（预留）
| Nsensor5 |  | A液柱塞泵原点
| Nsensor6 |  | 清洗摇匀原点
| Nsensor7 |  | 清洗摇匀升降原点
| Nsensor8 |  | 清洗针升降原点
| Nsensor9 |  | 清洗盘旋转原点
| Nsensor10 |  | 清洗盘光纤检测
Nsensor11
| Nsensor12 |  | 清洗盘码盘计数传感器
Nsensor13
Nsensor14
Nsensor15
Nsensor16
光电板2 | Nsensor1 | 下位机 （反应盘单元） | 试剂摇匀升降原点
| Nsensor2 |  | 磁珠摇匀升降原点
| Nsensor3 |  | 试剂摇匀原点
| Nsensor4 |  | 磁珠摇匀原点
| Nsensor5 |  | 试剂针升降原点
| Nsensor6 |  | 试剂柱塞泵原点
| Nsensor7 |  | 试剂针旋转原点
| Nsensor8 |  | 反应盘旋转原点
| Nsensor9 |  | 试剂针定位1
| Nsensor10 |  | 试剂针定位2
| Nsensor11 |  | 试剂针定位3
| Nsensor12 |  | 反应盘码盘计数传感器
Nsensor13
Nsensor14
Nsensor15
Nsensor16
光电板3 | Nsensor1 | 下位机 （加新杯/测量/试剂盘单元） | 新杯机械手左右原点
| Nsensor2 |  | 新杯机械手前后原点
| Nsensor3 |  | 机械手1升降原点
| Nsensor4 |  | B液柱塞泵原点
| Nsensor5 |  | 测量室侧门原点
| Nsensor6 |  | 测量室上门原点
Nsensor7
| Nsensor8 |  | 试剂盘旋转原点
Nsensor9
Nsensor10
Nsensor11
Nsensor12
Nsensor13
Nsensor14
Nsensor15
| Nsensor16 |  | 反应盘放杯光纤检测
光电板4 | Nsensor1 | 下位机 （加样，送新杯盘单元） | 新杯盘升降原点
| Nsensor2 |  | 旧杯盘升降原点
| Nsensor3 |  | 杯盘对中原点
| Nsensor4 |  | 杯盘推杆原点
| Nsensor5 |  | 加样轨道原点
| Nsensor6 |  | 样本针柱塞泵原点
| Nsensor7 |  | 样本针升降原点
| Nsensor8 |  | 样本针旋转原点
| Nsensor9 |  | 样本针定位1
| Nsensor10 |  | H360反应盘取杯光纤检测
| Nsensor11 |  | 加样轨道定位1
| Nsensor12 |  | 试剂盘码盘计数传感器
| Nsensor13 |  | 新杯盘升到第二梯度位置
| Nsensor14 |  | 旧杯盘降到第二梯度位置
| Nsensor15 |  | 新杯盘推到位检测
| Nsensor16 |  | 夹紧光电1
进样机构光电板 | Nsensor1 | 下位机 | 送样1原点
| Nsensor2 | 下位机 | 送样2原点
| Nsensor3 | 主控板 | 进样1有无试管架检测
| Nsensor4 | 主控板 | 进样2有无试管架检测
| Nsensor5 | 主控板
| Nsensor6 | 主控板
| Nsensor7 | 主控板
| Nsensor8 | 主控板 | 水箱出水压力检测
| Nsensor9 | 主控板 | 进样1托盘到位检测
| Nsensor10 | 主控板 | 进样2托盘到位检测
| Nsensor11 | 下位机 | 轨道原点
| Nsensor12 | 主控板 | 急诊位有无试管架
| LEDBUTTON1 | 主控板 | 进样1黄灯 | 进样1绿灯 | 进样1门开关 | 进样1按键开关
| LEDBUTTON2 | 主控板 | 进样2黄灯 | 进样2绿灯 | 进样2门开关 | 进样2按键开关
进样机构光电板 | Nsensor1 | 下位机 | 出样1原点
| Nsensor2 | 下位机 | 出样2原点
| Nsensor3 | 主控板 | 出样1有无试管架检测
| Nsensor4 | 主控板 | 出样2有无试管架检测
| Nsensor5 | 主控板 | 出样1满检测
| Nsensor6 | 主控板 | 出样2满检测
| Nsensor7 | 主控板 | 轨道定位4
| Nsensor8 | 主控板 | 轨道定位3
| Nsensor9 | 主控板 | 出样1托盘到位检测
| Nsensor10 | 主控板 | 出样2托盘到位检测
| Nsensor11 | 下位机 | 轨道减速2
| Nsensor12 | 主控板 | 加样位有无试管架
| LEDBUTTON1 | 主控板 | 出样1黄灯 | 出样1绿灯 | 出样1门开关 | 出样1按键开关
| LEDBUTTON2 | 主控板 | 出样2黄灯 | 出样2绿灯 | 出样2门开关 | 出样2按键开关
轨道机构光电板 | Nsensor1 | 主控板 | 轨道维修门
| Nsensor2 | 下位机 | 机械手3升降原点
| Nsensor3 | 下位机 | 机械手3旋转原点
| Nsensor4 | 下位机 | 机械手3前后原点
| Nsensor5 | 下位机 | 轨道减速1
| Nsensor6 | 下位机 | 轨道定位2
| Nsensor7 | 下位机 | 轨道定位1
| LEDBUTTON1 | 主控板 | 急诊位黄灯 | 急诊位绿灯 | 急诊位门开关 | 急诊位按键开关

## 直流板卡接线端口
直流控制板 | 接线端口 | 液路编号 | 控制单元功能
VLAVE1 | CDC1 | DP101 | 清洗液2浓缩液隔膜泵 | 25芯多芯线
VLAVE2 | CDC2 | DP102 | 强洗浓缩液隔膜泵
VLAVE3 | CDC3 | DP103 | 清洗液1浓缩液隔膜泵
VLAVE4 | CDC4 | V231 | 清洗液2浓缩液二通阀1
VLAVE5 | CDC5 | V232 | 清洗液2浓缩液二通阀2
VLAVE6 | CDC6 | V233 | 强洗液浓缩二通阀1
VLAVE7 | CDC7 | V234 | 强洗液浓缩二通阀2
VLAVE8 | CDC8 | V235 | 清洗液1浓缩液二通阀1
VLAVE9 | CDC9 | V236 | 清洗液1浓缩液二通阀2
VLAVE10 | CDC10 | V204 | A液柱塞泵进液二通阀1
VLAVE11 | CDC11 | V203 | A液柱塞泵进液二通阀2
VLAVE12 | CDC12 | V202 | B液柱塞泵进液二通阀1
VLAVE13 | CDC13 | V201 | B液柱塞泵进液二通阀2
VLAVE14 | CDC14 | V219 | 试剂针内进液二通阀 | 15芯多芯线
VLAVE15 | CDC15 | V220 | 磁珠针内进液二通阀
VLAVE16 | CDC16 | V221 | 样本针内进液二通阀
VLAVE17 | CDC17 | V301 | 清洗针1进液三通阀
VLAVE18 | CDC18 | V302 | 清洗针2进液三通阀
VLAVE19 | CDC19 | V303 | 清洗针3进液三通阀
VLAVE20 | CDC20 | V304 | 清洗针4进液三通阀
VLAVE21 | CDC21 | V305 | 清洗针5进液三通阀
VLAVE22 | CDC22 | RV1 | 水箱出水电磁阀
VLAVE23 | CDC23 | RV2 | 水箱进水电磁阀
VLAVE24 | CDC24 | RV8 |  | 25芯多芯线
VLAVE25 | CDC25 | RV7
VLAVE26 | CDC26 | RV6
VLAVE27 | CDC27 | RV5
VLAVE28 | CDC28 | RV4 | 水箱进水泵
VLAVE29 | CDC29 | RV3 | 水箱出水泵
VLAVE30 | CDC30 | V218 | 样本针外壁清洗二通阀
VLAVE31 | CDC31 | V217 | 磁珠针外壁清洗二通阀
VLAVE32 | CDC32 | V216 | 试剂针外壁清洗二通阀
VLAVE33 | CDC33 | V215 | 样本针外壁强洗二通阀
VLAVE34 | CDC34 | DP307 | 样本针内壁清洗隔膜泵
VLAVE35 | CDC35 | DP306 | 磁珠/试剂针内壁清洗隔膜泵
VLAVE36 | CDC36 | DP305 | 3针外壁清洗隔膜泵
VLAVE37 | SLAVE-ARM_SEN18 | DP304 (Valve37） | 样本针强洗隔膜泵
VLAVE38 | SLAVE-ARM_SEN19 | V237 (Valve38） | 清洗液2稀释二通阀 | 2芯线
VLAVE39 | SLAVE-ARM_SEN20 | V238 (Valve39） | 强洗液稀释二通阀 | 2芯线
VLAVE40 | SLAVE-ARM_SEN21 | V240 (Valve40） | 清洗液1稀释二通阀 | 2芯线
VLAVE41 | SLAVE-ARM_SEN22 | V306 (Valve41） | AB液+清洗盘排液二通阀 | 2芯线
VLAVE42 | SLAVE-ARM_SEN23 | V307 (Valve42） | 3针外壁清洗排液二通阀隔膜泵 | 2芯线
VLAVE43 | SLAVE-ARM_SEN24 | DP1 (Valve43） | 废液泵 | 2芯线
VLAVE44 | SLAVE-ARM_SEN25 | 空置 (Valve44） | 空置 | 2芯线

## 步进电机接线端口
步进电机驱动板卡 | 接线端口 | 控制单元 | 功能 | 线编号 | 控制方式 | 电机型号 | 细分 | 电流
清洗，加A液，液路控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块1 （清洗，加A液，液路单元）CDM | 清洗针柱塞泵1 | CDM1 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP2 |  | 清洗针柱塞泵2 | CDM2 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP3 |  | 清洗针柱塞泵3 | CDM3 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP4 |  | 清洗针柱塞泵4 | CDM4 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
步进电机2 | STEP5 |  | 清洗针柱塞泵5 | CDM5 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP6 |  | 清洗针升降 | CDM6 | 步进电机 |  | 2 | 2.01A
| STEP7 |  | 清洗盘旋转 | CDM7 | 步进电机 |  | 16 | 2.01A
| STEP8 |  | 清洗摇匀升降 | CDM8 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
步进电机3 | STEP9 |  | 清洗摇匀 | CDM9 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP10 |  | A液柱塞泵 | CDM10 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP11 |  | 吸液蠕动泵 | CDM11 | 步进电机 |  | 2 | 1.5A
| STEP12 |  | 空置 |  | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
机械手2，测量控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块2 （机械手2测量单元）MEM | 机械手2升降 | MEM1 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP2 |  | 机械手2旋转 | MEM2 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP3 |  | 测量室侧门 | MEM3 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP4 |  | 测量室上门 | MEM4 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
步进电机2 | STEP5 |  | 空置 | MEM5 | 步进电机
| STEP6 |  | 空置 | MEM6 | 步进电机
| STEP7 |  | 空置 | MEM7 | 步进电机
| STEP8 |  | 空置 | MEM8 | 步进电机
IO板单元 | STEP9 |  | B液柱塞泵 | MEM9 | 步进电机 |  | 8 | 1.32A
加磁珠，加新杯，试剂盘控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块3 （加磁珠，加新杯，试剂盘单元)MCM | 磁珠针升降 | MCM1 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP2 |  | 磁珠针旋转 | MCM2 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP3 |  | 磁珠柱塞泵 | MCM3 | 步进电机 |  | 8 | 1.32A
| STEP4 |  | 试剂盘旋转 | MCM4 | 直流伺服控制器 |  | 8 | 5A
步进电机2 | STEP5 |  | 新杯机械手左右 | MCM5 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP6 |  | 新杯机械手前后 | MCM6 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP7 |  | 新杯机械手升降 | MCM7 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP8 |  | 空置 | MCM8 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
试剂针，反应盘控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块4 （试剂针，反应盘单元）RRM | 试剂针升降 | RRM1 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP2 |  | 试剂针旋转 | RRM2 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP3 |  | 试剂柱塞泵 | RRM3 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP4 |  | 反应盘旋转 | RRM4 | 直流伺服控制器 |  | 2 | 5A
步进电机2 | STEP5 |  | 试剂摇匀升降 | RRM5 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP6 |  | 磁珠摇匀升降 | RRM6 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP7 |  | 试剂摇匀步进 | RRM7 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP8 |  | 磁珠摇匀步进 | RRM8 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
加样针，杯盘升降控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块5 （加样针，杯盘升降控制单元）RNM | 样本针升降 | RNM1 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP2 |  | 样本针旋转 | RNM2 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP3 |  | 样本针柱塞泵 | RNM3 | 步进电机 |  | 2 | 1.32A
| STEP4 |  | 加样轨道步进 | RNM4 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
步进电机2 | STEP5 |  | 新杯盘升降步进 | RNM5 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP6 |  | 杯盘推杆步进 | RNM6 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP7 |  | 杯盘对中步进 | RNM7 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
| STEP8 |  | 旧杯盘升降步进 | RNM8 | 步进电机 |  | 2 | 1.6A
轨道控制单元
步进电机1 | STEP1 | 下位机模块6 （加样，测量，试剂盘单元）GDM | 进样1步进电机 | GDM1 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP2 |  | 进样2步进电机 | GDM2 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP3 |  | 机械手3升降 | GDM3 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP4 |  | 机械手3前后 | GDM4 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
步进电机2 | STEP5 |  | 机械手3旋转 | GDM5 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP6 |  | 出样1步进电机 | GDM6 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP7 |  | 出样2步进电机 | GDM7 | 步进电机 |  | 8 | 1.6A
| STEP8 |  | 轨道运输伺服控制器 | GDM8 | 步进电机伺服控制器 | TC42 | 16