## 轨道控制主板
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 对应仪器功能 | 传感器型号
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ARM_SEN14
2 | 41 | PA1 | ARM_SEN13 | 进样2门开关
3 | 42 | PA2 | RS232_TX2 | 远程控制RS232
4 | 47 | PA3 | RS232_RX2
5 | 50 | PA4 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
6 | 51 | PA5 | SPI1_SCK
7 | 52 | PA6 | SPI1_MISO
8 | 53 | PA7 | SPI1_MOSI
9 | 119 | PA8 | LAN_INT | 中位机LAN调试口（备用）
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 进样位扫描枪RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | CAN通讯1
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ARM_OUT8 | 进样2绿灯
17 | 56 | PB0 | ARM_SEN8
18 | 57 | PB1 | ARM_SEN7
19 | 58 | PB2 | BOOT1
20 | 161 | PB3 | ARM_OUT2 | 急诊位黄灯
21 | 162 | PB4 | ARM_OUT3 | 出样1绿灯
22 | 163 | PB5 | CAN2_RX | CAN通讯2（与下位机通讯）
23 | 164 | PB6 | CAN2_TX
24 | 165 | PB7 | VDD1SEN | CAN通讯1
25 | 167 | PB8 | VDD2SEN | CAN通讯2
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN15 | 进样1有无试管架检测
27 | 79 | PB10 | RS232_TX3 | 备用
28 | 80 | PB11 | RS232_RX3
29 | 92 | PB12 | LAN_CS | 中位机LAN调试口（备用）
30 | 93 | PB13 | LAN_SCK
31 | 94 | PB14 | LAN_MISO
32 | 95 | PB15 | LAN_MOSI
33 | 32 | PC0 | PRESSURE1
34 | 33 | PC1 | PRESSURE2
35 | 34 | PC2 | PRESSURE3
36 | 35 | PC3 | PRESSURE4
37 | 54 | PC4 | ARM_SEN10
38 | 55 | PC5 | ARM_SEN9 | 进样2有无试管架检测
39 | 115 | PC6 | RS232_TX6 | 数据检测RS232
40 | 116 | PC7 | RS232_RX6
41 | 117 | PC8 | SDIO_D0 | SD卡
42 | 118 | PC9 | SDIO_D1
43 | 139 | PC10 | SDIO_D2
44 | 140 | PC11 | SDIO_D3
45 | 141 | PC12 | SDIO_CK
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN28 | 出样1有无试管架检测
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据--RAM
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据--RAM
51 | 144 | PD2 | SDIO_CMD | SD卡
52 | 145 | PD3 | ARM_OUT20 | 空
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号--RAM
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号--RAM
55 | 150 | PD6 | ARM_OUT9 | 进样1黄灯
56 | 151 | PD7 | ARM_OUT12 | 进样2按键指示灯
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据--RAM
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据--RAM
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据--RAM
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址--RAM
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址--RAM
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址--RAM
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据--RAM
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据--RAM
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN30 | 出样1托盘到位检测
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN31 | 出样1按键开关
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN32 | 出样1门开关
70 | 4 | PE5 | BOARD0 | 板卡选择端口0
71 | 5 | PE6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据--RAM
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据--RAM
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据--RAM
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据--RAM
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据--RAM
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据--RAM
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据--RAM
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据--RAM
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据--RAM
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址--RAM
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址--RAM
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址--RAM
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址--RAM
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址--RAM
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址--RAM
| 24 | PF6 | ARM_SEN23
| 25 | PF7 | ARM_SEN24 | 出样2托盘到位检测
| 26 | PF8 | ARM_SEN22 | 出样2有无试管架检测
| 27 | PF9 | ARM_SEN21 | 出样2满检测
| 28 | PF10 | ARM_SEN20 | 加样位有无试管架
| 59 | PF11 | ARM_SEN6 | 急诊位按键开关
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址--RAM
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址--RAM
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址--RAM
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址--RAM
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址--RAM
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址--RAM
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址--RAM
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址--RAM
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址--RAM
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址--RAM
| 110 | PG6 | ARM_OUT16 | 输出报警指示灯
| 111 | PG7 | ARM_OUT17 | 输出报警蜂鸣器
| 112 | PG8 | ARM_OUT13
| 152 | PG9 | ARM_OUT11 | 进样1按键指示灯
| 153 | PG10 | ARM_OUT10 | 进样1绿灯
| 154 | PG11 | ARM_OUT6 | 出样2黄灯
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号
| 156 | PG13 | ARM_OUT5 | 出样2绿灯
| 157 | PG14 | ARM_OUT4 | 出样1黄灯
| 160 | PG15 | ARM_OUT1 | 急诊位绿灯
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入
| 30 | PH1 | NOP
| 43 | PH2 | ARM_SEN12 | 进样2按键开关
| 44 | PH3 | ARM_SEN11 | 进样2托盘到位检测
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C
| 83 | PH6 | ARM_SEN5 | 急诊位门开关
| 84 | PH7 | ARM_SEN4 | 轨道维修门
| 85 | PH8 | ARM_SEN3 | 空
| 86 | PH9 | ARM_SEN2 | 急诊位有无试管架
| 87 | PH10 | ARM_SEN1 | 轨道急停输入
| 88 | PH11 | BEEP | 主板报警蜂鸣器
| 89 | PH12 | ARM_OUT18 | 急诊位电磁阀
| 128 | PH13 | ARM_Y | 系统忙指示LED
| 129 | PH14 | ARM_R | 系统通讯故障LED
| 130 | PH15 | ARM_G | 系统工作正常LED
| 131 | PI0 | ARM_OUT15 | 出样2按键指示灯
| 132 | PI1 | ARM_OUT14 | 出样1按键指示灯
| 133 | PI2 | ARM_OUT19 | 板载蜂鸣器
| 134 | PI3 | ARM_OUT7 | 进样2黄灯
| 173 | PI4 | ARM_SEN16
| 174 | PI5 | ARM_SEN17 | 进样1托盘到位检测
| 175 | PI6 | ARM_SEN18 | 进样1按键开关
| 176 | PI7 | ARM_SEN19 | 进样1门开关
| 7 | PI8 | ARM_SEN29
| 11 | PI9 | ARM_SEN27 | 出样1满检测
| 12 | PI10 | ARM_SEN26 | 出样2门开关
| 13 | PI11 | ARM_SEN25 | 出样2按键开关
| 6 | VBAT | VBAT | 电池电源
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2
| 171 | RFU | DV3.3_ARM
| 166 | BOOT0 | 启动模式
| 39 | VDDA | A3V3
| 15 | VDD | DV3.3_ARM
| 23 | VDD | DV3.3_ARM
| 36 | VDD | DV3.3_ARM
| 49 | VDD | DV3.3_ARM
| 62 | VDD | DV3.3_ARM
| 72 | VDD | DV3.3_ARM
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM

## H360主控板
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 对应仪器功能 | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ARM_SEN14 | 清洗浓缩液瓶3下液位
2 | 41 | PA1 | ARM_SEN13 | 洗涤(清洗液2)(清洗液2)浓缩液液瓶1下液位（去除）
3 | 42 | PA2 | RS232_TX2 | 试剂仓扫描枪RS232
4 | 47 | PA3 | RS232_RX2
5 | 50 | PA4 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
6 | 51 | PA5 | SPI1_SCK
7 | 52 | PA6 | SPI1_MISO
8 | 53 | PA7 | SPI1_MOSI
9 | 119 | PA8 | LAN_INT | 中位机LAN调试口（备用）
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 温度控制板RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | CAN通讯1(外部接口--加热/制冷电流检)
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ARM_OUT8 | 强洗浓缩液2指示灯黄色（去除）
17 | 56 | PB0 | ARM_SEN8 | 配置纯水瓶下液位
18 | 57 | PB1 | ARM_SEN7 | 配置纯水瓶上液位
19 | 58 | PB2 | BOOT1
20 | 161 | PB3 | ARM_OUT2 | 送新杯指示灯黄色
21 | 162 | PB4 | ARM_OUT3 | 试剂仓指示灯绿色
22 | 163 | PB5 | CAN2_RX | CAN通讯2（与下位机通讯）
23 | 164 | PB6 | CAN2_TX
24 | 165 | PB7 | VDD1SEN | CAN通讯1(外部接口--加热/制冷电流检测)
25 | 167 | PB8 | VDD2SEN | CAN通讯2
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN15 | 洗涤(清洗液2)(清洗液2)浓缩液液瓶2下液位（去除）
27 | 79 | PB10 | RS232_TX3 | 数据检测口RS232备用
28 | 80 | PB11 | RS232_RX3
29 | 92 | PB12 | LAN_CS | 中位机LAN调试口（备用）
30 | 93 | PB13 | LAN_SCK
31 | 94 | PB14 | LAN_MISO
32 | 95 | PB15 | LAN_MOSI
33 | 32 | PC0 | PRESSURE1 | 清洗针1压力传感器
34 | 33 | PC1 | PRESSURE2 | 磁珠针压力传感器
35 | 34 | PC2 | PRESSURE3 | 试剂针堵针检测压力传感器 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | PRESSURE4 | 样本针压力传感器
37 | 54 | PC4 | ARM_SEN10 | 稀释瓶浮子上液位
38 | 55 | PC5 | ARM_SEN9 | 清洗浓缩液液瓶1下液位
39 | 115 | PC6 | RS232_TX6 | 数据检测RS232
40 | 116 | PC7 | RS232_RX6
41 | 117 | PC8 | SDIO_D0 | SD卡 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | SDIO_D1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | SDIO_D2 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | SDIO_D3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | SDIO_CK
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN28 | 废液管传感器
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据--RAM
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据--RAM
51 | 144 | PD2 | SDIO_CMD | SD卡
52 | 145 | PD3 | ARM_OUT20 | 纯水桶进水控制泵2
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号--RAM
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号--RAM
55 | 150 | PD6 | ARM_OUT9 | 洗涤(清洗液2)浓缩液1指示灯黄色（去除）
56 | 151 | PD7 | ARM_OUT12 | A液液瓶2指示灯
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据--RAM
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据--RAM
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据--RAM
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址--RAM
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址--RAM
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址--RAM
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN30 | 仪器左下门传感器
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN31 | 仪器前门传感器
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN32 | 仪器后门传感器
70 | 4 | PE5 | BOARD0 | 板卡选择端口0
71 | 5 | PE6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据--RAM
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据--RAM
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据--RAM
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据--RAM
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据--RAM
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据--RAM
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据--RAM
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址--RAM
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址--RAM
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址--RAM
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址--RAM
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址--RAM
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址--RAM | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
| 24 | PF6 | ARM_SEN23 | A液液瓶2下液位
| 25 | PF7 | ARM_SEN24 | 洗净(清洗液1)浓缩液2下液位（去除）
| 26 | PF8 | ARM_SEN22 | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶1下液位（去除）
| 27 | PF9 | ARM_SEN21 | B液液瓶1下液位 | FSMC 数据线0
| 28 | PF10 | ARM_SEN20 | 配置洗涤(清洗液2)液瓶上液位（去除） | FSMC 数据线1
| 59 | PF11 | ARM_SEN6 | 纯水箱缺水液位 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址--RAM | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址--RAM | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址--RAM | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址--RAM | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址--RAM | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址--RAM | 原点11（）
| 110 | PG6 | ARM_OUT16 | 试剂仓按键指示灯绿色 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | ARM_OUT17 | 送新杯栈门电磁阀 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_OUT13 | B液瓶1指示灯黄色 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | ARM_OUT11 | A瓶1指示灯黄色 | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | ARM_OUT10 | 洗涤(清洗液2)浓缩液2指示灯黄色（去除） | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | ARM_OUT6 | 清洗浓缩液液瓶2指示灯黄色 | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | ARM_OUT5 | 清洗液浓缩液液瓶1指示灯黄色 | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | ARM_OUT4 | 试剂仓指示灯黄色 | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | ARM_OUT1 | 送新杯指示灯绿色 | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | ARM_SEN12 | 稀释瓶浮子下液位 | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | ARM_SEN11 | 清洗浓缩液液瓶2下液位 | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | ARM_SEN5 | 纯水箱液位传感器 | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | ARM_SEN4 | 试剂仓按键开关 | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | ARM_SEN3 | 试剂仓门开关 | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | ARM_SEN2 | 送新杯按键 | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | ARM_SEN1 | 送新杯栈抽到位门开关(传感器) | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | BEEP | 主板报警蜂鸣器 | 原点8
| 89 | PH12 | ARM_OUT18 | 纯水桶进水控制阀1 | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | ARM_Y | 系统忙指示LED | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | ARM_R | 系统通讯故障LED | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | ARM_G | 系统工作正常LED | 应急按键输入
| 131 | PI0 | ARM_OUT15 | 送新杯按键指示绿灯H200/H360 | 下载程序控制
| 132 | PI1 | ARM_OUT14 | B液液瓶2指示灯黄色 | 原点6
| 133 | PI2 | ARM_OUT19 | 纯水桶进水控制泵1 | 原点5
| 134 | PI3 | ARM_OUT7 | 清洗浓缩液瓶3指示灯黄色 | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN16 | 中转瓶浮子下液位 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN17 | A液液瓶1下液位 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN18 | 配置洗涤(清洗液2)液瓶下液位（去除） | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN19 | B液瓶2下液位 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN29 | 仪器右下门传感器 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN27 | 废液桶上液位(备用) | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN26 | 废液桶下液位（备用） | RS232数据端口
| 13 | PI11 | ARM_SEN25 | 送新杯门开关(门吸自带) | 未使用
| 6 | VBAT | VBAT | 电池电源 | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM

## 板卡1（清洗，加A液,液路单元）
下位机板卡1（清洗，加A液,液路单元）
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 |  |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-D3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 清洗针吸液蠕动泵使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 清洗柱塞泵5脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 清洗柱塞泵5方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 清洗柱塞泵5使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 清洗柱塞泵4脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 清洗柱塞泵4方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 清洗柱塞泵4使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 清洗柱塞泵3脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 清洗柱塞泵3方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 清洗柱塞泵3使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 清洗柱塞泵2脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 清洗柱塞泵2方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 清洗柱塞泵2使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 清洗柱塞泵1脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 清洗柱塞泵1方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 清洗柱塞泵1使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 | V219 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V219（磁珠针内冲二通阀）
61 |  | I/O--38 | CDC35 | V220 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V220（试剂针内冲二通阀）
62 |  | I/O--39 | CDD34 | V221 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V221（样本针内冲二通阀）
63 |  | I/O--40 | CDC33 | V301 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V301（杯清洗针1二通阀）
64 |  | I/O--41 | CDC32 | V302 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V302（杯清洗针2二通阀）
65 |  | I/O--42 | CDC31 | V303 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V303（杯清洗针3二通阀）
66 |  | I/O--43 | CDC30 | V304 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V304（杯清洗针4二通阀）
67 |  | I/O--44 | CDC29 | V305 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V305（杯清洗针5二通阀）
68 |  | I/O--45 | CDC28 | V310 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V310（杯清洗二通电磁阀）
69 |  | I/O--48 | CDC27 | DP305 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 隔膜泵DP305（四池外冲隔膜泵）
70 |  | I/O--49 | CDC26 | DP306 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 隔膜泵DP306（四针内冲隔膜泵）
71 |  | I/O--50 | CDC25 | DP307 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 隔膜泵DP307（预留###）
72 |  | I/O--51 | CDC24 | DP304 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 隔膜泵DP304（预留###）
73 |  | I/O--52 | CDC23 | 备用 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V300（预留###杯清洗针6）
74 |  | I/O--53 | CDC22 | V218 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V218（样本针外冲二通阀）
75 |  | I/O--55 | CDC21 | V217 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V217（磁珠针外冲二通阀）
76 |  | I/O--57 | CDC20 | V216 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V216（试剂针外冲二通阀）
77 |  | I/O--58 | CDC19 | V215 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V215（预留###针外冲）
78 |  | I/O--59 | CDC18 | V309 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V309（清洗纯水四针电磁阀）
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 | V240 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V240（浓缩液3三通阀）
80 |  | I/O--63 | CDC16 | V308 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V308（B液清洗三通阀）
81 |  | I/O--66 | CDC15 | V238 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 | V237 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V237（浓缩液1三通阀）
83 |  | I/O--68 | CDC13 | V201 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V201（A液截止二通阀）
84 |  | I/O--69 | CDC12 | V202 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V202（A液三通阀）
85 |  | I/O--70 | CDC11 | V203 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V203（B液截止二通阀）
86 |  | I/O--71 | CDC10 | V204 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V204（B液三通阀）
87 |  | I/O--72 | CDC9 | V236 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 | V235 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V235（混匀三通阀）
89 |  | I/O--74 | CDC7 | V234 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V222（预留###针内充）
90 |  | I/O--75 | CDC6 | V233 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V233（纯水清洗二通阀）
91 |  | I/O--76 | CDC5 | V232 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V) |  | 电磁阀V232（清洗纯水三通阀）
94 |  | I/O--77 | CDC4 | V231 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 | DP103 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V |  |  |  | 隔膜泵DP103（清洗液稀释泵）
92 |  | I/O--79 | CDC2 | DP102 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 | DP101 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM | [7 empty] | 隔膜泵DP101（清洗液中转泵）
96 |  | I/O--81 | CPWM11 | 清洗盘旋转步进伺服脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 | 清洗盘旋转步进伺服方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 | 清洗盘旋转步进伺服使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 | 空置预留引出 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 | 空置预留引出 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12 | 空置预留引出
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10 | A液柱塞泵脉冲
103 |  | I/O--94 | CCW10 | A液柱塞泵方向
104 |  | I/O--95 | CEN10 | A液柱塞泵使能
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 清洗针升降脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 清洗针升降方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 清洗针升降使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 清洗摇匀步进脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 清洗摇匀步进方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 清洗摇匀步进使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 清洗摇匀升降脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 清洗摇匀升降方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 清洗摇匀升降使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 清洗针吸液蠕动泵脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 清洗针吸液蠕动泵方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 5V高速输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 5V高速输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28 | 空置（直流24V输出）
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22(DC42) | 磁珠清洗池抽气阀 | [16 empty] | 磁珠清洗池抽气阀
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21(DC41) | 试剂清洗池抽气阀 | [16 empty] | 试剂清洗池抽气阀
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20(DC40) | 样本清洗池抽气阀 | [16 empty] | 样本清洗池抽气阀
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19(DC39) | 真空泵 | [16 empty] | 真空泵
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18(DC38) | V311 | [16 empty] | 电磁阀V311（预留###A液清洗）
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 空置
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 5V高速输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 5V高速输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 5V高速输出
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 5V高速输入
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 5V高速输入
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置 16
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置15
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 清洗盘码盘计数传感器
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17(DC37) | B液清洗电磁阀V308 | [16 empty] | 电磁阀V308（B液清洗三通阀）
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 空置（直流24V输出） | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 清洗针柱塞泵3原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3 | 空置
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 清洗针升降原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 清洗摇匀原点
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 清洗摇匀升降原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 吸液蠕动泵原点（预留）
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 清洗针柱塞泵5原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
| 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
| 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
| 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23(DC43) | 废水桶抽水控制泵DP2 | [16 empty] | 废水桶抽水控制泵DP2
| 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24(DC44) | 废水桶抽水控制阀V306 | [16 empty] | 废水桶抽水控制阀V306
| 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25(DC45) | 废水桶抽水控制泵DP1 | [16 empty] | 废水桶抽水控制泵DP1
| 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
| 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | ARM_SEN24 |  | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | ARM_SEN23 |  | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | ARM_SEN21 |  | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | ARM_SEN22 |  | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | YMARM4 | 5V高速输出 | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 | 纯水箱出水控制阀 | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26(DC46) | 废水桶抽水控制阀V307 | AVR+CPLD 外部中断2 | [15 empty] | 废水桶抽水控制阀V307
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 | 预留开关输入 | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 | 真空压力开关 | 板卡与中继板通讯 | [15 empty] | 真空压力开关
| 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 | 废液桶下液位 | 原点8 | [15 empty] | 废液桶下液位
| 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 | 废液桶上液位 | 预留AVR定时器PWM输出 | [15 empty] | 废液桶上液位
| 128 | PH13 | ARM_SEN19 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | ARM_SEN18 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | ARM_SEN17 |  | 应急按键输入
| 131 | PI0 | ARM_SEN25 |  | 下载程序控制
| 132 | PI1 | ARM_SEN26 |  | 原点6
| 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
| 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 清洗盘光纤检测 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置12 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 清洗盘旋转原点 | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN10 | A液柱塞泵原点 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 清洗针柱塞泵4原点 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 清洗针柱塞泵2原点 | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 清洗针柱塞泵1原点 | RS232数据端口
| 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
| 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM
Note on R56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on E68: Administrator: 2019.12.31液路位置固定

## 板卡2（加磁珠，新旧杯盘升降试剂盘单元）
下位机2（加磁珠+新旧杯盘升降+试剂盘单元）
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 旧杯盘升降步进马达使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 新杯盘升降步进马达脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 新杯盘升降步进马达方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 新杯盘升降步进马达使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 杯盘对中步进电机脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 杯盘对中步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 杯盘对中步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 杯盘推杆步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 杯盘推杆步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 杯盘推杆步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 磁珠针臂旋转步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 磁珠针臂旋转步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 磁珠针臂旋转步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 磁珠针臂升降步进电机脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 磁珠针臂升降步进电机方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 磁珠针臂升降步进电机使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE
27 |  | I/O--61 | CPLDREST |  | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 试剂盘旋转伺服脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 试剂盘旋转伺服方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 试剂盘旋转伺服使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 空置预留引出（试剂盘）
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 空置预留引出（试剂盘）
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 空置预留引出（试剂盘）
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 磁珠针柱塞泵步进马达脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 磁珠针柱塞泵步进马达方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 磁珠针柱塞泵步进马达使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 旧杯盘升降步进马达脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 旧杯盘升降步进马达方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 5V高速输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 5V高速输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28 | 空置（直流24V输出）
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 磁珠针液面探测自动校正RS232通讯
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 5V高速输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 5V高速输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 磁珠针液面探测输出控制信号
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 磁珠针液面探测输入信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 磁珠针防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 磁珠针臂定位1
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 新杯盘上升到位检测
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 试剂盘码盘计数传感器
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9 | 垃圾桶2是否满
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8 | 有无垃圾桶2
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10 | 垃圾桶1是否满
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11 | 送新杯栈新杯盘按键
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 | 送新杯栈旧杯盘按键 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 空置（直流24V输出） | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 杯盘推杆原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3 | 垃圾桶2升
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 试剂盘旋转原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 空置8
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 磁珠针柱塞泵原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 旧杯盘升降原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 新杯盘升降原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 | 垃圾桶2降 | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | ARM_SEN24 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | ARM_SEN23 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | ARM_SEN21 |  | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | ARM_SEN22 |  | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 | 送杯栈旧杯盘按键指示灯 | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 | 送杯栈新杯盘按键指示灯 | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 | 有无垃圾桶1 | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 | 垃圾桶1过载 | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 | 垃圾桶2过载 | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | ARM_SEN19 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | ARM_SEN18 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | ARM_SEN17 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | ARM_SEN25 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | ARM_SEN26 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 | 垃圾桶1升 | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 | 垃圾桶1降 | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 旧杯盘降到第二梯度位置检测 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 新杯盘升到第二梯度位置检测 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 送新杯机构抽出到位检测 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 新杯盘推到位检测 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 杯盘对中原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 磁珠针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 磁珠针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on S56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on S57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡3（机械手2，测量单元）
下位机3（机械手2，测量单元）
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 清洗盘取/放杯步进使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 反应盘取杯步进脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 反应盘取杯步进方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 反应盘取杯步进使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 测量室上门步进脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 测量室上门步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 测量室上门步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 测量室侧门步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 测量室侧门步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 测量室侧门步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 机械手2旋转步进伺服脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 机械手2旋转步进伺服方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 机械手2旋转步进伺服使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 机械手2升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 机械手2升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 机械手2升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 预留步进马达脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 预留步进马达方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 预留步进马达使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 预留步进马达脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 预留步进马达方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 预留步进马达使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | B液柱塞泵步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | B液柱塞泵步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | B液柱塞泵步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 清洗盘取/放杯步进脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 清洗盘取/放杯步进方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 5V高速输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 5V高速输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28 | 反应盘放/取杯电磁阀
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 计数器RS232通讯
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 5V高速输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 5V高速输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 计数器控制使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 空置
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 空置
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置16
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 机械手2防撞信号
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 测量室打开门到位检测
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 清洗盘放杯电磁阀 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 测量室侧门原点3
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 空置9
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 空置8
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | B液柱塞泵原点7
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 清洗盘放杯原点6
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 反应盘取杯原点5
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | ARM_SEN24 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | ARM_SEN23 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | ARM_SEN21 |  | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | ARM_SEN22 |  | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | ARM_SEN19 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | ARM_SEN18 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | ARM_SEN17 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | ARM_SEN25 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | ARM_SEN26 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 反应盘取杯光纤检测 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置12 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置11 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 机械手2防撞信号 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 测量室上门原点4 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 机械手2旋转原点2 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 机械手2升降原点1 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡4（试剂针+反应盘控制单元）
下位机板4（试剂针+反应盘控制单元）
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 磁珠摇匀步进使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 磁珠摇匀升降步进脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 磁珠摇匀升降步进方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 磁珠摇匀升降步进使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 试剂摇匀步进脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 试剂摇匀步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 试剂摇匀步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 试剂摇匀升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 试剂摇匀升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 试剂摇匀升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 试剂针旋转步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 试剂针旋转步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 试剂针旋转步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 试剂针升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 试剂针升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 试剂针升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 反应盘伺服脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 反应盘伺服方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 反应盘伺服使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 反应盘步进脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 反应盘步进方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 反应盘步进使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 试剂柱塞泵步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 试剂柱塞泵步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 试剂柱塞泵步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 磁珠摇匀步进脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 磁珠摇匀步进方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 5V高速输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 5V高速输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 试剂针液面探测RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 5V高速输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 5V高速输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 试剂针液面探测使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 试剂针液面探测信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 试剂针液面防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 试剂针定位3
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 试剂针定位2
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 反应盘码盘计数传感器
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 计算器通讯（数据检测口） | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 试剂摇匀升降原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 反应盘旋转原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 反应盘放杯光纤测量
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 试剂针柱塞泵原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 磁珠摇匀旋转原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 磁珠摇匀升降原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | ARM_SEN24 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | ARM_SEN23 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | ARM_SEN21 |  | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | ARM_SEN22 |  | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 | 试剂针液面探测控制信号 | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | ARM_SEN19 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | ARM_SEN18 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | ARM_SEN17 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | ARM_SEN25 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | ARM_SEN26 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 试剂针臂定位1 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | H360 反应盘取杯光纤检测（备用） | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 试剂摇匀旋转原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 试剂针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 试剂针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡5(加样针+加新杯+加样轨道控制单元)
板卡5(加样针+加新杯+加样轨道控制单元)
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 实际硬件电路控制输入输出电压转变 | 步进电机型号 | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 新杯机械手升降步进使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 新杯机械手前后步进脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 新杯机械手前后步进方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 新杯机械手前后步进使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 新杯机械手左右步进脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 新杯机械手左右步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 新杯机械手左右步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 样本针柱塞泵脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 样本针柱塞泵方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 样本针柱塞泵使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 样本针旋转步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 样本针旋转步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 样本针旋转步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 样本针升降步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 样本针升降步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 样本针升降步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0 | 0V--5.0V
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0 | 0V--24V(高阻24V---驱动24V)
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V |  | 0V--5.0V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9
106 |  | I/O--97 | CCW9
107 |  | I/O--98 | CEN9
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 加样轨道步进马达脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 加样轨道步进马达方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 加样轨道步进马达使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 反应盘放杯步进脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 反应盘放杯步进方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 反应盘放杯步进使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 新杯机械手升降步进脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 新杯机械手升降步进方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 5V高速输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 5V高速输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 样本针液面探测自校验RS232
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 5V高速输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 5V高速输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3 | 样本针液面探测使能
22 | 163 | PB5 | YMARM2 | 样本针液面探测信号
23 | 164 | PB6 | YMARM1 | 样本针防撞信号
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 空置
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 空置
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 加样轨道码盘
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 反应盘放杯电磁阀 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 |  | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 样本针柱塞泵原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 加样轨道定位1
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 加样轨道原点
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 反应杯放杯步进原点
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 新杯机械手升降原点
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 新杯机械手前后原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1 | 24V-----0V
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
89 | 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
90 | 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
91 | 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
92 | 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
93 | 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
94 | 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
95 | 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
96 | 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
97 | 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
98 | 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
99 | 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
100 | 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
101 | 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
102 | 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
103 | 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
104 | 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
105 | 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
106 | 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
107 | 153 | PG10 | ARM_SEN24 |  | FSMC 地址线9
108 | 154 | PG11 | ARM_SEN23 |  | FSMC 地址线10
109 | 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
110 | 156 | PG13 | ARM_SEN21 |  | FSMC 地址线12
111 | 157 | PG14 | ARM_SEN22 |  | FSMC 地址线13
112 | 160 | PG15 | YMARM4 | 样本针液面探测控制信号 | FSMC 地址线14
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
114 | 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
115 | 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
116 | 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
119 | 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 |  | 普通光电输入2
120 | 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 |  | 普通光电输入3
121 | 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 |  | 普通光电输入4
122 | 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 |  | 板卡与中继板通讯
123 | 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 |  | 板卡与中继板通讯
124 | 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 |  | 原点8
125 | 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 |  | 预留AVR定时器PWM输出
126 | 128 | PH13 | ARM_SEN19 |  | 预留AVR定时器PWM输出方向
127 | 129 | PH14 | ARM_SEN18 |  | 预留AVR定时器PWM输出使能
128 | 130 | PH15 | ARM_SEN17 |  | 应急按键输入
129 | 131 | PI0 | ARM_SEN25 |  | 下载程序控制
130 | 132 | PI1 | ARM_SEN26 |  | 原点6
131 | 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
132 | 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
133 | 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 新杯盘夹紧检测 | 原点3
134 | 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 空置 | JTAG
135 | 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 空置 | JTAG
136 | 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 样本针针臂定位1 | JTAG
137 | 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 新杯机械手左右原点 | JTAG
138 | 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 样本针旋转原点 | RS232数据端口
139 | 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 样本针升降原点 | RS232数据端口
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
148 | 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | AGND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM
Note on R56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡6（传输样品样 出样 机械手3）
板卡6（传输样品样 出样 机械手3）
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 |  | 硬件电路上下拉控制 | 核心板未上程序时端口状态 | 电平状态 | I/O板未上程序时状态 | 电平状态 | 核心板+I/O板未上程序时状态 | 核心板上电上程序后状态（MCU需要配置的状态） | 电平状态 | 核心板+I/O板上电上程序后的状态（控制电路在上电初始情况下的状态） | 光电传感器感应时MCU状态转变 | 电平转换 | 电机/阀动作时MCU需要状态转变 | 主板电平转换 | 仪器状态转换图（控制输入/输出时需要改变MCU的状态） | 传感器型号
CPLD (EPM1270T144C5N)部分
|  | I/O--1 | FSMC-NCE2 | ARM+CPLD片选信号
|  | I/O--2 | FSMC_CLK
3 |  | I/O--3 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
4 |  | I/O--4 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
5 |  | I/O--5 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3
6 |  | I/O--6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2
7 |  | I/O--7 | FSMC-D7 | FSMC数据
8 |  | I/O--8 | FSMC-D6 | FSMC数据
9 |  | I/O--11 | FSMC-D5 | FSMC数据
10 |  | I/O--12 | FSMC-D4 | FSMC数据
11 |  | I/O--13 | FSMC-AD3 | FSMC数据
12 |  | I/O--14 | FSMC-D2 | FSMC数据
13 |  | I/O--15 | FSMC-D1 | FSMC数据
14 |  | I/O--16 | FSMC-D0 | FSMC数据
15 |  | CLK0 | CPLD CLK | CPLD晶振25MHZ
16 |  | CLK1 | NOP | 空
17 |  | I/O--21 | FSMC-A0 | FSMC地址
18 |  | I/O--22 | FSMC-A1 | FSMC地址
19 |  | I/O--23 | FSMC-A2 | FSMC地址
20 |  | I/O--24 | FSMC-A3 | FSMC地址
21 |  | I/O--27 | FSMC-A4 | FSMC地址
22 |  | I/O--28 | FSMC-A7 | FSMC地址
23 |  | I/O--29 | FSMC-A6 | FSMC地址
24 |  | I/O--30 | FSMC-A5 | FSMC地址
25 |  | I/O--31 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
31 |  | I/O--32 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
116 |  | I/O--109 | CEN6 | 出样1步进马达使能
117 |  | I/O--110 | CPWM5 | 机械手3旋转脉冲
32 |  | I/O--111 | CCW5 | 机械手3旋转方向
33 |  | I/O--112 | CEN5 | 机械手3旋转使能
34 |  | I/O--113 | CPWM4 | 机械手3前后步进脉冲
35 |  | I/O--114 | CCW4 | 机械手3前后步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
36 |  | I/O--117 | CEN4 | 机械手3前后步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
37 |  | I/O--118 | CPWM3 | 机械手3升降步进脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
38 |  | I/O--119 | CCW3 | 机械手3升降步进方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
39 |  | I/O--120 | CEN3 | 机械手3升降步进使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
40 |  | I/O--121 | CPWM2 | 进样2步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
41 |  | I/O--122 | CCW2 | 进样2步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
42 |  | I/O--123 | CEN2 | 进样2步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
43 |  | I/O--124 | CPWM1 | 进样1步进马达脉冲 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
44 |  | I/O--125 | CCW1 | 进样1步进马达方向 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
45 |  | I/O--127 | CEN1 | 进样1步进马达使能 | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
46 |  | I/O--129 | NOP13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
47 |  | I/O--130 | NOP14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
48 |  | I/O--131 | NOP12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
49 |  | I/O--132 | NOP11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
50 |  | I/O--133 | NOP10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
51 |  | I/O--134 | NOP9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
52 |  | I/O--137 | NOP8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
53 |  | I/O--138 | NOP7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
54 |  | I/O--139 | NOP6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
55 |  | I/O--140 | NOP5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 | [6 empty] | PWM
56 |  | I/O--141 | NOP4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V | 1---0
57 |  | I/O--142 | NOP3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V | 1-0
58 |  | I/O--143 | NOP2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
59 |  | I/O--144 | NOP1
60 |  | I/O--37 | CDC36 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
61 |  | I/O--38 | CDC35 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
62 |  | I/O--39 | CDD34 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
63 |  | I/O--40 | CDC33 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
64 |  | I/O--41 | CDC32 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
65 |  | I/O--42 | CDC31 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
66 |  | I/O--43 | CDC30 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
67 |  | I/O--44 | CDC29 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
68 |  | I/O--45 | CDC28 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
69 |  | I/O--48 | CDC27 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
70 |  | I/O--49 | CDC26 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
71 |  | I/O--50 | CDC25 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
72 |  | I/O--51 | CDC24 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
73 |  | I/O--52 | CDC23 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
74 |  | I/O--53 | CDC22 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
75 |  | I/O--55 | CDC21 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
76 |  | I/O--57 | CDC20 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
77 |  | I/O--58 | CDC19 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
78 |  | I/O--59 | CDC18 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
26 |  | I/O--60 | OE | 空
27 |  | I/O--61 | CPLDREST | CPLD复位信号 | 上拉电阻10K | 高阻状态 | 3.3V | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
79 |  | I/O--62 | CDC17 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
80 |  | I/O--63 | CDC16 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
81 |  | I/O--66 | CDC15 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
82 |  | I/O--67 | CDC14 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
83 |  | I/O--68 | CDC13 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
84 |  | I/O--69 | CDC12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
85 |  | I/O--70 | CDC11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
86 |  | I/O--71 | CDC10 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
87 |  | I/O--72 | CDC9 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
88 |  | I/O--73 | CDC8 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
89 |  | I/O--74 | CDC7 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
90 |  | I/O--75 | CDC6 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
91 |  | I/O--76 | CDC5 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 1 | 3.3V | 1 | 1 | 3.3V | 1 |  | 3.3V | 1---0 | 3.3V---0V | 1---0
94 |  | I/O--77 | CDC4 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
93 |  | I/O--78 | CDC3 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
92 |  | I/O--79 | CDC2 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
97 |  | I/O--80 | CDC1 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
96 |  | I/O--81 | CPWM11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
95 |  | I/O--84 | CCW11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
100 |  | I/O--85 | CEN11 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PWM
99 |  | I/O--86 | CPWM12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0-3.3V
98 |  | I/O--87 | CCW12 |  | 上拉电阻330欧 | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V | 0 |  |  |  | 0V-3.3V
101 |  | I/O--88 | CEN12
29 | 空 | I/O--89 | CLK2
30 | 空 | I/O--91 | CLK3
102 |  | I/O--93 | CPWM10
103 |  | I/O--94 | CCW10
104 |  | I/O--95 | CEN10
105 |  | I/O--96 | CPWM9 | 轨道运输伺服步进脉冲
106 |  | I/O--97 | CCW9 | 轨道运输伺服步进方向
107 |  | I/O--98 | CEN9 | 轨道运输伺服步进使能
108 |  | I/O--101 | CPWM8 | 轨道运输步进脉冲
109 |  | I/O--102 | CCW8 | 轨道运输步进方向
110 |  | I/O--103 | CEN8 | 轨道运输步进使能
111 |  | I/O--104 | CPWM7 | 出样2步进马达脉冲
112 |  | I/O--105 | CCW7 | 出样2步进马达方向
113 |  | I/O--106 | CEN7 | 出样2步进马达使能
114 |  | I/O--107 | CPWM6 | 出样1步进马达脉冲
115 |  | I/O--108 | CCW6 | 出样1步进马达方向
|  | GNDINT--128 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--92 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--54 | DV3.3V GND
|  | GNDINT--17 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--135 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--115 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--99 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--83 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--65 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--47 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--26 | DV3.3V GND
|  | GNDIO--10 | DV3.3V GND
|  | VCCINT--126 | DV3.3
|  | VCCINT--90 | DV3.3
|  | VCCINT--56 | DV3.3
|  | VCCINT--19 | DV3.3
|  | VCCIO4--64 | DV3.3
|  | VCCIO4--46 | DV3.3
|  | VCCIO3--100 | DV3.3
|  | VCCIO3--82 | DV3.3
|  | VCCIO2--136 | DV3.3
|  | VCCIO2--116 | DV3.3
|  | VCCIO1--25 | DV3.3
|  | VCCIO1--9 | DV3.3
|  | TCK--35 | CPLDTCK
|  | TDO--36 | CPLDTDO
|  | TMS--33 | CPLDTMS
|  | TDI-34 | CPLDTDI
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | ENC_A2 | 轨道被动轮编码器输入
2 | 41 | PA1 | ENC_B2 | 轨道被动轮编码器输入
3 | 42 | PA2 | SLAVE-ARM_SEN28
4 | 47 | PA3 | SLAVE-ARM_SEN22
5 | 50 | PA4 | SLAVE-ARM_SEN21
6 | 51 | PA5 | SLAVE-ARM_SEN20
7 | 52 | PA6 | SLAVE-ARM_SEN19
8 | 53 | PA7 | SLAVE-ARM_SEN18
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 与主控板CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 与主控板CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX | 与主控板CAN通讯
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | ENC_B1 | 轨道主动轮编码器输入
17 | 56 | PB0 | SLAVE-ARM_SEN15 | 生化轨道预留9（光耦输入）
18 | 57 | PB1 | SLAVE-ARM_SEN14 | 生化轨道预留8（光耦输入）
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | ARM启动模式
20 | 161 | PB3 | ENC_A1 | 轨道主动轮编码器输入
21 | 162 | PB4 | YMARM3
22 | 163 | PB5 | YMARM2
23 | 164 | PB6 | YMARM1
24 | 165 | PB7 | ARM_SEN16 | 出样2原点
25 | 167 | PB8 | ARM_SEN15 | 出样1原点
26 | 168 | PB9 | ARM_SEN14 | 轨道于出样区定位检测3
27 | 79 | PB10 | SLAVE-ARM_SEN9 | 生化轨道预留3（光耦输入）
28 | 80 | PB11 | SLAVE-ARM_SEN8 | 生化轨道预留2（光耦输入）
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | SLAVE-ARM_SEN10 | 生化轨道预留4（光耦输入）
34 | 33 | PC1 | SLAVE-ARM_SEN11 | 生化轨道预留5（光耦输入）
35 | 34 | PC2 | SLAVE-ARM_SEN12 | 生化轨道预留6（光耦输入） | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
36 | 35 | PC3 | SLAVE-ARM_SEN13 | 生化轨道预留7（光耦输入）
37 | 54 | PC4 | SLAVE-ARM_SEN17
38 | 55 | PC5 | SLAVE-ARM_SEN16
39 | 115 | PC6 | ARM_Y | 系统工作正常LED
40 | 116 | PC7 | ARM_R | 系统通讯故障LED
41 | 117 | PC8 | SLAVEDC1 | 急诊锁止电磁阀 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
42 | 118 | PC9 | ARM_SEN20 | 缓冲区有无试管架检测3 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
43 | 139 | PC10 | RS232_TX3 | 数据检测端口RS232 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
44 | 140 | PC11 | RS232_RX3 | 数据检测端口RS233 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
45 | 141 | PC12 | INT0 | ARM+CPLD 外部中断0
46 | 8 | PC13 | ARM_SEN3 | 机械手3升降原点
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | DB2 | FSMC数据
50 | 143 | PD1 | DB3 | FSMC数据
51 | 144 | PD2 | INT1 | ARM+CPLD 外部中断1
52 | 145 | PD3 | FSMC_CLK | FSMC_CLK
53 | 146 | PD4 | FSMC-NOE | FSMC 读信号
54 | 147 | PD5 | FSMC-NWE | FSMC 写信号
55 | 150 | PD6 | SLAVEDC3
56 | 151 | PD7 | FSMC-NCE2 | FSMC-NCE2 片选CPLD
57 | 96 | PD8 | DB13 | FSMC数据
58 | 97 | PD9 | DB14 | FSMC数据
59 | 98 | PD10 | DB15 | FSMC数据
60 | 99 | PD11 | ARM_A16 | FSMC地址
61 | 100 | PD12 | ARM_A17 | FSMC地址
62 | 101 | PD13 | ARM_A18 | FSMC地址
63 | 104 | PD14 | DB0 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
64 | 105 | PD15 | DB1 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
65 | 169 | PE0 | FSMC_NBL0 | FSMC 数据线选择信号0
66 | 170 | PE1 | FSMC_NBL1 | FSMC 数据线选择信号1
67 | 1 | PE2 | ARM_SEN9 | 轨道运输原点
68 | 2 | PE3 | ARM_SEN8 | 机械手3有无试管架检测
69 | 3 | PE4 | ARM_SEN7 | 机械手重测区轨道定位检测
70 | 4 | PE5 | ARM_SEN6 | 机械手加样区缓冲区轨道定位检测
71 | 5 | PE6 | ARM_SEN5 | 机械手3旋转原点
72 | 68 | PE7 | DB4 | FSMC数据
73 | 69 | PE8 | DB5 | FSMC数据
74 | 70 | PE9 | DB6 | FSMC数据
75 | 73 | PE10 | DB7 | FSMC数据
76 | 74 | PE11 | DB8 | FSMC数据
77 | 75 | PE12 | DB9 | FSMC数据
78 | 76 | PE13 | DB10 | FSMC数据
79 | 77 | PE14 | DB11 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
80 | 78 | PE15 | DB12 | FSMC数据 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
81 | 16 | PF0 | ARM_A0 | FSMC地址
82 | 17 | PF1 | ARM_A1 | FSMC地址
83 | 18 | PF2 | ARM_A2 | FSMC地址
84 | 19 | PF3 | ARM_A3 | FSMC地址
85 | 20 | PF4 | ARM_A4 | FSMC地址
86 | 21 | PF5 | ARM_A5 | FSMC地址 | 下拉电阻10K | 高阻状态 |  | 0 | 0V | 0 | 0 | 0V | 0 | 1 | 3.3V |  | 0V-3.3V | 0---1
| 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择端口1
| 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择端口2
| 26 | PF8 | SLAVE-ARM_SEN23
| 27 | PF9 | SLAVE-ARM_SEN24 |  | FSMC 数据线0
| 28 | PF10 | SLAVE-ARM_SEN25 |  | FSMC 数据线1
| 59 | PF11 | CPLDREST | ARM控制CPLD复位信号 | FSMC 数据线2
| 60 | PF12 | ARM_A6 | FSMC地址 | FSMC 数据线3
| 63 | PF13 | ARM_A7 | FSMC地址 | FSMC 数据线4
| 64 | PF14 | ARM_A8 | FSMC地址 | FSMC 数据线5
| 65 | PF15 | ARM_A9 | FSMC地址 | FSMC 数据线6
| 66 | PG0 | ARM_A10 | FSMC地址 | FSMC 数据线7
| 67 | PG1 | ARM_A11 | FSMC地址 | 原点12（）
| 106 | PG2 | ARM_A12 | FSMC地址 | ISP
| 107 | PG3 | ARM_A13 | FSMC地址 | ISP
| 108 | PG4 | ARM_A14 | FSMC地址 | ISP
| 109 | PG5 | ARM_A15 | FSMC地址 | 原点11（）
| 110 | PG6 | INT2 | ARM+CPLD 外部中断2 | 预留AVR定时器PWM输出
| 111 | PG7 | INT3 | ARM+CPLD 外部中断3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 112 | PG8 | ARM_G | 系统灯 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 152 | PG9 | SLAVEDC2 |  | FSMC 地址线8
| 153 | PG10 | ARM_SEN24 | 重测区有无试管架检测1 | FSMC 地址线9
| 154 | PG11 | ARM_SEN23 | 缓冲区有无试管架检测2 | FSMC 地址线10
| 155 | PG12 | FSMC-NCE4 | SRAM 片选信号 | FSMC 地址线11
| 156 | PG13 | ARM_SEN21 | 加样区有无试管架检测4 | FSMC 地址线12
| 157 | PG14 | ARM_SEN22 | 缓冲区有无试管架检测1 | FSMC 地址线13
| 160 | PG15 | YMARM4 |  | FSMC 地址线14
| 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入 | FSMC 地址线15
| 30 | PH1 | NOP |  | AVR+CPLD 外部中断0
| 43 | PH2 | SLAVE-ARM_SEN27 |  | AVR+CPLD 外部中断1
| 44 | PH3 | SLAVE-ARM_SEN26 |  | AVR+CPLD 外部中断2
| 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C | AVR+CPLD 外部中断3
| 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C | 普通光电输入1
| 83 | PH6 | SLAVE-ARM_SEN7 | 生化轨道预留1（光耦输入） | 普通光电输入2
| 84 | PH7 | SLAVE-ARM_SEN6 | 生化轨道预留10（光耦输入） | 普通光电输入3
| 85 | PH8 | SLAVE-ARM_SEN5 | 重测区有无试管架检测8 | 普通光电输入4
| 86 | PH9 | SLAVE-ARM_SEN4 | 重测区有无试管架检测7 | 板卡与中继板通讯
| 87 | PH10 | SLAVE-ARM_SEN3 | 重测区有无试管架检测6 | 板卡与中继板通讯
| 88 | PH11 | SLAVE-ARM_SEN2 | 重测区有无试管架检测5 | 原点8
| 89 | PH12 | SLAVE-ARM_SEN1 | 重测区有无试管架检测4 | 预留AVR定时器PWM输出
| 128 | PH13 | ARM_SEN19 | 加样区有无试管架检测3 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 129 | PH14 | ARM_SEN18 | 加样区有无试管架检测2 | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 130 | PH15 | ARM_SEN17 | 加样区有无试管架检测1 | 应急按键输入
| 131 | PI0 | ARM_SEN25 | 重测区有无试管架检测2 | 下载程序控制
| 132 | PI1 | ARM_SEN26 | 重测区有无试管架检测3 | 原点6
| 133 | PI2 | SLAVEDC5 |  | 原点5
| 134 | PI3 | SLAVEDC4 |  | 原点4
| 173 | PI4 | ARM_SEN13 | 轨道于出样区定位检测2 | 原点3
| 174 | PI5 | ARM_SEN12（定时器8） | 轨道于出样区定位检测1 | JTAG
| 175 | PI6 | ARM_SEN11 | 进样2试管架推到位检测 | JTAG
| 176 | PI7 | ARM_SEN10 | 进样1试管架推到位检测 | JTAG
| 7 | PI8 | ARM_SEN4 | 机械手3前后原点 | JTAG
| 11 | PI9 | ARM_SEN2 | 进样2原点 | RS232数据端口
| 12 | PI10 | ARM_SEN1 | 进样1原点 | RS232数据端口
| 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择端口0 | 未使用
| 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源(直接使用DV3.3_ARM) | 预留AVR定时器PWM输出
| 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源 | 预留AVR定时器PWM输出方向
| 31 | NRST | ARMRST | ARM RST | 预留AVR定时器PWM输出使能
| 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1 | 原点14（）
| 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2 | 原点13（）
| 171 | RFU | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入7
| 166 | BOOT0 | 启动模式 |  | 普通光电输入8
| 39 | VDDA | A3V3 |  | 普通光电输入12
| 15 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入11
| 23 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入10
| 36 | VDD | DV3.3_ARM |  | 普通光电输入9
| 49 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点1
| 62 | VDD | DV3.3_ARM |  | 原点2
| 72 | VDD | DV3.3_ARM |  | AVR到CPLD地址方向控制信号
| 82 | VDD | DV3.3_ARM
| 91 | VDD | DV3.3_ARM
| 103 | VDD | DV3.3_ARM
| 114 | VDD | DV3.3_ARM
| 127 | VDD | DV3.3_ARM
| 136 | VDD | DV3.3_ARM
| 149 | VDD | DV3.3_ARM
| 159 | VDD | DV3.3_ARM
| 172 | VDD | DV3.3_ARM
| 37 | VSSA | AGND
| 14 | VSS | DCOM
| 22 | VSS | DCOM
| 61 | VSS | DCOM
| 71 | VSS | DCOM
| 90 | VSS | DCOM
| 102 | VSS | DCOM
| 113 | VSS | DCOM
| 126 | VSS | DCOM
| 135 | VSS | DCOM
| 148 | VSS | DCOM
| 158 | VSS | DCOM
| 48 | VSS | DCOM
Note on R56: Microsoft: 如果要使电机使能，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v
Note on R57: Microsoft: 如果要改变电机运转方向，将MCU的输出由1改成0，I/O板输出的电平由0v转变成3.3v

## 板卡光电接线端口
板卡 | 接线端口 | 接线端口 | 控制单元 |  | 功能
下位机板1 |  | Nsensor1 | 下位机模块1 （清洗，加A液，液路单元 |  | 清洗针柱塞泵1原点
|  | Nsensor2 |  |  | 清洗针柱塞泵2原点
|  | Nsensor3 |  |  | 清洗针柱塞泵3原点
|  | Nsensor4 |  |  | 清洗针柱塞泵4原点
|  | Nsensor5 |  |  | 清洗针柱塞泵5原点
|  | Nsensor6 |  |  | 吸液蠕动泵原点（预留）
|  | Nsensor7 |  |  | 清洗摇匀升降原点
|  | Nsensor8 |  |  | 清洗摇匀原点
|  | Nsensor9 |  |  | 清洗针升降原点
|  | Nsensor10 |  |  | A液柱塞泵原点
|  | Nsensor11 |  |  | 清洗盘旋转原点
|  | Nsensor12 |  |  | 空置12
|  | Nsensor13 |  |  | 清洗盘光纤检测
|  | Nsensor14 |  |  | 清洗盘码盘计数传感器
|  | Nsensor15 |  |  | 空置15
|  | Nsensor16 |  |  | 空置16
下位机板2 |  | Nsensor1 | 下位机模块2（加磁珠+新旧杯盘升降+试剂盘单元） |  | 磁珠针升降原点
|  | Nsensor2 |  |  | 磁珠针旋转原点
|  | Nsensor3 |  |  | 杯盘推杆原点
|  | Nsensor4 |  |  | 杯盘对中原点
|  | Nsensor5 |  |  | 新杯盘升降原点
|  | Nsensor6 |  |  | 旧杯盘升降原点
|  | Nsensor7 |  |  | 磁珠针柱塞泵原点
|  | Nsensor8 |  |  | 空置8
|  | Nsensor9 |  |  | 试剂盘旋转伺服原点
|  | Nsensor10 |  |  | 新杯盘推到位检测
|  | Nsensor11 |  |  | 送新杯机构抽出到位检测
|  | Nsensor12 |  |  | 新杯盘升到第二梯队位置
|  | Nsensor13 |  |  | 旧杯盘降到第二梯度位置
|  | Nsensor14 |  |  | 试剂盘码盘计数传感器
|  | Nsensor15 |  |  | 磁珠针定位1
|  | Nsensor16 |  |  | 磁珠针定位2
下位机板3 |  | Nsensor1 | 下位机模块3 （机械手2，测量单元) |  | 机械手2升降原点
|  | Nsensor2 |  |  | 机械手2旋转原点
|  | Nsensor3 |  |  | 测量室侧门原点
|  | Nsensor4 |  |  | 测量室上门原点
|  | Nsensor5 |  |  | 反应盘取杯原点
|  | Nsensor6 |  |  | 清洗盘放杯原点
|  | Nsensor7 |  |  | B液柱塞泵原点
|  | Nsensor8 |  |  | 空置8
|  | Nsensor9 |  |  | 空置9
|  | Nsensor10 |  |  | 空置10
|  | Nsensor11 |  |  | 空置11
|  | Nsensor12 |  |  | 空置12
|  | Nsensor13 |  |  | 反应盘取杯光纤检测13
|  | Nsensor14 |  |  | 测量室打开门到位检测14
|  | Nsensor15 |  |  | 机械手2防撞光电检测15
|  | Nsensor16 |  |  | 空置16
下位机板4 |  | Nsensor1 | 下位机模块4 （试剂针，反应盘单元） |  | 试剂针升降原点
|  | Nsensor2 |  |  | 试剂针旋转原点
|  | Nsensor3 |  |  | 试剂摇匀升降原点
|  | Nsensor4 |  |  | 试剂摇匀旋转原点
|  | Nsensor5 |  |  | 磁珠摇匀升降原点
|  | Nsensor6 |  |  | 磁珠摇匀旋转原点
|  | Nsensor7 |  |  | 试剂针柱塞泵原点
|  | Nsensor8 |  |  | 反应盘放杯光纤测量
|  | Nsensor9 |  |  | 反应盘旋转原点
|  | Nsensor10 |  |  | H360 反应盘取杯光纤检测（备用）
|  | Nsensor11 |  |  | 空置11
|  | Nsensor12 |  |  | 空置12
|  | Nsensor13 |  |  | 试剂针定位1
|  | Nsensor14 |  |  | 反应盘码盘计数传感器
|  | Nsensor15 |  |  | 试剂针定位2
|  | Nsensor16 |  |  | 试剂针定位3
下位机板5 |  | Nsensor1 | 下位机模块5 （加样针+加新杯+加样轨道控制单元） |  | 样本针升降原点
|  | Nsensor2 |  |  | 样本针旋转原点
|  | Nsensor3 |  |  | 样本针柱塞泵原点
|  | Nsensor4 |  |  | 新杯机械手左右原点
|  | Nsensor5 |  |  | 新杯机械手前后原点
|  | Nsensor6 |  |  | 新杯机械手升降原点
|  | Nsensor7 |  |  | 反应杯放杯步进马达原点
|  | Nsensor8 |  |  | 加样轨道原点
|  | Nsensor9 |  |  | 加样轨道定位1
|  | Nsensor10 |  |  | 样本针定位1
|  | Nsensor11 |  |  | 样本位置试管架检测
|  | Nsensor12 |  |  | 空置12
|  | Nsensor13 |  |  | 加紧光电1
|  | Nsensor14 |  |  | 加样轨道码盘
|  | Nsensor15 |  |  | 空置14
|  | Nsensor16 |  |  | 空置15
下位机板6 |  | Nsensor1 | 下位机模块6 （传输样品样/出样/机械手3） |  | 进样1原点
|  | Nsensor2 |  |  | 进样2原点
|  | Nsensor3 |  |  | 机械手3前后原点
|  | Nsensor4 |  |  | 机械手3旋转原点
|  | Nsensor5 |  |  | 机械手3升降原点
|  | Nsensor6 |  |  | 机械手3加样区缓冲区轨道定位检测
|  | Nsensor7 |  |  | 机械手3重测区轨道定位检测
|  | Nsensor8 |  |  | 机械手上3有无试管架检测
|  | Nsensor9 |  |  | 轨道运输原点
|  | Nsensor10 |  |  | 进样1试管架到位检测
|  | Nsensor11 |  |  | 进样2试管架到位检测
|  | Nsensor12 |  |  | 轨道定位1
|  | Nsensor13 |  |  | 轨道定位2
|  | Nsensor14 |  |  | 轨道定位3
|  | Nsensor15 |  |  | 出样原点1
|  | Nsensor16 |  |  | 出样原点2
进样到出样机构光电板 | Nsensor1 | Nsensor1 | 主控板 | MASTERNSR4 | 轨道维修门
急诊位置电磁阀
轨道步进电机伺服控制器
| 进样机构到轨道/出样/进样电源 |  |  | LED13 | LED2 | LED1 | MASTERNSR6 | MASTERNSR5
| LEDBUTTON1 | LEDBUTTON1 | 主控板 | 急诊位按键指示灯 | 急诊1黄灯 | 急诊1绿灯 | 急诊1门开关 | 急诊1按键开关（取消）
出样机构光电板 | Nsensor1 | Nsensor1 | 下位机 | SLAVEOSEN16 | 出样2原点
| Nsensor2 | Nsensor2 | 下位机 | SLAVEOSEN15 | 出样1原点
| Nsensor3 | Nsensor3 | 主控板 | MASTERNSR20 | 加样位有无试管架
| Nsensor4 | Nsensor4 | 主控板 | MASTERNSR30 | 出样1托盘到位检测
| Nsensor5 | Nsensor5 | 下位机 | SLAVEOSEN13 | 轨道于出样区定位2
| Nsensor6 | Nsensor6 | 主控板 | MASTERNSR28 | 出样1有无试管架检测
| Nsensor7 | Nsensor7 | 主控板 | MASTERNSR27 | 出样1满检测
| Nsensor8 | Nsensor8 | 主控板 | MASTERNSR24 | 出样2托盘到位检测
| Nsensor9 | Nsensor9 | 主控板 | MASTERNSR22 | 出样2有无试管架检测
| Nsensor10 | Nsensor10 | 主控板 | MASTERNSR21 | 出样2满检测
| Nsensor11 | Nsensor11 | 下位机 | SLAVEOSEN12 | 轨道于出样区定位1
|  |  |  | LED14 | LED4 | LED3 | MASTERNSR31 | MASTERNSR32
| LEDBUTTON1 | LEDBUTTON1 | 主控板 | 出样1按键指示灯 | 出样1黄灯 | 出样1绿灯 | 出样1门开关 | 出样1按键开关
|  |  |  | LED15 | LED6 | LED5 | MASTERNSR25 | MASTERNSR26
| LEDBUTTON2 | LEDBUTTON2 | 主控板 | 出样2按键指示灯 | 出样2黄灯 | 出样2绿灯 | 出样2门开关 | 出样2按键开关
进样到轨道机构转接板 |  | Nsensor11 | 下位机 | SLAVEOSEN9 | 轨道零位
|  | Nsensor12 | 主控板 | MASTERNSR2 | 急诊位有无试管架
轨道主动轮编码器
轨道被动轮编码器
轨道下机构转接板 |  | Nsensor1 | 主控板 | MASTERNSR3 | 轨道维修门
|  | Nsensor2 | 下位机 | SLAVEOSEN20 | 轨道定位3
|  | Nsensor5 | 下位机 | SLAVEOSEN41 | 轨道定位2
|  | Nsensor6 | 下位机 | SLAVEOSEN21 | 轨道定位4
|  | Nsensor7 | 下位机 | SLAVEOSEN40 | 轨道定位1
| SENSOR1 |  | 下位机 | SLAVEOSEN3 | 机械手3升降原点
|  |  | 下位机 | SLAVEOSEN4 | 机械手3前后原点
|  |  | 下位机 | SLAVEOSEN5 | 机械手3旋转原点
|  |  | 下位机 | SLAVEOSEN6 | 机械手加样区缓冲区轨道定位检测
|  |  | 下位机 | SLAVEOSEN7 | 机械手重测区轨道定位检测
|  |  | 下位机 | SLAVEOSEN8 | 机械手3整体整体检测试管架

## 直流板卡接线端口 (2)
25P端子排信号 |  | 直流控制板 | 液路编号 | 控制单元功能
1 | VLAVE3 | CDC3 | DP103 | 清洗液1浓缩液隔膜泵 | 25芯多芯线
2 | VLAVE4 | CDC4 | V231 | 清洗液2浓缩液二通阀1
3 | VLAVE5 | CDC5 | V232 | 清洗液2浓缩液二通阀2
4 | VLAVE6 | CDC6 | V233 | 强洗液浓缩二通阀1
5 | VLAVE7 | CDC7 | V234 | 强洗液浓缩二通阀2
6 | VLAVE8 | CDC8 | V235 | 清洗液1浓缩液二通阀1
7 | VLAVE9 | CDC9 | V236 | 清洗液1浓缩液二通阀2
8 | VLAVE10 | CDC10 | V204 | A液柱塞泵进液二通阀1
9 | VLAVE11 | CDC11 | V203 | A液柱塞泵进液二通阀2
10 | VLAVE12 | CDC12 | V202 | B液柱塞泵进液二通阀1
11 | VLAVE13 | CDC13 | V201 | B液柱塞泵进液二通阀2
12 | VLAVE14 | CDC14 | V237 | 清洗液2稀释二通阀
13 | VLAVE15 | CDC15 | V238 | 强洗液稀释二通阀
14 | VLAVE2 | CDC2 | DP102 | 强洗浓缩液隔膜泵
15 | VLAVE1 | CDC1 | DP101 | 清洗液2浓缩液隔膜泵
16 | 24V
17
18
19
20
21
22
23
24 | VLAVE16 | CDC16 | V308 | 电磁阀V308（B液清洗三通阀）
25 | VLAVE17 | CDC17 | V240 | 清洗液1稀释二通阀
1 | VLAVE21 | CDC21 | V217 | 磁珠针外壁清洗二通阀 | 25芯多芯线
2 | VLAVE22 | CDC22 | V218 | 样本针外壁清洗二通阀
3 | VLAVE23 | CDC23 | 空置 | 空置
4 | VLAVE24 | CDC24 | DP304 | 样本针强洗隔膜泵
5 | VLAVE25 | CDC25 | DP307 | 样本针内壁清洗隔膜泵
6 | VLAVE26 | CDC26 | DP306 | 磁珠/试剂针内壁清洗隔膜泵
7 | VLAVE27 | CDC27 | DP305 | 3针外壁清洗隔膜泵
8 | VLAVE28 | CDC28 | V310 | 清洗电磁阀
9 | VLAVE29 | CDC29 | V305 | 清洗针5进液三通阀
10 | VLAVE30 | CDC30 | V304 | 清洗针4进液三通阀
11 | VLAVE31 | CDC31 | V303 | 清洗针3进液三通阀
12 | VLAVE32 | CDC32 | V302 | 清洗针2进液三通阀
13 | VLAVE33 | CDC33 | V301 | 清洗针1进液三通阀
14 | VLAVE20 | CDC20 | V216 | 试剂针外壁清洗二通阀
15 | VLAVE19 | CDC19 | V215 | 样本针外壁强洗二通阀
16 | VLAVE18 | CDC18 | V309 | 试剂针/样本针清洗电磁阀
17 | 24V
18
19
20
21
22
23 | VLAVE36 | CDC36 | V219 | 试剂针内进液二通阀
24 | VLAVE35 | CDC35 | V220 | 磁珠针内进液二通阀
25 | VLAVE34 | CDC34 | V221 | 样本针内进液二通阀
| VLAVE37 | SLAVE-ARM_SEN17 | V308 | B液清洗电磁阀 | 2芯线
| VLAVE38 | SLAVE-ARM_SEN18 | V311 | A液清洗电磁阀 | 2芯线
| VLAVE39 | SLAVE-ARM_SEN19 | DP9 | 真空泵 | 2芯线
| VLAVE40 | SLAVE-ARM_SEN20 | V205 | 样本清洗池抽气阀 | 2芯线
| VLAVE41 | SLAVE-ARM_SEN21 | V206 | 试剂清洗池抽气阀 | 2芯线
| VLAVE42 | SLAVE-ARM_SEN22 | V207 | 磁珠清洗池抽气阀 | 2芯线
| VLAVE43 | SLAVE-ARM_SEN23 | DP2 | 废液桶抽水控制泵 | 6芯线
| VLAVE44 | SLAVE-ARM_SEN24 | V306 | 废液桶抽水控制阀 | 6芯线
| VLAVE45 | SLAVE-ARM_SEN25 | DP1 | 废液桶抽水控制泵 | 6芯线
| VLAVE46 | SLAVE-ARM_SEN26 | V307 | 废液桶抽水控制阀 | 6芯线
| Slave1-NSR1 |  |  | 废水桶上液位 | 4芯线
| Slave1-NSR2 |  |  | 废水桶下液位
GND
GND
| Slave1-NSR3 |  |  | 真空泵压力开关 | 4芯线
| Slave1-NSR4 |  |  | 预留开关
GND
GND
| Valve44 |  | V306 | 废液桶抽水控制阀1 | 2组4线线
| Valve43 |  | DP2 | 废液桶抽水控制泵1
| Valve46 |  | V307 | 废液桶抽水控制阀2
| Valve45 |  | DP1 | 废液桶抽水控制泵2
V24.0
V24.0
GND
GND

## 直流板卡接线端口
直流控制板 | 接线端口 | 液路编号 | 控制单元功能
VLAVE1 | CDC1 | DP101 | 隔膜泵DP101（清洗液中转泵） |  | 25芯多芯线
VLAVE2 | CDC2 | DP102
VLAVE3 | CDC3 | DP103 | 隔膜泵DP103（清洗液稀释泵）
VLAVE4 | CDC4 | V231
VLAVE5 | CDC5 | V232 | 电磁阀V232（清洗纯水三通阀）
VLAVE6 | CDC6 | V233 | 电磁阀V233（纯水清洗二通阀）
VLAVE7 | CDC7 | V234 | 电磁阀V222（预留###针内充）
VLAVE8 | CDC8 | V235 | 电磁阀V235（混匀三通阀）
VLAVE9 | CDC9 | V236
VLAVE10 | CDC10 | V204 | 电磁阀V204（B液三通阀）
VLAVE11 | CDC11 | V203 | 电磁阀V203（B液截止二通阀）
VLAVE12 | CDC12 | V202 | 电磁阀V202（A液三通阀）
VLAVE13 | CDC13 | V201 | 电磁阀V201（A液截止二通阀）
VLAVE14 | CDC14 | V237 | 电磁阀V237（浓缩液1三通阀）
VLAVE15 | CDC15 | V238
VLAVE16 | CDC16 | V308 | 电磁阀V308（B液清洗三通阀）
VLAVE17 | CDC17 | V240 | 电磁阀V240（浓缩液3三通阀）
VLAVE18 | CDC18 | V309 | 电磁阀V309（清洗纯水四针电磁阀） |  | 25芯多芯线
VLAVE19 | CDC19 | V215 | 电磁阀V215（预留###针外冲）
VLAVE20 | CDC20 | V216 | 电磁阀V216（试剂针外冲二通阀）
VLAVE21 | CDC21 | V217 | 电磁阀V217（磁珠针外冲二通阀）
VLAVE22 | CDC22 | V218 | 电磁阀V218（样本针外冲二通阀）
VLAVE23 | CDC23 | 空置 | 电磁阀V300（预留###杯清洗针6）
VLAVE24 | CDC24 | DP304 | 电磁阀V304（杯清洗针4二通阀）
VLAVE25 | CDC25 | DP307
VLAVE26 | CDC26 | DP306 | 隔膜泵DP306（四针内冲隔膜泵）
VLAVE27 | CDC27 | DP305 | 隔膜泵DP305（四池外冲隔膜泵）
VLAVE28 | CDC28 | V310 | 电磁阀V310（杯清洗二通电磁阀）
VLAVE29 | CDC29 | V305 | 电磁阀V305（杯清洗针5二通阀）
VLAVE30 | CDC30 | V304
VLAVE31 | CDC31 | V303 | 电磁阀V303（杯清洗针3二通阀）
VLAVE32 | CDC32 | V302 | 电磁阀V302（杯清洗针2二通阀）
VLAVE33 | CDC33 | V301 | 电磁阀V301（杯清洗针1二通阀）
VLAVE34 | CDC34 | V221 | 电磁阀V221（样本针内冲二通阀）
VLAVE35 | CDC35 | V220 | 电磁阀V220（试剂针内冲二通阀）
VLAVE36 | CDC36 | V219 | 电磁阀V219（磁珠针内冲二通阀）
VLAVE37 | SLAVE-ARM_SEN17 | V308 | 电磁阀V308（B液清洗三通阀） | 取消 | 2芯线
VLAVE38 | SLAVE-ARM_SEN18 | V311 | A液清洗电磁阀 |  | 2芯线
VLAVE39 | SLAVE-ARM_SEN19 | DP9 | 真空泵 |  | 2芯线
VLAVE40 | SLAVE-ARM_SEN20 | V205 | 样本清洗池抽气阀 |  | 2芯线
VLAVE41 | SLAVE-ARM_SEN21 | V206 | 试剂清洗池抽气阀 |  | 2芯线
VLAVE42 | SLAVE-ARM_SEN22 | V207 | 磁珠清洗池抽气阀 |  | 2芯线
VLAVE43 | SLAVE-ARM_SEN23 | DP2 | 废液桶抽水控制泵 |  | 6芯线
VLAVE44 | SLAVE-ARM_SEN24 | V306 | 废液桶抽水控制阀 |  | 6芯线
VLAVE45 | SLAVE-ARM_SEN25 | DP1 | 废液桶抽水控制泵 |  | 6芯线
VLAVE46 | SLAVE-ARM_SEN26 | V307 | 废液桶抽水控制阀 |  | 6芯线
Slave1-NSR1 |  |  | 废水桶上液位 |  | 4芯线
Slave1-NSR2 |  |  | 废水桶下液位
GND
GND
Slave1-NSR3 |  |  | 真空泵压力开关 |  | 4芯线
Slave1-NSR4 |  |  | 预留开关
GND
GND
Valve44 |  | V306 | 废液桶抽水控制阀1 |  | 2组4线线
Valve43 |  | DP2 | 废液桶抽水控制泵1
Valve46 |  | V307 | 废液桶抽水控制阀2
Valve45 |  | DP1 | 废液桶抽水控制泵2
V24.0
V24.0
GND
GND

## 步进电机接线端口
步进电机驱动板卡 |  | 接线端口 | 控制单元 | 功能 | 线编号 | 控制方式 | 电机型号 | 细分 | 电流
清洗，加A液，液路控制单元
步进电机1 | 驱动板卡1 | STEP1 | 下位机模块1 （清洗，加A液，液路单元）CDM | 清洗针柱塞泵1 | CDM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 清洗针柱塞泵2 | CDM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 清洗针柱塞泵3 | CDM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 清洗针柱塞泵4 | CDM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 清洗针柱塞泵5 | CDM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 吸液蠕动泵 | CDM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | 清洗摇匀升降 | CDM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  | 清洗摇匀 | CDM8 | 步进电机
步进电机2 | 驱动板卡2 | STEP9 | 预留其他下位机 | 空置 | CDM9 | 步进电机
|  | STEP10 |  | 空置 | CDM10 | 步进电机
|  | STEP11 |  | 空置 | CDM11 | 步进电机
|  | STEP12 |  | 空置 | CDM12 | 步进电机
|  | STEP9 | 下位机模块2（清洗，加A液，液路单元）CDM | 清洗针升降 | CDM13 | 步进电机
|  | STEP10 |  | A液柱塞泵 | CDM14 | 步进电机
|  | STEP11 |  | 清洗盘旋转 | CDM15 | 步进电机
|  | STEP12 |  | 空置 | CDM16 | 步进电机
加磁珠，新旧杯盘升降，试剂盘控制单元
步进电机1 | 驱动板卡1 | STEP1 | 下位机模块2 （加磁珠，新旧杯盘升降，试剂盘单元)MCM | 磁珠针升降 | MCM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 磁珠针旋转 | MCM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 杯盘推杆步进 | MCM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 杯盘对中步进 | MCM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 新杯盘升降步进 | MCM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 旧杯盘升降步进 | MCM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | 磁珠针柱塞泵 | MCM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  | 空置 | MCM8 | 步进电机
|  | STEP9 |  | 试剂盘伺服控制器 | MCM9 | 直流伺服控制器
机械手2，测量控制单元
步进电机1 | 驱动板卡1 | STEP1 | 下位机模块3 （机械手2测量单元）MEM | 机械手2升降 | MEM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 机械手2旋转 | MEM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 测量室侧门 | MEM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 测量室上门 | MEM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 反应盘取杯马达 | MEM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 清洗盘放杯马达 | MEM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | B液柱塞泵 | MEM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  | 空置 | MEM8 | 步进电机
|  | STEP9 |  | 空置 | MEM9
试剂针，反应盘控制单元
步进电机1 | 驱动板卡1 | STEP1 | 下位机模块4 （试剂针，反应盘单元）RRM | 试剂针升降 | RRM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 试剂针旋转 | RRM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 试剂摇匀升降 | RRM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 试剂摇匀步进 | RRM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 磁珠摇匀升降 | RRM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 磁珠摇匀步进 | RRM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | 试剂柱塞泵 | RRM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  | 反应盘旋转 | RRM8 | 步进电机
|  | STEP9 |  | 反应盘旋转 | RRM9 | 直流伺服控制器
加样针，加新杯，加样轨道控制单元
步进电机1 | 驱动板卡 | STEP1 | 下位机模块5 （加样针，杯盘升降控制单元）RNM | 样本针升降 | RNM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 样本针旋转 | RNM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 样本针柱塞泵 | RNM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 新杯机械手左右步进 | RNM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 新杯机械手前后步进 | RNM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 新杯机械手升降步进 | RNM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | 反应盘放杯步进电机 | RNM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  | 加样轨道步进 | RNM8 | 步进电机
|  | STEP9 |  | 空置 | RNM9 | 控制信号
传输样品，进样，轨道，出样控制单元
步进电机1 | 驱动板卡1 | STEP1 | 下位机模块6 （传输样品，进样，轨道，出样控制单元）GDM | 进样1步进电机 | GDM1 | 步进电机
|  | STEP2 |  | 进样2步进电机 | GDM2 | 步进电机
|  | STEP3 |  | 机械手3升降 | GDM3 | 步进电机
|  | STEP4 |  | 机械手3前后 | GDM4 | 步进电机
|  | STEP5 |  | 机械手3旋转 | GDM5 | 步进电机
|  | STEP6 |  | 出样1步进电机 | GDM6 | 步进电机
|  | STEP7 |  | 出样2步进电机 | GDM7 | 步进电机
|  | STEP8 |  |  | GDM8 |  | TC42
|  | STEP9 |  | 轨道运输伺服控制器 | GDM9 | 步进电机伺服控制器

## H360 主控IO输入输出信号接线
IO板卡 | 连线方式 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能 | 功能 | 总液路转接板接线端口 | 分支液路转接板接线端口
IO板卡--转接板部分
1 | P3排线直连 | 液路指示灯 | LED13 |  | B液瓶1指示灯黄色
2 |  |  | LED14 |  | B液瓶2指示灯黄色
3 |  |  | LED12 |  | A液瓶2指示灯黄色
4 |  |  |  |  | 24V
5 |  |  | LED11 |  | A液瓶1指示灯黄色
6 |  |  |  |  | 24V
7 |  |  | LED10 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液2指示灯黄色 | 取消
8 |  |  |  |  | 24V
9 |  |  | LED9 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液1指示灯黄色 | 取消
10 |  |  |  |  | 24V
11 |  |  | LED8 |  | 强洗浓缩液2指示灯黄色 | 取消
12 |  |  |  | H360液路指示灯 | 24V
13 |  |  | LED7 |  | 清洗浓缩液3指示灯黄色
14 |  |  |  |  | 24V
15 |  |  | LED6 |  | 清洗液浓缩液瓶2指示灯黄色
16 |  |  | LED5 |  | 清洗液浓缩液瓶1指示灯黄色
1 | P4排线直连1-20 | 液路浮球传感器 | MASTERNSR23 | H360液路传感器输入 | A液液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR24 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液2下液位 | 取消
3 |  |  | MASTERNSR21 |  | A液液瓶1下液位
4 |  |  | MASTERNSR22 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液1下液位 | 取消
5 |  |  | MASTERNSR19 |  | B液瓶2下液位
6 |  |  | MASTERNSR20 |  | 配置洗涤(清洗液2)液瓶上液位 | 取消
7 |  |  | MASTERNSR17 |  | B液瓶1下液位
8 |  |  | MASTERNSR18 |  | 配置洗涤(清洗液2)液瓶下液位 | 取消
9 |  |  | MASTERNSR15 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液液瓶2下液位 | 取消
10 |  |  | MASTERNSR16 |  | 中转瓶浮子下液位
11 |  |  | MASTERNSR13 |  | 清洗浓缩液液瓶3下液位
12 |  |  | MASTERNSR14 |  | 中转瓶浮子上液位
13 |  |  | MASTERNSR11 |  | 清洗浓缩液液瓶2下液位
14 |  |  | MASTERNSR12 |  | 稀释瓶浮子下液位
15 |  |  | MASTERNSR9 |  | 清洗浓缩液液瓶1下液位
16 |  |  | MASTERNSR10 |  | 稀释瓶浮子上液位
17 |  |  | V24
18 |  |  | V24
19 |  |  | MAINGNDIN
20 |  |  | MAINGNDIN
Waste liquid tank1 | 3/4芯线 | 废液桶浮球开关 | MASTERNSR27 |  | 外置废液桶上液位
|  |  | MASTERNSR26 |  | 外置废液桶下液位
GND
GND
Pure liquid tank2 | 3/4芯线 | 纯水桶浮球开关 | MASTERNSR5 |  | 纯水箱液位传感器1
|  |  | MASTERNSR6 |  | 纯水箱液位传感器2
GND
GND
Pure water tank1 | 3/4芯线 | 配置纯水液瓶浮球开关 | MASTERNSR7 |  | 配置纯水液瓶上液位
|  |  | MASTERNSR8 |  | 配置纯水液瓶下液位
GND
GND
PureTanksDCout1 | 8芯线 | 纯水桶控制单元 | DCOUTCTR1 |  | 纯水桶进水控制泵
|  |  | DCOUTCTR4 |  | 预留1
|  |  | DCOUTCTR2 |  | 纯水桶进水控制阀
|  |  | DCOUTCTR3 |  | 预留2
V24.0
V24.0
GND
GND
Gate Magnetism1 | 4芯线 | 备用24V输入输出 | GND
|  |  | MASTERNSR25 |  | 送新杯门开关(门吸自带)
|  |  | Valve1 |  | 送新杯门电磁阀
24V
New Plates1 | 8芯线 | 送新杯按键指示灯控制单元 | LE17 |  | 送新杯按键指示灯
|  |  | LED2 |  | 送新杯指示黄灯
|  |  | LED1 |  | 送新杯指示绿灯
|  |  | MASTERNSR1 |  | 送新杯栈抽到位门开关
|  |  | MASTERNSR2 |  | 送新杯栈按键
GND
24V
waste sensor1 | 3芯线 | 废液管传感器 | GND
|  |  | MASTERNSR28 |  | 废液管传感器
NOP
24V
Gate Sensor1 | 4组2芯线 | 仪器后前门 | MASTERNSR31 |  | 仪器前门传感器
GND
|  | 仪器后前门 | MASTERNSR32 |  | 仪器后门传感器
GND
|  | 仪器右下门传感器 | MASTERNSR29 |  | 仪器右下门传感器
GND
|  | 仪器左下门传感器 | MASTERNSR30 |  | 仪器左下门传感器
GND
Reagent storehouse1 | 8芯线 | 试剂仓控制单元 | LED18 |  | 试剂仓按键指示灯
|  |  | LED4 |  | 试剂仓指示灯黄色
|  |  | LED3 |  | 试剂仓指示灯绿色
|  |  | MASTERNSR3 |  | 试剂仓门开关
|  |  | MASTERNSR4 |  | 试剂仓按键开关
GND
24V
Slave2-LED1 | 4芯线 | 送杯栈旧杯盘按键 | GND
|  |  | SLAVE2-NSR12 |  | 送新栈旧杯盘按键
|  |  | SLAVE2-LED1 |  | 送新栈旧杯盘按键指示灯
24V
Slave2-LED2 | 4芯线 | 送杯栈新杯盘按键 | GND
|  |  | SLAVE2-NSR11 |  | 送新栈新杯盘按键
|  |  | SLAVE2-LED2 |  | 送新栈新杯盘按键指示灯
24V
Rubbish Can1 | 3组4芯线 |  | RubbishMotor4 |  | 垃圾桶2降
|  |  | RubbishMotor3 |  | 垃圾桶2升
|  |  | RubbishMotor2 |  | 垃圾桶1降
|  |  | RubbishMotor1 |  | 垃圾桶1升
|  |  | RubbishOver2 |  | 垃圾桶2过载
|  |  | RubbishOver1 |  | 垃圾桶1过载
|  |  | RubSEN1 |  | 有无垃圾桶1
|  |  | RubSEN2 |  | 有无垃圾桶2
|  |  | RubSEN3 |  | 垃圾桶2是否满
|  |  | RubSEN4 |  | 垃圾桶1是否满
24V
GND

## H360 轨道IO输入输出信号接线 (2)
IO板卡 | 连线方式 | 端子号码 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能
IO板卡--转接板部分
Slave Osensor1 | 14P排线 | 1 | 轨道定位输入信号 | SLAVEARMOSEN17 | 加样区，缓冲区，重测区有无试管架检测
|  | 2 |  | SLAVEARMOSEN18
|  | 3 |  | SLAVEARMOSEN19
|  | 4 |  | SLAVEARMOSEN20
|  | 5 |  | SLAVEARMOSEN21
|  | 6 |  | SLAVEARMOSEN22
|  | 7 |  | SLAVEARMOSEN23
|  | 8 |  | SLAVEARMOSEN24
|  | 9 |  | SLAVEARMOSEN25
|  | 10 |  | SLAVEARMOSEN26
|  | 11 |  | DV3.3_ARM
12
|  | 13 |  | DCOM
14
Remeasure bin1 | P24排线直连1-24 | 1 | 免疫轨道转接板输入信号 | SLAVE8OSEN40 | 免疫轨道传感器输入 | 生化轨道预留8（光耦输入）
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN41 |  | 生化轨道预留9（光耦输入）
|  | 3 |  | MASTERNSR2
|  | 4 |  | MASTERNSR3
|  | 5 |  | MASTERNSR8
|  | 6 |  | MASTERNSR10
|  | 7 |  | MASTERNSR14
|  | 8 |  | MASTERNSR16
|  | 9 |  | MASTERNSR23
|  | 10 |  | MASTERNSR29
|  | 11 |  | SLAVE8OSEN39 |  | 生化轨道预留7（光耦输入）
|  | 12 |  | SLAVE8OSEN37 |  | 生化轨道预留5（光耦输入）
|  | 13 |  | SLAVE8OSEN9 |  | 轨道运输原点
|  | 14 |  | SLAVE8OSEN38 |  | 生化轨道预留6（光耦输入）
|  | 15 |  | SLAVE8OSEN7 |  | 机械手重测区轨道定位检测
|  | 16 |  | SLAVE8OSEN8 |  | 机械手3整体整体检测试管架
|  | 17 |  | SLAVE8OSEN5 |  | 机械手3升降原点
|  | 18 |  | SLAVE8OSEN6 |  | 机械手加样区缓冲区轨道定位检测
|  | 19 |  | SLAVE8OSEN3 |  | 机械手3前后原点
|  | 20 |  | SLAVE8OSEN4 |  | 机械手3旋转原点
|  | 21 |  | SENVOL1
|  | 22 |  | SENVOL1
|  | 23 |  | MAINGNDIN
|  | 24 |  | MAINGNDIN
|  | 25 |  | 空置
|  | 26 |  | 空置
Remeasure bin1 | P24排线直连1-24 | 1 | 免疫轨道转接板输入信号 | SLAVE8OSEN33 | 免疫轨道传感器输入 | 生化轨道预留1（光耦输入）
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN34 |  | 生化轨道预留2（光耦输入）
|  | 3 |  | SLAVE8OSEN35 |  | 生化轨道预留3（光耦输入）
|  | 4 |  | SLAVE8OSEN36 |  | 生化轨道预留4（光耦输入）
|  | 5 |  | SLAVE8OSEN30 |  | 重测区有无试管架检测7
|  | 6 |  | SLAVE8OSEN29 |  | 重测区有无试管架检测6
|  | 7 |  | SLAVE8OSEN32 |  | 重测区有无试管架检测8
|  | 8 |  | SLAVE8OSEN31 |  | 重测区有无试管架检测9
|  | 9 |  | SLAVE8OSEN28 |  | 重测区有无试管架检测5
|  | 10 |  | SLAVE8OSEN27 |  | 重测区有无试管架检测4
|  | 11 |  | SLAVE8SEN18 |  | 加样区有无试管架检测2
|  | 12 |  | SLAVE8SEN17 |  | 加样区有无试管架检测1
|  | 13 |  | SLAVE8SEN20 |  | 缓冲区有无试管架检测3
|  | 14 |  | SLAVE8SEN19 |  | 加样区有无试管架检测3
|  | 15 |  | SLAVE8SEN22 |  | 缓冲区有无试管架检测1
|  | 16 |  | SLAVE8SEN21 |  | 加样区有无试管架检测4
|  | 17 |  | SLAVE8SEN24 |  | 重测区有无试管架检测1
|  | 18 |  | SLAVE8SEN23 |  | 缓冲区有无试管架检测2
|  | 19 |  | SLAVE8SEN26 |  | 重测区有无试管架检测3
|  | 20 |  | SLAVE8SEN25 |  | 重测区有无试管架检测2
|  | 21 |  | SENVOL1
|  | 22 |  | SENVOL1
|  | 23 |  | MAINGNDIN
|  | 24 |  | MAINGNDIN
ENCODERIN1 | 4芯线 | 1 | 编码器输出信号 | ENCODER1AY | 与下位机板ENCODERIN1连接 | 编码器1输出
|  | 2 |  | ENCODER1BY |  | 编码器1输出
|  | 3 |  | GND
|  | 4 |  | V5.0
ENCODERIN2 | 4芯线 | 1 | 编码器输出信号 | ENCODER2AY | 与下位机板ENCODERIN2连接 | 编码器2输出
|  | 2 |  | ENCODER2BY |  | 编码器2输出
|  | 3 |  | GND
|  | 4 |  | V5.0
ENCODER1 | 6芯线 | 1 | 编码器输入信号 | ENCODER1B+ | 与轨道输出转接板连接 | 编码器输入B相+
|  | 2 |  | ENCODER1B- |  | 编码器输入B相-
|  | 3 |  | ENCODER1A+ |  | 编码器输入A相+
|  | 4 |  | ENCODER1A- |  | 编码器输入A相-
|  | 5 |  | GND
|  | 6 |  | V5.0
ENCODER2 | 6芯线 | 1 | 编码器输入信号 | ENCODER2B+ | 与轨道输出转接板连接 | 编码器输入B相+
|  | 2 |  | ENCODER2B- |  | 编码器输入B相-
|  | 3 |  | ENCODER2A+ |  | 编码器输入A相+
|  | 4 |  | ENCODER2A- |  | 编码器输入A相-
|  | 5 |  | GND
|  | 6 |  | V5.0
OSEN3OSEN4 | 6芯线 | 1 | 机械手3原点 | GND | 与下位机OSEN3OSEN4连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN4 |  | 机械手3前后原点
|  | 3 |  | V24.0
|  | 4 |  | GND
|  | 5 |  | SLAVE8OSEN3 |  | 机械手3升降原点
|  | 6 |  | V24.0
OSEN5OSEN6 | 6芯线 | 1 | 机械手3原点 | GND | 与下位机OSEN5OSEN6连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN6 |  | 机械手加样区缓冲区轨道定位检测
|  | 3 |  | V24.0
|  | 4 |  | GND
|  | 5 |  | SLAVE8OSEN5 |  | 机械手3旋转原点
|  | 6 |  | V24.0
OSEN7 | 4芯线 | 1 | 机械手重测区轨道定位检测 | GND | 与下位机OSEN7连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN7 |  | 机械手重测区轨道定位检测
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN8 | 4芯线 | 1 | 机械手3整体整体检测试管架 | GND | 与下位机OSEN8连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN8 |  | 机械手3整体整体检测试管架
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN9 | 4芯线 | 1 | 轨道运输原点 | GND | 与下位机OSEN9连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN9 |  | 轨道运输原点
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0

## H360 轨道IO输入输出信号接线
IO板卡 | 连线方式 | 端子号码 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能
IO板卡--转接板部分
Remeasure Bin Senser | 20P排线 | 1 | 出样机构控制信号输出 | MASTERNSR21 | 出样机构控制信号输出，与出样机构转接板连接 | 出样2满检测
|  | 2 |  | MASTERNSR22 |  | 出样2有无试管架检测
|  | 3 |  | MASTERNSR24 |  | 出样2托盘到位检测
|  | 4 |  | MASTERNSR27 |  | 出样1满检测
|  | 5 |  | MASTERNSR28 |  | 出样1有无试管架检测
|  | 6 |  | MASTERNSR30 |  | 出样1托盘到位检测
|  | 7 |  | MASTERNSR7 |  | 空置
|  | 8 |  | MASTERNSR5 |  | 急诊位按键开关
|  | 9 |  | MASTERNSR6 |  | 急诊位门开关
|  | 10 |  | MASTERNSR20 |  | 加样位有无试管架(急诊时判断)
|  | 11 |  | MASTERNSR4 |  | 轨道维修门
|  | 12 |  | SLAVEOSEN16 |  | 出样2零位
|  | 13 |  | SLAVEOSEN14 |  | 轨道于出样区定位检测3
|  | 14 |  | SLAVEOSEN15 |  | 出样1零位
|  | 15 |  | SLAVEOSEN12 |  | 轨道于出样区定位检测1
|  | 16 |  | SLAVEOSEN13 |  | 轨道于出样区定位检测2
|  | 17 |  | V24.0
18
|  | 19 |  | GND
20
Remeasure Bin LED | P16排线直连1-16 | 1 | 出样机构指示灯按键控制信号+急诊灯 | LED15 | 与出样机构转接板连接 | 出样2按键指示灯
|  | 2 |  | LED6 |  | 出样2黄灯
|  | 3 |  | LED5 |  | 出样2绿灯
|  | 4 |  | MASTERNSR25 |  | 出样2门开关
|  | 5 |  | MASTERNSR26 |  | 出样2按键开关
|  | 6 |  | LED14 |  | 出样1按键指示灯
|  | 7 |  | LED4 |  | 出样1黄灯
|  | 8 |  | LED3 |  | 出样1绿灯
|  | 9 |  | MASTERNSR31 |  | 出样1门开关
|  | 10 |  | MASTERNSR32 |  | 出样1按键开关
|  | 11 |  | LED1 |  | 急诊位绿灯
|  | 12 |  | LED2 |  | 急诊位黄灯
|  | 13 |  | V24.0
|  | 14 |  | V24.0
|  | 15 |  | GND
|  | 16 |  | GND
Sample storehouse1 | 8芯线 | 1 | 进样1按键指示灯控制单元 | LE11 |  | 进样1按键指示灯
2
|  | 3 |  | LED9 |  | 进样1指示黄灯
|  | 4 |  | LED10 |  | 进样1指示绿灯
|  | 5 |  | MASTERNSR18 |  | 进样1门开关
|  | 6 |  | MASTERNSR19 |  | 进样1按键开关
|  | 7 |  | GND
|  | 8 |  | 24V
Sample storehouse2 | 8芯线 | 1 | 进样2按键指示灯控制单元 | LE12 |  | 进样2按键指示灯
2
|  | 3 |  | LED7 |  | 进样2指示黄灯
|  | 4 |  | LED8 |  | 进样2指示绿灯
|  | 5 |  | MASTERNSR12 |  | 进样2门开关
|  | 6 |  | MASTERNSR13 |  | 进样2按键开关
|  | 7 |  | GND
|  | 8 |  | 24V
OSEN1 | 4芯线 | 1 | 进样1托盘到位检测 | GND | 与进样机构连接
|  | 2 |  | MASTERNSR17 |  | 进样1托盘到位检测
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN2 | 4芯线 | 1 | 进样1有无试管架检测 | GND | 与进样机构连接
|  | 2 |  | MASTERNSR15 |  | 进样1有无试管架检测
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN3 | 4芯线 | 1 | 进样2托盘到位检测 | GND | 与进样机构连接
|  | 2 |  | MASTERNSR11 |  | 进样2托盘到位检测
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN4 | 4芯线 | 1 | 进样2有无试管架检测 | GND | 与进样机构连接
|  | 2 |  | MASTERNSR9 |  | 进样2有无试管架检测
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
Emertgency | 4芯线 | 1 | 轨道急停 | GND | 与进样机构连接
|  | 2 |  | MASTERNSR1 |  | 轨道急停
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN15OSEN16 | 6芯线 | 1 | 出样机构原点 | GND | 与下位机OSEN15OSEN16连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN16 |  | 出样1零位
|  | 3 |  | V24.0
|  | 4 |  | GND
|  | 5 |  | SLAVE8OSEN15 |  | 出样2零位
|  | 6 |  | V24.0
OSEN14 | 4芯线 | 1 | 轨道于出样区定位检测3 | GND | 与下位机OSEN14连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN14 |  | 轨道于出样区定位检测3
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN13 | 4芯线 | 1 | 轨道于出样区定位检测2 | GND | 与下位机OSEN13连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN13 |  | 轨道于出样区定位检测2
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
OSEN12 | 4芯线 | 1 | 轨道于出样区定位检测1 | GND | 与下位机OSEN12连接
|  | 2 |  | SLAVE8OSEN12 |  | 轨道于出样区定位检测1
|  | 3 |  | 空置
|  | 4 |  | V24.0
VLAVE1 | 2芯线 | 1 | 急诊电磁阀 | Valve1 | 与出样机构转接板连接 | 急诊门电磁阀
|  | 2 |  | 24V
Lamp1 | 2芯线 | 1 | 仪器报警指示装置 | V24.0 |  | 报警指示灯
|  | 2 |  | Alarm Lamp
Buzzer1 | 2芯线 | 1 | 仪器报警指示装置 | V24.0 |  | 报警蜂鸣器
|  | 2 |  | Alarm Buzzer

## 液路转接板4P6P输入信号接线
接线端口号 | 板卡 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能 | 总液路转接板接线端口 | 分支液路转接板接线端口
转接板4P部分
1 | 液路转接板4P | P1 | MASTERNSR23 |  | A液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR17 |  | A液瓶1下液位
3 |  |  | MASTERNSR19 |  | B液瓶2下液位
4 |  |  | MASTERNSR21 |  | B液瓶1下液位
5 |  |  | V24
6 |  |  | V24
7 |  |  | MAINGNDIN
8 |  |  | MAINGNDIN
1 | 液路转接板4P | NSENSOR1 | GND
2 |  |  | MASTERNSR23 |  | A液瓶2下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板4P | NSENSOR2 | GND
2 |  |  | MASTERNSR17 |  | A液瓶1下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板4P | NSENSOR3 | GND
2 |  |  | MASTERNSR19 |  | B液瓶2下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板4P | NSENSOR4 | GND
2 |  |  | MASTERNSR21 |  | B液瓶1下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
转接板6P部分
1 | 液路转接板6P | P1 | MASTERNSR15 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR13 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶1下液位
3 |  |  | MASTERNSR11 |  | 强洗浓缩液液瓶2下液位
4 |  |  | MASTERNSR9 |  | 强洗浓缩液液瓶1下液位
5 |  |  | MASTERNSR24 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2下液位
6 |  |  | MASTERNSR22 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶1下液位
7 |  |  | V24
8 |  |  | V24
9 |  |  | MAINGNDIN
10 |  |  | MAINGNDIN
1 | 液路转接板6P | NSENSOR1 | GND
2 |  |  | MASTERNSR15 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶2下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板6P | NSENSOR2 | GND
2 |  |  | MASTERNSR13 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶1下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板6P | NSENSOR3 | GND
2 |  |  | MASTERNSR11 |  | 强洗浓缩液液瓶2下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板6P | NSENSOR4 | GND
2 |  |  | MASTERNSR9 |  | 强洗浓缩液液瓶1下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板6P | NSENSOR5 | GND
2 |  |  | MASTERNSR24 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板6P | NSENSOR6 | GND
2 |  |  | MASTERNSR22 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶1下液位
3 |  |  | 空
4 |  |  | 24V

## 液路转接板1输入输出信号接线
接线端口号 | 板卡 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能 | 总液路转接板接线端口 | 分支液路转接板接线端口
转接板1部分
1 | P3排线直连 | 液路指示灯 | LED13 |  | B液瓶1指示灯黄色
2 |  |  | LED14 |  | B液瓶2指示灯黄色
3 |  |  | LED12 |  | A液瓶2指示灯黄色
4 |  |  |  |  | 24V
5 |  |  | LED11 |  | A液瓶1指示灯黄色
6 |  |  |  |  | 24V
7 |  |  | LED10 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液2指示灯黄色
8 |  |  |  |  | 24V
9 |  |  | LED9 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液1指示灯黄色
10 |  |  |  |  | 24V
11 |  |  | LED8 |  | 强洗浓缩液2指示灯黄色
12 |  |  |  | H360液路指示灯 | 24V
13 |  |  | LED7 |  | 强洗浓缩液1指示灯黄色
14 |  |  |  |  | 24V
15 |  |  | LED6 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2指示灯黄色
16 |  |  | LED5 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2指示灯黄色
1 | P4排线直连1-20 | 液路浮球传感器 | MASTERNSR23 | H360液路传感器输入 | A液液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR24 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液2下液位
3 |  |  | MASTERNSR21 |  | A液液瓶1下液位
4 |  |  | MASTERNSR22 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液1下液位
5 |  |  | MASTERNSR19 |  | B液瓶2下液位
6 |  |  | MASTERNSR20 |  | 配置洗涤(清洗液2)液瓶上液位
7 |  |  | MASTERNSR17 |  | B液瓶1下液位
8 |  |  | MASTERNSR18 |  | 配置洗涤(清洗液2)液瓶下液位
9 |  |  | MASTERNSR15 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液液瓶2下液位
10 |  |  | MASTERNSR16 |  | 配置强洗液液瓶上液位
11 |  |  | MASTERNSR13 |  | 洗涤(清洗液2)浓缩液液瓶1下液位
12 |  |  | MASTERNSR14 |  | 配置强洗液液瓶下液位
13 |  |  | MASTERNSR11 |  | 强洗浓缩液液瓶2下液位
14 |  |  | MASTERNSR12 |  | 配置洗净(清洗液1)液瓶上液位
15 |  |  | MASTERNSR9 |  | 强洗浓缩液液瓶1下液位
16 |  |  | MASTERNSR10 |  | 配置洗净(清洗液1)液瓶下液位
17 |  |  | V24
18 |  |  | V24
19 |  |  | MAINGNDIN
20 |  |  | MAINGNDIN
1 | 液路转接板1 | 25芯多芯线 | VLAVE3 | DP103 | 清洗液1浓缩液隔膜泵
2 |  |  | VLAVE4 | V231 | 清洗液2浓缩液二通阀1
3 |  |  | VLAVE5 | V232 | 清洗液2浓缩液二通阀2
4 |  |  | VLAVE6 | V233 | 强洗液浓缩二通阀1
5 |  |  | VLAVE7 | V234 | 强洗液浓缩二通阀2
6 |  |  | VLAVE8 | V235 | 清洗液1浓缩液二通阀1
7 |  |  | VLAVE9 | V236 | 清洗液1浓缩液二通阀2
8 |  |  | VLAVE10 | V204 | A液柱塞泵进液二通阀1
9 |  |  | VLAVE11 | V203 | A液柱塞泵进液二通阀2
10 |  |  | VLAVE12 | V202 | B液柱塞泵进液二通阀1
11 |  |  | VLAVE13 | V201 | B液柱塞泵进液二通阀2
12 |  |  | VLAVE14 | V237 | 清洗液2稀释二通阀
13 |  |  | VLAVE15 | V238 | 强洗液稀释二通阀
14 |  |  | VLAVE2 | DP102 | 强洗浓缩液隔膜泵
15 |  |  | VLAVE1 | DP101 | 清洗液2浓缩液隔膜泵
16 |  |  | 24V | 24V
17 |  |  |  | 24V
18 |  |  |  | 24V
19 |  |  |  | 24V
20 |  |  |  | 24V
21 |  |  |  | 24V
22 |  |  |  | 24V
23 |  |  |  | 24V
24 |  |  | VLAVE16 | V239 | 预留
25 |  |  | VLAVE17 | V240 | 清洗液1稀释二通阀
1 | 液路转接板1 | Cleaning tank1 | MASTERNSR23 |  | A液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR17 |  | A液瓶1下液位
3 |  |  | MASTERNSR19 |  | B液瓶2下液位
4 |  |  | MASTERNSR21 |  | B液瓶1下液位
5 |  |  | V24
6 |  |  | V24
7 |  |  | MAINGNDIN
8 |  |  | MAINGNDIN
1 | 液路转接板1 | Cleaning tank2 | MASTERNSR15 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶2下液位
2 |  |  | MASTERNSR13 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液液瓶1下液位
3 |  |  | MASTERNSR11 |  | 强洗浓缩液液瓶2下液位
4 |  |  | MASTERNSR9 |  | 强洗浓缩液液瓶1下液位
5 |  |  | MASTERNSR24 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2下液位
6 |  |  | MASTERNSR22 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶1下液位
7 |  |  | V24
8 |  |  | V24
9 |  |  | MAINGNDIN
10 |  |  | MAINGNDIN
1 | 液路转接板1 | Cleaning tank3 | MASTERNSR18 |  | 配置洗涤（清洗液2）液瓶下液位
2 |  |  | GND
3 |  |  | MASTERNSR20 |  | 配置洗涤（清洗液2）液瓶上液位
4 |  |  | GND
1 | 液路转接板1 | Cleaning tank4 | MASTERNSR14 |  | 配置强洗液液瓶下液位
2 |  |  | GND
3 |  |  | MASTERNSR16 |  | 配置强洗液液瓶上液位
4 |  |  | GND
1 | 液路转接板1 | Cleaning tank5 | MASTERNSR10 |  | 配置洗净(清洗液1)液瓶下液位
2 |  |  | GND
3 |  |  | MASTERNSR12 |  | 配置洗净(清洗液1)液瓶上液位
4 |  |  | GND
1 | 液路转接板1 | LED1 | LED6 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶2指示灯黄色
2 |  |  | 24V
3 |  |  | LED5 |  | 洗净(清洗液1)浓缩液瓶1指示灯黄色
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板1 | LED2 | LED8 |  | 强洗浓缩液2指示灯黄色
2 |  |  | 24V
3 |  |  | LED7 |  | 强洗浓缩液1指示灯黄色
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板1 | LED3 | LED10 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液2指示灯黄色
2 |  |  | 24V
3 |  |  | LED9 |  | 洗涤（清洗液2）浓缩液1指示灯黄色
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板1 | LED4 | LED14 |  | B液瓶2指示灯黄色
2 |  |  | 24V
3 |  |  | LED13 |  | B液瓶1指示灯黄色
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板1 | LED5 | LED12 |  | A液瓶2指示灯黄色
2 |  |  | 24V
3 |  |  | LED11 |  | A液瓶1指示灯黄色
4 |  |  | 24V
1 | 液路转接板1 | DP101 | VAlve1 |  | 清洗液2浓缩液隔膜泵
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP102 | VAlve2 |  | 强洗液浓缩液隔膜泵
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP103 | VAlve3 |  | 清洗液1浓缩液隔膜泵
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V231 | VAlve4 |  | 清洗液2浓缩液二通阀1
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V232 | VAlve5 |  | 清洗液2浓缩液二通阀2
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V233 | VAlve6 |  | 强洗液浓缩液二通阀1
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V234 | VAlve7 |  | 强洗液浓缩液二通阀2
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V235 | VAlve8 |  | 清洗液1浓缩液二通阀1
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V236 | VAlve9 |  | 清洗液1浓缩液二通阀2
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V201 | VAlve13 |  | A液柱塞泵进液二通阀V201
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V202 | VAlve12 |  | A液柱塞泵进液二通阀V202
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V203 | VAlve11 |  | A液柱塞泵进液二通阀V203
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V204 | VAlve10 |  | A液柱塞泵进液二通阀V204
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V308 | VAlve16 |  | B液清洗电磁阀V308
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V240 | VAlve17 |  | 清洗液1稀释二通阀V240
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V238 | VAlve15 |  | 强洗液稀释二通阀V238
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V237 | VAlve14 |  | 清洗液2稀释二通阀V237
2 |  |  |  |  | Valve_24V

## 液路转接板2输入输出信号接线
接线端口号 | 板卡 | 转接板板卡 | 端口定义 | 控制单元 | 功能 | 总液路转接板接线端口 | 分支液路转接板接线端口
转接板2部分
1 | 液路转接板2 | 清洗针柱塞泵原点J1 | MAINGNDIN | 清洗柱塞泵2 | 板1电源地 | 与下位机板1---OSEN2 OSEN1连接 | 1脚地
2 |  |  | SLAVEOSEN2 |  | 清洗柱塞泵2原点 |  | 2脚信号
3 |  |  | SENVOL1 |  | 板1电源24V |  | 4脚电源
4 |  |  | MAINGNDIN | 清洗柱塞泵1 | 板1电源地 |  | 1脚地
5 |  |  | SLAVEOSEN1 |  | 清洗柱塞泵1原点 |  | 2脚信号
6 |  |  | SENVOL1 |  | 板1电源24V |  | 4脚电源
7 |  |  | MAINGNDIN | 清洗柱塞泵4 | 板1电源地 | 与下位机板1---OSEN4 OSEN3连接 | 1脚地
8 |  |  | SLAVEOSEN4 |  | 清洗柱塞泵4原点 |  | 2脚信号
9 |  |  | SENVOL1 |  | 板1电源24V |  | 4脚电源
10 |  |  | MAINGNDIN | 清洗柱塞泵3 | 板1电源地 |  | 1脚地
11 |  |  | SLAVEOSEN3 |  | 清洗柱塞泵3原点 |  | 2脚信号
12 |  |  | SENVOL1 |  | 板1电源24V |  | 4脚电源
13 |  |  | MAINGNDIN | 清洗柱塞泵5 | 板1电源地 | 与下位机板1---OSEN5 OSEN6连接 | 1脚地
14 |  |  | SLAVEOSEN5 |  | 清洗柱塞泵5原点 |  | 2脚信号
15 |  |  | 空
16 |  |  | SENVOL1 |  | 板1电源24V |  | 4脚电源
1 |  | 三针柱塞泵原点J7 | SLAVE4MAINGNDIN | 试剂针柱塞泵原点 | 板4电源地 | 与下位机板4---OSEN7连接 | 1脚地
2 |  |  | SLAVE4OSEN7 |  | 试剂针柱塞泵原点 |  | 2脚信号
3 | [6 empty] | 空
4 |  |  | SLAVE4V24 input |  | 板4电源24V |  | 4脚电源
5 |  |  | SLAVE3MAINGNDIN | 磁珠针柱塞泵原点 | 板3电源地 | 与下位机板3---OSEN7连接 | 1脚地
6 |  |  | SLAVE3OSEN7 |  | 磁珠针柱塞泵原点 |  | 2脚信号
7 | [6 empty] | 空
8 |  |  | SLAVE3V24 input |  | 板3电源24V |  | 4脚电源
9 |  |  | SLAVE5MAINGNDIN | 样本针柱塞泵原点 | 板5电源地 | 与下位机板5---OSEN3连接 | 1脚地
10 |  |  | SLAVE5OSEN3 |  | 样本针柱塞泵原点 |  | 2脚信号
11 | [6 empty] | 空
12 |  |  | SLAVE5V24 input |  | 板5电源24V |  | 4脚电源
1 |  | 25PINDB25接线端子 | VALVE21 | V217 | 磁珠针外壁清洗二通阀 | 与直流驱动板连接
2 |  |  | VALVE22 | V218 | 样本针外壁清洗二通阀
3 |  |  | VALVE23 | 空置 | 空置
4 |  |  | VALVE24 | DP304 | 样本针强洗隔膜泵
5 |  |  | VALVE25 | DP307 | 样本针内壁清洗隔膜泵
6 |  |  | VALVE26 | DP306 | 磁珠/试剂针内壁清洗隔膜泵
7 |  |  | VALVE27 | DP305 | 3针外壁清洗隔膜泵
8 |  |  | VALVE28 | V310 | 清洗电磁阀
9 |  |  | VALVE29 | V305 | 清洗针5进液三通阀
10 |  |  | VALVE30 | V304 | 清洗针4进液三通阀
11 |  |  | VALVE31 | V303 | 清洗针3进液三通阀
12 |  |  | VALVE32 | V302 | 清洗针2进液三通阀
13 |  |  | VALVE33 | V301 | 清洗针1进液三通阀
14 |  |  | VALVE20 | V216 | 试剂针外壁清洗二通阀
15 |  |  | VALVE19 | V215 | 样本针外壁强洗二通阀
16 |  |  | VALVE18 | V309 | 试剂针/样本针清洗电磁阀
17 |  |  | V24V
18
19
20
21
22
23 |  |  | VALVE36 | V219 | 试剂针内进液二通阀
24 |  |  | VALVE35 | V220 | 磁珠针内进液二通阀
25 |  |  | VALVE34 | V221 | 样本针内进液二通阀
1 |  | 清洗针柱塞泵1原点J4 | V24V |  | 板1电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 黑色
3 |  |  | V24 |  | 板1电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVEOSEN1 |  | 清洗柱塞泵1原点 |  | 蓝色
5 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 清洗针柱塞泵2原点J6 | V24V |  | 板1电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 黑色
3 |  |  | V24 |  | 板1电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVEOSEN2 |  | 清洗柱塞泵2原点 |  | 蓝色
5 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 清洗针柱塞泵3原点J8 | V24V |  | 板1电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 黑色
3 |  |  | V24 |  | 板1电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVEOSEN3 |  | 清洗柱塞泵3原点 |  | 蓝色
5 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 清洗针柱塞泵4原点J9 | V24V |  | 板1电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 黑色
3 |  |  | V24 |  | 板1电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVEOSEN4 |  | 清洗柱塞泵4原点 |  | 蓝色
5 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 清洗针柱塞泵5原点J10 | V24V |  | 板1电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 黑色
3 |  |  | V24 |  | 板1电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVEOSEN5 |  | 清洗柱塞泵5原点 |  | 蓝色
5 |  |  | MAINGNDIN |  | 板1电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 试剂针柱塞泵原点J2 | SLAVE4V24 input |  | 板4电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | SLAVE4MAINGNDIN |  | 板4电源地 |  | 黑色
3 |  |  | SLAVE4V24 input |  | 板4电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVE4OSEN7 |  | 试剂针原点 |  | 蓝色
5 |  |  | SLAVE4MAINGNDIN |  | 板4电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 磁珠针柱塞泵原点J3 | SLAVE3V24 input |  | 板3电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | SLAVE3MAINGNDIN |  | 板3电源地 |  | 黑色
3 |  |  | SLAVE3V24 input |  | 板3电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVE3OSEN7 |  | 磁珠针柱塞泵原点 |  | 蓝色
5 |  |  | SLAVE3MAINGNDIN |  | 板3电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | 样本针柱塞泵原点J5 | SLAVE5V24 input |  | 板5电源24V串电阻2K |  | 红色
2 |  |  | SLAVE5MAINGNDIN |  | 板5电源地 |  | 黑色
3 |  |  | SLAVE5V24 input |  | 板5电源24V |  | 白色
4 |  |  | SLAVE5OSEN3 |  | 样本针柱塞泵原点 |  | 蓝色
5 |  |  | SLAVE5MAINGNDIN |  | 板5电源地 |  | 绿色
6 |  |  | 空
1 |  | V219 | VAlve36 |  | 试剂针内进液二通阀V219
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V220 | VAlve35 |  | 磁珠针内进液二通阀V220
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V221 | VAlve34 |  | 样本针内进液二通阀V221
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V301 | VAlve33 |  | 清洗针1进液三通阀V301
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V302 | VAlve32 |  | 清洗针2进液三通阀V302
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V303 | VAlve31 |  | 清洗针3进液三通阀V303
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V304 | VAlve30 |  | 清洗针4进液三通阀V304
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V305 | VAlve29 |  | 清洗针5进液三通阀V305
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP305 | VAlve27 |  | 3针外壁清洗隔膜泵DP305
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP306 | VAlve26 |  | 试剂针/磁珠针内壁清洗隔膜泵DP306
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP307 | VAlve25 |  | 样本针内壁清洗隔膜泵DP307
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V215 | VAlve19 |  | 样本针外壁强洗二通阀V215
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V216 | VAlve20 |  | 试剂针外壁清洗二通阀V216
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V217 | VAlve21 |  | 磁珠针外壁清洗二通阀V217
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V218 | VAlve22 |  | 样本针外壁清洗二通阀V218
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | RV1 | VAlve23 |  | 备用电磁阀
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V310 | VAlve28 |  | 清洗电磁阀1
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | V309 | VAlve18 |  | 试剂针/样本针清洗电磁阀
2 |  |  |  |  | Valve_24V
1 |  | DP304 | VAlve24 |  | 样本针强洗隔膜泵DP304
2 |  |  |  |  | Valve_24V

## 温控系统
序号 | MCU配置端口 | 管脚号 | 功能 | 对应仪器功能
ARM（STM32F407IGT6） 管脚
1 | 40 | PA0 | NOP | 空置
2 | 41 | PA1 | NOP | 空置
3 | 42 | PA2 | TC1_ARM_R | 试剂盘热电偶故障状态灯
4 | 47 | PA3 | NOP | 空置
5 | 50 | PA4 | SPI1_CS
6 | 51 | PA5 | SPI1_SCK | 热电偶IC--MAX31856 SPI通讯
7 | 52 | PA6 | SPI1_MISO
8 | 53 | PA7 | SPI1_MOSI
9 | 119 | PA8 | VDD1SEN | 下位机9CAN通讯
10 | 120 | PA9 | RS232_TX1 | 数据检测口RS232备用
11 | 121 | PA10 | RS232_RX1
12 | 122 | PA11 | CAN1_RX | 下位机9CAN通讯
13 | 123 | PA12 | CAN1_TX
14 | 124 | PA13 | SWDIO | ARM_SWD
15 | 137 | PA14 | SWCLK | ARM_SWD
16 | 138 | PA15 | NOP | 空置
17 | 56 | PB0 | NOP | 空置
18 | 57 | PB1 | NOP | 空置
19 | 58 | PB2 | BOOT1 | 启动模式
20 | 161 | PB3 | NOP | 空置
21 | 162 | PB4 | NOP | 空置
22 | 163 | PB5 | NOP | 空置
23 | 164 | PB6 | NOP | 空置
24 | 165 | PB7 | NOP | 空置
25 | 167 | PB8 | NOP | 空置
26 | 168 | PB9 | NOP | 空置
27 | 79 | PB10 | TC2_ARM_G | 反应盘热电偶正常状态灯
28 | 80 | PB11 | TC3_ARM_R | 清洗盘热电偶故障状态灯
29 | 92 | PB12 | FLASH_CS | Flash (MB85RS1MT/MB85RS2MT)
30 | 93 | PB13 | SPI2_SCK
31 | 94 | PB14 | SPI2_MISO
32 | 95 | PB15 | SPI2_MOSI
33 | 32 | PC0 | TC3_Current Sensing | 清洗盘加热带电流监测
34 | 33 | PC1 | TC1_Current Sensing-3 | 试剂盘帕尔贴电流监测
35 | 34 | PC2 | TC1_Current Sensing-2 | 试剂盘帕尔贴电流监测
36 | 35 | PC3 | TC2_Current Sensing | 反应盘加热带电流监测
37 | 54 | PC4 | TC1_Current Sensing-4 | 试剂盘帕尔贴电流监测
38 | 55 | PC5 | TC1_Current Sensing-1 | 试剂盘帕尔贴电流监测
39 | 115 | PC6 | NOP | 空置
40 | 116 | PC7 | AEM_PWM1 | 试剂盘占空比控制
41 | 117 | PC8 | NOP | 空置
42 | 118 | PC9 | NOP | 空置
43 | 139 | PC10 | NOP | 空置
44 | 140 | PC11 | NOP | 空置
45 | 141 | PC12 | NOP | 空置
46 | 8 | PC13 | NOP | 空置
47 | 9 | PC14 | OSC32_IN | ARM 时钟线
48 | 10 | PC15 | OSC32_OUT | ARM 时钟线
49 | 142 | PD0 | ARM_SEN1 | 制冷水箱浮球开关
50 | 143 | PD1 | ARM_SEN2 | 空置
51 | 144 | PD2 | ARM_SEN3 | 空置
52 | 145 | PD3 | ARM_SEN4 | 空置
53 | 146 | PD4 | NOP | 空置
54 | 147 | PD5 | NOP | 空置
55 | 150 | PD6 | NOP | 空置
56 | 151 | PD7 | NOP | 空置
57 | 96 | PD8 | DRDY1 | 试剂盘热电偶准备好信号
58 | 97 | PD9 | DRDY2 | 反应盘热电偶准备好信号
59 | 98 | PD10 | DRDY3 | 清洗盘热电偶准备好信号
60 | 99 | PD11 | DRDY4 | 外界环境热电偶准备好信号
61 | 100 | PD12 | TC4_ARM_G | 外界环境热电偶正常状态灯
62 | 101 | PD13 | NOP | 空置
63 | 104 | PD14 | AEM_PWM2 | 反应盘占空比控制
64 | 105 | PD15 | NOP | 空置
65 | 169 | PE0 | NOP | 空置
66 | 170 | PE1 | NOP | 空置
67 | 1 | PE2 | NOP | 空置
68 | 2 | PE3 | NOP | 空置
69 | 3 | PE4 | NOP | 空置
70 | 4 | PE5 | AQ5 | 电路板环境温度
71 | 5 | PE6 | NOP | 空置
72 | 68 | PE7 | ARM_DCOUT1 | 仪器内风扇1启停控制
73 | 69 | PE8 | ARM_DCOUT5 | 冷却水循环泵启停控制
74 | 70 | PE9 | AEM_PWNM3 | 清洗盘占空比控制
75 | 73 | PE10 | NOP | 空置
76 | 74 | PE11 | ARM_DCOUT4 | 制冷指示灯
77 | 75 | PE12 | CS2 | 反应盘采集通道选择
78 | 76 | PE13 | NOP | 空置
79 | 77 | PE14 | CS3 | 清洗盘采集通道选择
80 | 78 | PE15 | CS4 | 外界环境采集通道选择
81 | 16 | PF0 | NOP | 空置
82 | 17 | PF1 | NOP | 空置
83 | 18 | PF2 | NOP | 空置
84 | 19 | PF3 | NOP | 空置
85 | 20 | PF4 | NOP | 空置
86 | 21 | PF5 | NOP | 空置
87 | 24 | PF6 | BOARD1 | 板卡选择接电源（默认板卡9）
88 | 25 | PF7 | BOARD2 | 板卡选择接电源（默认板卡9）
89 | 26 | PF8 | BOARD3 | 板卡选择接地（默认板卡9）
90 | 27 | PF9 | NOP | 空置
91 | 28 | PF10 | NOP | 空置
92 | 59 | PF11 | NOP | 空置
93 | 60 | PF12 | NOP | 空置
94 | 63 | PF13 | NOP | 空置
95 | 64 | PF14 | NOP | 空置
96 | 65 | PF15 | NOP | 空置
97 | 66 | PG0 | ARM_DCOUT3 | 仪器内风扇3启停控制
98 | 67 | PG1 | ARM_DCOUT2 | 仪器内风扇2启停控制
99 | 106 | PG2 | ARM_Y | 系统工作正常LED
100 | 107 | PG3 | ARM_R | 系统通讯故障LED
101 | 108 | PG4 | ARM_G | 系统灯
102 | 109 | PG5 | NOP | 空置
103 | 110 | PG6 | NOP | 空置
104 | 111 | PG7 | NOP | 空置
105 | 112 | PG8 | NOP | 空置
106 | 152 | PG9 | NOP | 空置
107 | 153 | PG10 | NOP | 空置
108 | 154 | PG11 | NOP | 空置
109 | 155 | PG12 | NOP | 空置
110 | 156 | PG13 | NOP | 空置
111 | 157 | PG14 | NOP | 空置
112 | 160 | PG15 | NOP | 空置
113 | 29 | PH0 | CLK_ARM | 24MHZ晶振输入
114 | 30 | PH1 | NOP | 空置
115 | 43 | PH2 | TC1_ARM_G | 试剂盘热电偶正常状态灯
116 | 44 | PH3 | TC2_ARM_R | 反应盘热电偶故障状态灯
117 | 45 | PH4 | I2C2_SCL | EEPROM I2C
118 | 46 | PH5 | I2C2_SDA | EEPROM I2C
119 | 83 | PH6 | FAULT1 | 试剂盘热电偶故障信号
120 | 84 | PH7 | FAULT2 | 反应盘热电偶故障信号
121 | 85 | PH8 | FAULT3 | 清洗盘热电偶故障信号
122 | 86 | PH9 | FAULT4 | 外界环境热电偶故障信号
123 | 87 | PH10 | TC3_ARM_G | 清洗盘热电偶正常状态灯
124 | 88 | PH11 | TC4_ARM_R | 外界环境热电偶故障状态灯
125 | 89 | PH12 | AEM_PWM4 | 试剂仓玻璃加热
126 | 128 | PH13 | NOP | 空置
127 | 129 | PH14 | NOP | 空置
128 | 130 | PH15 | NOP | 空置
129 | 131 | PI0 | NOP | 空置
130 | 132 | PI1 | NOP | 空置
131 | 133 | PI2 | NOP | 空置
132 | 134 | PI3 | NOP | 空置
133 | 173 | PI4 | NOP | 空置
134 | 174 | PI5 | NOP | 空置
135 | 175 | PI6 | NOP | 空置
136 | 176 | PI7 | BEEP | 蜂鸣器
137 | 7 | PI8 | NOP | 空置
138 | 11 | PI9 | NOP | 空置
139 | 12 | PI10 | NOP | 空置
140 | 13 | PI11 | BOARD0 | 板卡选择接电源（默认板卡9）
141 | 6 | VBAT | DV3.3_ARM | 电池电源
142 | 38 | VREF+ | Vref | 模拟电源
143 | 31 | NRST | ARMRST | ARM RST
144 | 81 | VCAP | 电容 | 滤波电容1
145 | 125 | VCAP | 电容 | 滤波电容2
146 | 171 | RFU | DV3.3_ARM
147 | 166 | BOOT0 | 启动模式
148 | 39 | VDDA | V3.3
149 | 15 | VDD | DV3.3_ARM
150 | 23 | VDD | DV3.3_ARM
151 | 36 | VDD | DV3.3_ARM
152 | 49 | VDD | DV3.3_ARM
153 | 62 | VDD | DV3.3_ARM
154 | 72 | VDD | DV3.3_ARM
155 | 82 | VDD | DV3.3_ARM
156 | 91 | VDD | DV3.3_ARM
157 | 103 | VDD | DV3.3_ARM
158 | 114 | VDD | DV3.3_ARM
159 | 127 | VDD | DV3.3_ARM
160 | 136 | VDD | DV3.3_ARM
161 | 149 | VDD | DV3.3_ARM
162 | 159 | VDD | DV3.3_ARM
163 | 172 | VDD | DV3.3_ARM
164 | 37 | VSSA | V3.3V GND
165 | 14 | VSS | DCOM
166 | 22 | VSS | DCOM
167 | 61 | VSS | DCOM
168 | 71 | VSS | DCOM
169 | 90 | VSS | DCOM
170 | 102 | VSS | DCOM
171 | 113 | VSS | DCOM
172 | 126 | VSS | DCOM
173 | 135 | VSS | DCOM
174 | 148 | VSS | DCOM
175 | 158 | VSS | DCOM
176 | 48 | VSS | DCOM

## 纯水控制板
纯水桶控制板 | 接线端口 | 液路编号 | 控制单元功能
SlaveNSR2 |  |  | 纯水桶下液位 | 4芯线
SlaveNSR1 |  |  | 纯水桶上液位
GND
GND
SlaveNSR3 |  |  | 纯水桶缺水位浮球 | 4芯线
SlaveNSR4 |  |  | 预留开关
GND
GND
DCOUTCTR1 |  | DP3 | 纯水桶进水控制泵 | 2组4线线
DCOUTCTR4 |  |  | 预留1
DCOUTCTR2 |  | V241 | 纯水桶进水控制阀
DCOUTCTR3 |  |  | 预留2
V24.0
V24.0
GND
GND
NSensor1 |  |  | 纯水桶上液位 | 光电传感器4芯线
NSensor2 |  |  | 纯水桶下液位 | 光电传感器4芯线
NSensor3 |  |  | 纯水桶缺水位浮球 | 光电传感器4芯线
NSensor4 |  |  | 预留开关 | 光电传感器4芯线
MOTOR1 |  | DP3 | 纯水桶进水控制泵
MOTOR2
VALVE1 |  | V241 | 纯水桶进水控制阀
VALVE2

## 废水控制板
废水桶控制板 | 接线端口 | 液路编号 | 控制单元功能
Slave1-NSR1 |  |  | 废水桶上液位 | 4芯线
Slave1-NSR2 |  |  | 废水桶下液位
GND
GND
Slave1-NSR3 |  |  | 真空泵压力开关 | 4芯线
Slave1-NSR4 |  |  | 预留开关
GND
GND
Valve44 |  | V306 | 废液桶抽水控制阀1 | 2组4线线
Valve43 |  | DP1 | 废液桶抽水控制泵1
Valve46 |  | V307 | 废液桶抽水控制阀2
Valve45 |  | DP2 | 废液桶抽水控制泵2
V24.0
V24.0
GND
GND
NSensor1 |  |  | 废水桶上液位 | 光电传感器4芯线
NSensor2 |  |  | 废水桶下液位 | 光电传感器4芯线
MOTOR1 |  | V306 | 废水桶进水控制阀
MOTOR2 |  | V307 | 废水桶进水控制阀
VALVE1 |  | DP2 | 废液桶抽水控制泵2
VALVE2 |  | DP1 | 废液桶抽水控制泵1