## 步进电机描述表
电机编号 | 电机序号 | 电机名称 | 正坐标方向 | 原点信号序号 | 原点信号有效值 | 急停信号序号 | 急停信号有效值 | 辅助急停信号序号 | 辅助急停信号有效值 | 备注描述
8-1 | 0 | 进样1推手 | 顺时针 | 13 | 0 | 22 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-2 | 1 | 进样2推手 | 顺时针 | 14 | 0 | 23 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-3 | 2 | 轨道机械手升降 | 顺时针 | 15 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-4 | 3 | 轨道机械手前后 | 顺时针 | 16 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-5 | 4 | 轨道机械手旋转 | 顺时针 | 17 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-6 | 5 | 出样1推手 | 顺时针 | 27 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-7 | 6 | 出样2推手 | 顺时针 | 28 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-8 | 7 | 未使用 | 顺时针 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-9 | 8 | 轨道传送带 | 顺时针 | 21 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-10 | 9 | 未使用 | 顺时针 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-11 | 10 | 未使用 | 顺时针 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无
8-12 | 11 | 未使用 | 未定义 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 未定义 | 0 | 无

## 输入信号映射描述
输入名称 | 输入序号 | 功能描述 | 有效信号 | 备注 | 线号
LOW_BOARD8_CPLD_NOP1 | 0 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP2 | 1 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP3 | 2 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP4 | 3 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP5 | 4 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP6 | 5 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP7 | 6 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP8 | 7 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP9 | 8 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP10 | 9 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP11 | 10 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP12 | 11 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_NOP13 | 12 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN1_PI10 | 13 | 进样1原点 | 0 | 无 | GDN1
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN2_PI9 | 14 | 进样2原点 | 0 | 无 | GDN2
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN3_PC13 | 15 | 机械手升降原点 | 0 | 无 | GDN3-1
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN4_PI8 | 16 | 机械手前后原点 | 0 | 无 | GDN4-1
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN5_PE6 | 17 | 机械手旋转原点 | 0 | 无 | GDN5-1
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN6_PE5 | 18 | 进样方向辅助轨道定位 | 0 | 无 | ///
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN7_PE4 | 19 | 重测方向辅助轨道定位 | 0 | 无 | ///
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN8_PE3 | 20 | 机械手上是否存在架子 | 1 | 无 | ///
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN9_PE2 | 21 | 轨道传送带原点 | 0 | 无 | GDN9-5
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN10_PI7 | 22 | 进样1小铲子触发 | 0 | 无 | ///
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN11_PI6 | 23 | 进样2小铲子触发 | 0 | 无 | ///
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN12_PI5 | 24 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN13_PI4 | 25 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN14_PB9 | 26 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN15_PB8 | 27 | 出样1原点 | 0 | 无 | GDC1-1
LOW_BOARD8_MCU_ARM_SEN16_PB7 | 28 | 出样2原点 | 0 | 无 | GDC2-1
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN1_PH12 | 29 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN2_PH11 | 30 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN3_PH10 | 31 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN4_PH9 | 32 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN5_PH8 | 33 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN6_PH7 | 34 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN7_PH6 | 35 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN8_PB11 | 36 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN9_PB10 | 37 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN10_PC0 | 38 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN11_PC1 | 39 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN12_PC2 | 40 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN13_PC3 | 41 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN14_PB1 | 42 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN15_PB0 | 43 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_ARM_SEN16_PC5 | 44 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH1_PH15 | 45 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH2_PH14 | 46 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH3_PH13 | 47 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH4_PC9 | 48 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH_OVER1_PI0 | 49 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_FRUBBISH_OVER2_PI1 | 50 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_PR1_ARM1_PG14 | 51 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_PR1_ARM2_PG13 | 52 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_PR2_ARM1_PG11 | 53 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_PR2_ARM2_PG10 | 54 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_YM_ARM1_PB6 | 55 | 空 | 0 | 无 | 无
LOW_BOARD8_MCU_YM_ARM2_PB5 | 56 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN1_PH10 | 57 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN2_PH9 | 58 | 急诊位有无试管架检测 | 1 | 无 | GDN24
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN3_PH8 | 59 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN4_PH7 | 60 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN5_PH6 | 61 | 急诊仓关闭到位检测 | 0 | 无 | DOOR17
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN6_PF11 | 62 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN7_PB1 | 63 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN8_PB0 | 64 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN9_PC5 | 65 | 进样2末端试管架是否存在 | 1 | 无 | GDN16
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN10_PC4 | 66 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN11_PH3 | 67 | 进样2托盘在位 | 0 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN12_PH2 | 68 | 进样2按键 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN13_PA1 | 69 | 进样2门开关 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN14_PA0 | 70 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN15_PB9 | 71 | 进样1末端试管架是否存在 | 1 | 无 | GDN15
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN16_PI4 | 72 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN17_PI5 | 73 | 进样1托盘在位 | 0 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN18_PI6 | 74 | 进样1按键 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN19_PI7 | 75 | 进样1门开关 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN20_PF10 | 76 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN21_PF9 | 77 | 出样2满 | 1 | 无 | GDC9
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN22_PF8 | 78 | 出样2有无 | 1 | 无 | GDC7
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN23_PF6 | 79 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN24_PF7 | 80 | 出样2托盘 | 0 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN25_PI11 | 81 | 出样2按键 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN26_PI10 | 82 | 出样2门开关 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN27_PI9 | 83 | 出样1满 | 1 | 无 | GDC5
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN28_PC13 | 84 | 出样1有无 | 1 | 无 | GDC10
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN29_PI8 | 85 | 空 | 0 | 无 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN30_PE2 | 86 | 出样1托盘 | 0 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN31_PE3 | 87 | 出样1按键 | 1 | 无 | ///
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_SEN32_PE4 | 88 | 出样1门 | 1 | 无 | ///

## 输出信号映射描述
输出名称 | 输出序号 | 功能描述 | 有效信号 | 备注
LOW_BOARD8_CPLD_CDC1 | 0 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC2 | 1 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC3 | 2 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC4 | 3 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC5 | 4 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC6 | 5 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC7 | 6 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC8 | 7 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC9 | 8 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC10 | 9 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC11 | 10 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC12 | 11 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC13 | 12 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC14 | 13 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC15 | 14 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC16 | 15 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC17 | 16 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC18 | 17 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC19 | 18 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC20 | 19 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC21 | 20 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC22 | 21 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC23 | 22 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC24 | 23 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC25 | 24 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC26 | 25 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC27 | 26 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC28 | 27 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC29 | 28 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC30 | 29 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC31 | 30 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC32 | 31 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC33 | 32 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC34 | 33 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC35 | 34 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_CPLD_CDC36 | 35 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN17_PC4 | 36 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN18_PA7 | 37 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN19_PA6 | 38 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN20_PA5 | 39 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN21_PA4 | 40 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN22_PA3 | 41 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN23_PF8 | 42 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN24_PF9 | 43 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN25_PF10 | 44 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN26_PH3 | 45 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN27_PH2 | 46 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_SEN28_PA2 | 47 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_DC1_PC8 | 48 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_DC2_PG9 | 49 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_DC3_PD6 | 50 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_DC4_PI3 | 51 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_SLAVE_DC5_PI2 | 52 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_YM_ARM3_PB4 | 53 | 无 | 0 | 无
LOW_BOARD8_MCU_YM_ARM4_PG15 | 54 | 无 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT1_PG15 | 55 | 急诊绿灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT2_PB3 | 56 | 急诊黄灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT3_PB4 | 57 | 出样1绿灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT4_PG14 | 58 | 出样1黄灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT5_PG13 | 59 | 出样2绿灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT6_PG11 | 60 | 出样2黄灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT7_PI3 | 61 | 进样2黄灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT8_PA15 | 62 | 进样2绿灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT9_PD6 | 63 | 进样1黄灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT10_PG10 | 64 | 进样1绿灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT11_PG9 | 65 | 进样1按键指示灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT12_PD7 | 66 | 进样2按键指示灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT13_PG8 | 67 | 无 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT14_PI1 | 68 | 出样1按键指示灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT15_PI0 | 69 | 出样2按键指示灯 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT16_PG6 | 70 | 无 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT17_PG7 | 71 | 无 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT18_PH12 | 72 | 急诊电子锁 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT19_PI2 | 73 | 无 | 0 | 无
RAIL_MAIN_BOARD_ARM_OUT20_PD3 | 74 | 无 | 0 | 无

## 系统参数
参数主序号 | 参数子序号 | 参数描述 | 读写属性 | 备注
0X00 | 0X01 | 进样1电机零位修正 | R+W
0X00 | 0X02 | 进样1电机推进最大步数 | R+W
0X01 | 0X01 | 进样2电机零位修正 | R+W
0X01 | 0X02 | 进样2电机推进最大步数 | R+W
0X02 | 0X01 | 出样1电机复位修正 | R+W
0X03 | 0X01 | 出样2电机复位修正 | R+W
0X04 | 0X01 | 轨道传送带通用,零位修正 | R+W
0X04 | 0X02 | 轨道传送带通用,急诊位坐标 | R+W
0X04 | 0X03 | 轨道传送带通用,进样1坐标 | R+W
0X04 | 0X04 | 轨道传送带通用,进样2坐标 | R+W
0X04 | 0X06 | 轨道传送带通用,试管1扫码位坐标 | R+W
0X04 | 0x0B | 轨道传送带通用,旋转位1坐标 | R+W
0X04 | 0x0C | 轨道传送带通用,旋转位2坐标 | R+W
0X04 | 0X0D | 轨道传送带通用,出样1坐标 | R+W
0X04 | 0X0E | 轨道传送带通用,出样2坐标 | R+W
0X04 | 0X0F | 轨道传送带通用,条码扫描器类型：0:CM300I，1:CR100M | R+W
0X05 | 0X01 | 轨道传送带模块1,待测区1坐标 | R+W
0X05 | 0X02 | 轨道传送带模块1,待测区2坐标 | R+W
0X05 | 0X03 | 轨道传送带模块1,待测区3坐标 | R+W
0X05 | 0X04 | 轨道传送带模块1,重测区1坐标 | R+W
0X05 | 0X05 | 轨道传送带模块1,重测区2坐标 | R+W
0X05 | 0X06 | 轨道传送带模块1,重测区3坐标 | R+W
0X05 | 0X07 | 轨道传送带模块1,重测区4坐标 | R+W
0X05 | 0X08 | 轨道传送带模块1,重测区5坐标 | R+W
0X05 | 0X09 | 轨道传送带模块1,重测区6坐标 | R+W
0X05 | 0X0A | 轨道传送带模块1,重测区7坐标 | R+W
0X05 | 0X0B | 轨道传送带模块1,重测区8坐标 | R+W
0X05 | 0X0C | 轨道传送带模块1,测试区放架位坐标 | R+W
0X05 | 0X0D | 轨道传送带模块1,测试区取架位坐标 | R+W
0X05 | 0X0E | 轨道传送带模块1,测试区吸样位坐标 | R+W
0X06 | 0X01 | 轨道传送带模块2,待测区1坐标 | R+W
0X06 | 0X02 | 轨道传送带模块2,待测区2坐标 | R+W
0X06 | 0X03 | 轨道传送带模块2,待测区3坐标 | R+W
0X06 | 0X04 | 轨道传送带模块2,重测区1坐标 | R+W
0X06 | 0X05 | 轨道传送带模块2,重测区2坐标 | R+W
0X06 | 0X06 | 轨道传送带模块2,重测区3坐标 | R+W
0X06 | 0X07 | 轨道传送带模块2,重测区4坐标 | R+W
0X06 | 0X08 | 轨道传送带模块2,重测区5坐标 | R+W
0X06 | 0X09 | 轨道传送带模块2,重测区6坐标 | R+W
0X06 | 0X0A | 轨道传送带模块2,重测区7坐标 | R+W
0X06 | 0X0B | 轨道传送带模块2,重测区8坐标 | R+W
0X06 | 0X0C | 轨道传送带模块2,测试区放架位坐标 | R+W
0X06 | 0X0D | 轨道传送带模块2,测试区取架位坐标 | R+W
0X06 | 0X0E | 轨道传送带模块2,测试区吸样位坐标 | R+W
0X06 | 0X0F | 轨道传送带模块2,测试区单个试管偏移 | R+W
0X07 | 0X01 | 轨道传送带模块3,待测区1坐标 | R+W
0X07 | 0X02 | 轨道传送带模块3,待测区2坐标 | R+W
0X07 | 0X03 | 轨道传送带模块3,待测区3坐标 | R+W
0X07 | 0X04 | 轨道传送带模块3,重测区1坐标 | R+W
0X07 | 0X05 | 轨道传送带模块3,重测区2坐标 | R+W
0X07 | 0X06 | 轨道传送带模块3,重测区3坐标 | R+W
0X07 | 0X07 | 轨道传送带模块3,重测区4坐标 | R+W
0X07 | 0X08 | 轨道传送带模块3,重测区5坐标 | R+W
0X07 | 0X09 | 轨道传送带模块3,重测区6坐标 | R+W
0X07 | 0X0A | 轨道传送带模块3,重测区7坐标 | R+W
0X07 | 0X0B | 轨道传送带模块3,重测区8坐标 | R+W
0X07 | 0X0C | 轨道传送带模块3,测试区放架位坐标 | R+W
0X07 | 0X0D | 轨道传送带模块3,测试区取架位坐标 | R+W
0X07 | 0X0E | 轨道传送带模块3,测试区吸样位坐标 | R+W
0X07 | 0X0F | 轨道传送带模块3,测试区单个试管偏移 | R+W
0X08 | 0X01 | 轨道传送带模块4,待测区1坐标 | R+W
0X08 | 0X02 | 轨道传送带模块4,待测区2坐标 | R+W
0X08 | 0X03 | 轨道传送带模块4,待测区3坐标 | R+W
0X08 | 0X04 | 轨道传送带模块4,重测区1坐标 | R+W
0X08 | 0X05 | 轨道传送带模块4,重测区2坐标 | R+W
0X08 | 0X06 | 轨道传送带模块4,重测区3坐标 | R+W
0X08 | 0X07 | 轨道传送带模块4,重测区4坐标 | R+W
0X08 | 0X08 | 轨道传送带模块4,重测区5坐标 | R+W
0X08 | 0X09 | 轨道传送带模块4,重测区6坐标 | R+W
0X08 | 0X0A | 轨道传送带模块4,重测区7坐标 | R+W
0X08 | 0X0B | 轨道传送带模块4,重测区8坐标 | R+W
0X08 | 0X0C | 轨道传送带模块4,测试区放架位坐标 | R+W
0X08 | 0X0D | 轨道传送带模块4,测试区取架位坐标 | R+W
0X08 | 0X0E | 轨道传送带模块4,测试区吸样位坐标 | R+W
0X08 | 0X0F | 轨道传送带模块4,测试区单个试管偏移 | R+W
0X09 | 0X01 | 轨道机械手独立,升降零位修正 | R+W
0X09 | 0X02 | 轨道机械手独立,前后零位修正 | R+W
0X09 | 0X03 | 轨道机械手独立,旋转零位修正 | R+W
0X09 | 0X04 | 轨道机械手独立,升降最高位坐标 | R+W
0X09 | 0X05 | 轨道机械手独立,升降最低位坐标 | R+W
0X09 | 0X06 | 轨道机械手独立,前后进样1取架位坐标 | R+W
0X09 | 0X07 | 轨道机械手独立,前后进样2取架位坐标 | R+W
0X09 | 0X08 | 轨道机械手独立,前后出样1放架位坐标 | R+W
0X09 | 0X09 | 轨道机械手独立,前后出样2放架位坐标 | R+W
0X09 | 0X0A | 轨道机械手独立,前后急诊取架位坐标 | R+W
0X09 | 0X0C | 轨道机械手独立,旋转到进样方向坐标 | R+W
0X09 | 0X0D | 轨道机械手独立,旋转到急诊方向坐标 | R+W
0X0A | 0X01 | 轨道机械手模块1,前后待测区1取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X02 | 轨道机械手模块1,前后待测区2取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X03 | 轨道机械手模块1,前后待测区3取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X04 | 轨道机械手模块1,前后重测区1取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X05 | 轨道机械手模块1,前后重测区2取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X06 | 轨道机械手模块1,前后重测区3取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X07 | 轨道机械手模块1,前后重测区4取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X08 | 轨道机械手模块1,前后重测区5取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X09 | 轨道机械手模块1,前后重测区6取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X0A | 轨道机械手模块1,前后重测区7取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X0B | 轨道机械手模块1,前后重测区8取放架坐标 | R+W
0X0A | 0X0C | 轨道机械手模块1,前后测试区取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X01 | 轨道机械手模块2,前后待测区1取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X02 | 轨道机械手模块2,前后待测区2取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X03 | 轨道机械手模块2,前后待测区3取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X04 | 轨道机械手模块2,前后重测区1取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X05 | 轨道机械手模块2,前后重测区2取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X06 | 轨道机械手模块2,前后重测区3取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X07 | 轨道机械手模块2,前后重测区4取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X08 | 轨道机械手模块2,前后重测区5取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X09 | 轨道机械手模块2,前后重测区6取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X0A | 轨道机械手模块2,前后重测区7取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X0B | 轨道机械手模块2,前后重测区8取放架坐标 | R+W
0X0B | 0X0C | 轨道机械手模块2,前后测试区取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X01 | 轨道机械手模块3,前后待测区1取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X02 | 轨道机械手模块3,前后待测区2取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X03 | 轨道机械手模块3,前后待测区3取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X04 | 轨道机械手模块3,前后重测区1取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X05 | 轨道机械手模块3,前后重测区2取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X06 | 轨道机械手模块3,前后重测区3取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X07 | 轨道机械手模块3,前后重测区4取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X08 | 轨道机械手模块3,前后重测区5取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X09 | 轨道机械手模块3,前后重测区6取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X0A | 轨道机械手模块3,前后重测区7取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X0B | 轨道机械手模块3,前后重测区8取放架坐标 | R+W
0X0C | 0X0C | 轨道机械手模块3,前后测试区取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X01 | 轨道机械手模块4,前后待测区1取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X02 | 轨道机械手模块4,前后待测区2取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X03 | 轨道机械手模块4,前后待测区3取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X04 | 轨道机械手模块4,前后重测区1取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X05 | 轨道机械手模块4,前后重测区2取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X06 | 轨道机械手模块4,前后重测区3取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X07 | 轨道机械手模块4,前后重测区4取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X08 | 轨道机械手模块4,前后重测区5取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X09 | 轨道机械手模块4,前后重测区6取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X0A | 轨道机械手模块4,前后重测区7取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X0B | 轨道机械手模块4,前后重测区8取放架坐标 | R+W
0X0D | 0X0C | 轨道机械手模块4,前后测试区取放架坐标 | R+W

## 步进电机配置参数
电机参数主序号 | 电机参数子序号 | 参数描述 | 取值范围 | 备注
0X00 | 0x00 | 复位引脚序号 | 0-255 | 基础配置
0X00 | 0x01 | 复位有效电平 | 0-1 | 基础配置
0X00 | 0x02 | 运转正方向 | 0-1 | 基础配置
0X00 | 0x03 | 急停引脚序号 | 0-255 | 基础配置
0X00 | 0x04 | 急停有效电平 | 0-1 | 基础配置
0X00 | 0x05 | 辅助急停1引脚序号 | 0-255 | 基础配置
0X00 | 0x06 | 辅助急停1有效电平 | 0-1 | 基础配置
0X00 | 0x07 | 辅助急停2引脚序号 | 0-255 | 基础配置
0X00 | 0x08 | 辅助急停2有效电平 | 0-1 | 基础配置
0X00 | 0x09 | 复位最大步数 | 0-10000000 | 基础配置
0X00 | 0x0A | 负向最大行程 | -1000000-0 | 基础配置
0X00 | 0x0B | 正向最大行程 | 0-100000 | 基础配置
0X00 | 0x0C | 辅助急停减速步数 | 0-10000 | 基础配置
0X00 | 0x0D | 复位速度 | 0-100000 | 基础配置
0x00 | 0X0E | 单次脉冲最大发送数 | 2-255 | 基础配置
0x01 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线0
0x01 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线0
0x01 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线0
0x01 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线0
0x01 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线0
0x01 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线0
0x01 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线0
0x02 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线1
0x02 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线1
0x02 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线1
0x02 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线1
0x02 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线1
0x02 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线1
0x02 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线1
0x03 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线2
0x03 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线2
0x03 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线2
0x03 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线2
0x03 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线2
0x03 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线2
0x03 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线2
0x04 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线3
0x04 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线3
0x04 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线3
0x04 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线3
0x04 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线3
0x04 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线3
0x04 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线3
0X05 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线4
0X05 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线4
0X05 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线4
0X05 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线4
0X05 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线4
0X05 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线4
0X05 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线4
0X06 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线5
0X06 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线5
0X06 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线5
0X06 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线5
0X06 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线5
0X06 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线5
0X06 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线5
0X07 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线6
0X07 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线6
0X07 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线6
0X07 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线6
0X07 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线6
0X07 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线6
0X07 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线6
0X08 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线7
0X08 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线7
0X08 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线7
0X08 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线7
0X08 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线7
0X08 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线7
0X08 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线7
0X09 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线8
0X09 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线8
0X09 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线8
0X09 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线8
0X09 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线8
0X09 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线8
0X09 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线8
0X0A | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线9
0X0A | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0A | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0A | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0A | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0A | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0A | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线9
0X0B | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线10
0X0B | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0B | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0B | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0B | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0B | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0B | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线10
0X0C | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线11
0X0C | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0C | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0C | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0C | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0C | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0C | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线11
0X0D | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线12
0X0D | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0D | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0D | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0D | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0D | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0D | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线12
0X0E | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线13
0X0E | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0E | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0E | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0E | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0E | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0E | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线13
0X0F | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线14
0X0F | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线14
0X0F | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线14
0X0F | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线14
0X0F | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线14
0X0F | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线14
0X0F | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线14
0X10 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线15
0X10 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线15
0X10 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线15
0X10 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线15
0X10 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线15
0X10 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线15
0X10 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线15
0X11 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线16
0X11 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线16
0X11 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线16
0X11 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线16
0X11 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线16
0X11 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线16
0X11 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线16
0X12 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线17
0X12 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线17
0X12 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线17
0X12 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线17
0X12 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线17
0X12 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线17
0X12 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线17
0X13 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线18
0X13 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线18
0X13 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线18
0X13 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线18
0X13 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线18
0X13 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线18
0X13 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线18
0X14 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线19
0X14 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线19
0X14 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线19
0X14 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线19
0X14 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线19
0X14 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线19
0X14 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线19
0X15 | 0x00 | 步数适配模式 | 0-1 | 速度曲线20
0X15 | 0x01 | 启动步数 | 0-100000 | 速度曲线20
0X15 | 0x02 | 启动速度 | 0-100000 | 速度曲线20
0X15 | 0x03 | 启动加速度 | 0-100000 | 速度曲线20
0X15 | 0x04 | 加加速 | 0-100000 | 速度曲线20
0X15 | 0x05 | 最大加速度 | 0-100000 | 速度曲线20
0X15 | 0x06 | 最大速度 | 0-100000 | 速度曲线20

## 中位机错误代码
错误代码值 | 错误代码基本描述 | 错误代码详细描述
0X0100 | 基础错误未定义 | 无
0X0101 | 基础错误电机序号参数错误 | 无
0X0102 | 基础错误电机方向参数错误 | 无
0X0103 | 基础错误输入序号错误 | 无
0X0104 | 基础错误输入读取值错误 | 无
0X0105 | 基础错误输出序号错误 | 无
0X0106 | 基础错误输出写入错误 | 无
0X0107 | 基础错误参数读取 | 无
0X0108 | 基础错误参数写入 | 无
0X0109 | 基础错误版本号读取 | 无
0X010A | 急停错误 | 无
0X0200 | 调试未定义错误 | 无
0X0201 | 调试电机复位失败 | 无
0X0202 | 调试电机走位失败 | 无
0X0203 | 调试输入读取失败 | 无
0X0204 | 调试输入写入失败 | 无
0X0300 | 进样1未知错误 | 无
0x0301 | 进样1复位错误 | 无
0X0302 | 进样1运行错误 | 无
0X0303 | 进样1托盘丢失 | 无
0X0304 | 进样1门开着 | 无
0X0305 | 进样1电机序号参数错误 | 无
0X0306 | 进样1电机方向参数错误 | 无
0X0307 | 进样1输入序号错误 | 无
0X0308 | 进样1输入读取值错误 | 无
0X0309 | 进样1输出序号错误 | 无
0X030A | 进样1输出写入错误 | 无
0X0400 | 进样2未知错误 | 无
0x0401 | 进样2复位错误 | 无
0X0402 | 进样2运行错误 | 无
0X0403 | 进样2托盘丢失 | 无
0X0404 | 进样2门开着 | 无
0X0405 | 进样2电机序号参数错误 | 无
0X0406 | 进样2电机方向参数错误 | 无
0X0407 | 进样2输入序号错误 | 无
0X0408 | 进样2输入读取值错误 | 无
0X0409 | 进样2输出序号错误 | 无
0X040A | 进样2输出写入错误 | 无
0X0500 | 出样1未知错误 | 无
0x0501 | 出样1复位错误 | 无
0X0502 | 出样1运行错误 | 无
0X0503 | 出样1托盘丢失 | 无
0X0504 | 出样1门开着 | 无
0X0505 | 出样1满 | 无
0X0506 | 出样1堵住 | 无
0X0507 | 出样1电机序号参数错误 | 无
0X0508 | 出样1电机方向参数错误 | 无
0X0509 | 出样1输入序号错误 | 无
0X050A | 出样1输入读取值错误 | 无
0X050B | 出样1输出序号错误 | 无
0X050C | 出样1输出写入错误 | 无
0X0600 | 出样2未知错误 | 无
0x0601 | 出样2复位错误 | 无
0X0602 | 出样2运行错误 | 无
0X0603 | 出样2托盘丢失 | 无
0X0604 | 出样2门开着 | 无
0X0605 | 出样2满 | 无
0X0606 | 出样2堵住 | 无
0X0607 | 出样2电机序号参数错误 | 无
0X0608 | 出样2电机方向参数错误 | 无
0X0609 | 出样2输入序号错误 | 无
0X060A | 出样2输入读取值错误 | 无
0X060B | 出样2输出序号错误 | 无
0X060C | 出样2输出写入错误 | 无
0X0700 | 轨道机械手未定义错误 | 无
0X0701 | 轨道机械手升降复位失败 | 无
0X0702 | 轨道机械手前后复位失败 | 无
0X0703 | 轨道机械手旋转复位失败 | 无
0X0704 | 轨道机械手模块复位错误 | 无
0X0705 | 轨道机械手模块运行错误 | 无
0X0706 | 轨道机械手抓架子抓取失败 | 无
0x0707 | 轨道机械手放架子之后检测到手上还有架子 | 无
0X0708 | 轨道机械手放架子失败 | 无
0X0709 | 轨道机械手旋转失败 | 无
0x070A | 读取试管架状态 | 无
0X070B | 轨道机械手抓架子之前检测到手上有架子 | 无
0X070C | 轨道机械手电机序号参数错误 | 无
0X070D | 轨道机械手电机方向参数错误 | 无
0X070E | 轨道机械手输入序号错误 | 无
0X070F | 轨道机械手输入读取值错误 | 无
0X0710 | 轨道机械手输出序号错误 | 无
0X0711 | 轨道机械手输出写入错误 | 无
0X0800 | 轨道传送带未定义错误 | 无
0X0801 | 轨道传送带电机序号参数错误 | 无
0X0802 | 轨道传送带电机方向参数错误 | 无
0X0803 | 轨道传送带输入序号错误 | 无
0X0804 | 轨道传送带输入读取值错误 | 无
0X0805 | 轨道传送带输出序号错误 | 无
0X0806 | 轨道传送带输出写入错误 | 无
0x0807 | 轨道传送带复位错误 | 无
0X0808 | 轨道传送带运行错误 | 无
0X0900 | 条码枪未定义错误 | 无
0X0901 | 条码枪无响应 | 无
0X0902 | 条码枪扫描到不支持的试管架条码 | 无
0X0903 | 试管条码长度超限制 | 无
0X0904 | 条码枪打开失败 | 无
0X0905 | 条码枪关闭失败 | 无
0X0906 | 条码枪读数据失败 | 无
0X0A00 | 复合动作未定义错误 | 无
0X0A01 | 复合动作整机复位失败 | 无
0X0A02 | 复合动作自校准失败 | 无
0X0A03 | 复合动作模块数量设置错误 | 无
0X0A04 | 同时推进错误 | 无
0X0B00 | 轨道进架未定义错误 | 无
0x0B01 | 轨道进架失败,没有架子 | 无
0x0B02 | 轨道进架取消 | 无
0X0C00 | 轨道出架未定义错误 | 无
0X0C01 | 轨道出架设置错误 | 无
0X0D00 | 轨道移动未定义错误 | 无
0X0D01 | 轨道移动源模块错误 | 无
0X0D02 | 轨道移动目标模块错误 | 无
0X0D03 | 轨道移动目标主区域错误 | 无
0X0D04 | 轨道移动目标子区域错误 | 无
0X0D05 | 轨道移动源模块不存在指定试管架 | 无
0X0D06 | 轨道移动目标模块没有位置放试管架 | 无
0X0D07 | 轨道移动轨道运行中丢失 | 无
0x0D08 | 抓进样区轨道参数错误 | 无
0X0D09 | 轨道当前位置不能接收该指令 | 无
0X0D0A | 轨道急诊位置抓取失败 | 无
0X0D0B | 轨道进样位置抓取失败 | 无

## 系统内部错误代码
错误代码值 | 错误代码基本描述 | 错误代码详细描述
0x00000001 | CPLD ID匹配错误
0X00000002 | SRAM 内存检查失败
0X00000003 | 铁电检查失败
0X00000004 | 铁电ID匹配失败
0X00000005 | 中断输入不支持
0X00000006 | 中断输入被占用
0X00000007 | 芯片擦除失败
0X00000008 | 芯片地址错误
0X00000009 | 芯片写入失败
0x00000100 | 下位机群自身交互主控,板号错误
0x00000101 | 下位机群自身交互主控,通道号错误
0x00000102 | 下位机群自身交互主控,当前拥有的信号量没释放
0x00000103 | 下位机群自身交互主控,申请信号量失败
0x00000104 | 下位机群自身交互主控,指令为空
0x00000105 | 下位机群自身交互主控,指令超时时间设置错误
0x00000106 | 下位机群自身交互主控,指令长度超过协议限制长度
0x00000107 | 下位机群自身交互主控,指令返回繁忙
0x00000108 | 下位机群自身交互主控,ACK重发次数超过限制
0x00000109 | 下位机群自身交互主控,返回错误的ack代码
0x0000010A | 下位机群自身交互主控,等待返回逻辑错误
0x0000010B | 下位机群自身交互主控,等待返回的时间超过设定时间
0x0000010C | 下位机群自身交互主控,等待返回指令发生未知的错误
0x0000010D | 不能自己给自己发指令,不能自己给自己发指令
0x0000010E | 下位机群自身交互主控,步进电机收到的数据为空
0x0000010F | 下位机群自身交互主控,步进电机收到的数据长度错误
0x00000110 | 下位机群自身交互主控,步进电机收到的数据标识错误
0x00000111 | 下位机群自身交互主控,步进电机的序号错误
0x00000112 | 下位机群自身交互主控,主控写入下位机PIN
0x00000113 | 下位机群自身交互主控,主控板读取下位机
0x00000114 | 下位机群自身交互主控,输入数据为空
0x00000115 | 下位机群自身交互主控,输入数据长度错误
0x00000116 | 下位机群自身交互主控,输入数据的标志位错误
0x00000117 | 下位机群自身交互主控,输入数据的序号错误
0x00000118 | 下位机群自身交互主控,串口返回数据空
0x00000119 | 下位机群自身交互主控,串口返回数据长度错误
0x0000011A | 下位机群自身交互主控,串口返回数据标识符错误
0x0000011B | 下位机群自身交互主控,IAP期待数据没返回
0x0000011C | 下位机群自身交互主控,IAP返回数据长度错误
0x0000011D | 下位机群自身交互主控,IAP返回数据标识符错误
0X0000011E | 想要数据,数据为空
0X0000011F | 想要数据,数据长度不足
0X00000120 | 想要数据,数据符号不对
0x00000200 | 读取端口序号错误
0x00000201 | 写入端口序号错误
0X00000300 | 写入长度错误
0X00000301 | 写入长度错误
0x00000302 | 串口发送长度为空
0x00000303 | 串口发送数据指针为空,
0x00000400 | 下位机处于BOOT模式
0X00000401 | APP不存在
0x00000402 | IAP数据包发生错误
0x00000403 | IAP数据包校验失败
0X00000404 | IAP长包数据错误
0X00000405 | IAP长包数据校验失败
0x00000500 | 复位修正超过上限
0x00000501 | 复位修正低于下限
0x00000502 | 复位时间设置为0
0x00000503 | 指令急停
0x00000504 | 信号急停
0x00000505 | 辅助急停1
0x00000506 | 辅助急停2
0x00000507 | 运行超时
0x00000508 | 复位超行程
0x00000509 | 参数错误,走步数
0x0000050A | 参数错误,走坐标
0x0000050B | 参数错误,回零
0x0000050C | 参数错误,持续运转
0x0000050D | 参数错误,读取电机参数
0x0000050E | 参数错误,写入电机参数
0x0000050F | 目标坐标超行程
0x00000510 | 目标坐标行程下限
0X00000511 | 电机在非法坐标
0X00000600 | 条码枪不存在
0X00000601 | 条码枪版本检测错误
0x00000A00 | 服务层参数写入错误
0x00000A01 | 服务层参数读取错误
0x00000B00 | APP参数写入失败
0x00000B01 | APP参数读取失败
0x00000B02 | APP参数序号错误
0x00000F00 | 系统自身指令异常,指令忙
0x00000F01 | 指令不支持
0X80000000 | 轨道下位机基础错误
0X81010000 | 下位机板8,进样1模块,标志01,进样1复位失败,基础错误
0X81020000 | 下位机板8,进样1模块,标志02,进样1运行失败,基础错误
0X81030000 | 下位机板8,进样1模块,标志03,进样1回零失败,基础错误
0X81040000 | 下位机板8,进样1模块,标志04,进样1传感器读取错误,基础错误
0X81050000 | 下位机板8,进样1模块,标志05,轨道进样1复位时试管架存在传感器有效,基础错误
0X81060000 | 下位机板8,进样1模块,标志06,轨道进样1回零时试管架存在传感器有效,基础错误
0X81070000 | 下位机板8,进样1模块,标志07,轨道进样1试管架存在传感器有效,基础错误
0X82010000 | 下位机板8,进样2模块,标志01,进样2复位失败,基础错误
0X82020000 | 下位机板8,进样2模块,标志02,进样2运行失败,基础错误
0X82030000 | 下位机板8,进样2模块,标志03,进样2回零失败,基础错误
0X82040000 | 下位机板8,进样2模块,标志04,进样2传感器读取错误,基础错误
0X82050000 | 下位机板8,进样2模块,标志05,轨道进样2复位时试管架存在传感器有效,基础错误
0X82060000 | 下位机板8,进样2模块,标志06,轨道进样2回零时试管架存在传感器有效,基础错误
0X82070000 | 下位机板8,进样2模块,标志07,轨道进样2试管架存在传感器有效,基础错误
0X83010000 | 下位机板8,出样1模块,标志01,出样1复位失败,基础错误
0X83020000 | 下位机板8,出样1模块,标志02,出样1运行失败,基础错误
0X83030000 | 下位机板8,出样1模块,标志03,出样1回零失败,基础错误
0X84010000 | 下位机板8,出样2模块,标志01,出样2复位失败,基础错误
0X84020000 | 下位机板8,出样2模块,标志02,出样2运行失败,基础错误
0X84030000 | 下位机板8,出样2模块,标志03,出样2回零失败,基础错误
0X85010000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志01,轨道机械手升降复位失败,基础错误
0X85020000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志02,轨道机械手升降运行失败,基础错误
0X85030000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志03,轨道机械手升降回零失败,基础错误
0X85040000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志04,轨道机械手前后复位失败,基础错误
0X85050000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志05,轨道机械手前后运行失败,基础错误
0X85060000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志06,轨道机械手前后回零失败,基础错误
0X85070000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志07,轨道机械手旋转复位失败,基础错误
0X85080000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志08,轨道机械手旋转运行失败,基础错误
0X85090000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志09,轨道机械手旋转回零失败,基础错误
0X850A0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0A,轨道机械手读取传感器失败,基础错误
0X850B0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0B,轨道机械手上面已经有了架子,不能抓新架子,基础错误
0X850C0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0C,轨道机械手旋转方向不对,基础错误
0X850D0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0D,模块号错误,基础错误
0X850E0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0E,子区域错误,当前位置不能执行该操作,基础错误
0X850F0000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志0F,参数主模块错误,不存在该模块参数,基础错误
0X85100000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志10,参数子模块错误,不存在该模块参数,基础错误
0X85110000 | 下位机板8,轨道轨道机械手模块,标志11,目标模块号大于设定的模块数量,基础错误
0X86010000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志01,轨道传送带复位失败,基础错误
0X86020000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志02,轨道传送带运行失败,基础错误
0X86030000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志03,轨道传送带回零失败,基础错误
0X86040000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志04,轨道参数主模块号错误,基础错误
0X86050000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志05,轨道参数待测区模块号错误,基础错误
0X86060000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志06,轨道参数重测区模块号错误,基础错误
0X86070000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志07,轨道参数测试区放架位试管号错误,基础错误
0X86080000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志08,轨道参数测试区取架位试管号错误,基础错误
0X86090000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志09,轨道参数测试区吸样位试管号错误,基础错误
0X860A0000 | 下位机板8,轨道传送带模块,标志0A,目标模块号大于设定的模块号,基础错误
0XD0000000 | 主控基础错误代码
0XD0000001 | 芯片Flash驱动
0XD0000002 | 芯片Flash擦除失败
0XD0000003 | 芯片Flash写入失败
0XD0000004 | SDCARD初始化失败
0XD0000005 | SD卡读卡失败
0XD0000006 | SD卡写卡失败
0XD0000007 | SRAM IS62WV51216
0XD0000008 | SRAM地址错误
0XD0000009 | MB85RS2MT存储器检查失败
0XD000000A | 铁电存储器ID匹配失败
0XD000000B | W5500 MAC设置失败
0XD0000101 | 通讯板号不支持
0XD0000102 | 通讯通道不支持
0XD0000103 | 通讯互斥信号量申请失败
0XD0000104 | 已经拥有了互斥信号量
0XD0000105 | 上次指令等待了ACK没等待完成
0XD0000106 | 通讯数据长度超限制
0XD0000107 | 通讯多次重发未收到ACK
0XD0000108 | 通讯结果超时未收到
0XD0000109 | 通讯ACK返回数据错误
0XD000010A | 通讯指令不支持
0XD000010B | 通讯超时事件设置为0错误
0XD000010C | 通讯指令超过了设计的最大长度
0XD000010D | 等待返回逻辑错误,没有等待ACK或者等待ACK已经失败
0XD000010E | 等待指令返回过程中出现未知错误
0XD0000200 | 步进电机通讯序号错误
0XD0000201 | 接收到的数据为空
0XD0000202 | 接收到的数据长度错误
0XD0000203 | 接收到的数据标识符错误
0XD0000300 | 主控写入下位机PIN
0XD0000301 | 主控板读取下位机,引脚序号错误
0XD0000302 | 输入数据为空
0XD0000303 | 输入数据长度错误
0XD0000304 | 输入数据的标志位错误
0XD0000305 | 输入数据的序号错误
0XD0000306 | 系统IO口输出范围超限制
0XD0000307 | 系统IO口输入范围超限制
0XD0000400 | 串口序号错误
0XD0000401 | 串口数据为空
0XD0000402 | 串口数据长度超限制
0XD0000403 | 串口数据标识符错误
0XD0000404 | 串口发送数据长度为0
0XD0000405 | 串口发送数据指针为空指针
0XD0000500 | IAP期待数据没返回
0XD0000501 | IAP返回数据长度错误
0XD0000502 | IAP返回数据标识符错误
0XD0000503 | 下位机处于BOOT模式
0XD0000901 | 系统自身指令异常,指令忙
0XD0000902 | 指令不支持
0XE0000000 | 轨道基础错误代码
0XE0000100 | 旋转位不合法
0XE0000101 | 试管位不合法
0XE0000102 | 模块号不对
0XE0000103 | 待测区号码不对
0XE0000104 | 重测区号码不对
0XE0000105 | 轨道机械手的方向错误
0XE0000106 | 轨道通讯没获得数据
0XE0000107 | 轨道通讯数据长度错误
0XE0000108 | 轨道通讯数据标识错误
0XE0000200 | 进样1门打开
0XE0000201 | 进样1托盘丢失
0XE0000202 | 进样1忙
0XE0000300 | 进样2门打开
0XE0000301 | 进样2托盘丢失
0XE0000302 | 进样2忙
0XE0000400 | 出样1门打开
0XE0000401 | 出样1托盘丢失
0XE0000402 | 出样1忙
0XE0000403 | 出样1堵住
0XE0000500 | 出样2门打开
0XE0000501 | 出样2托盘丢失
0XE0000502 | 出样2忙
0XE0000503 | 出样2堵住
0XE0000600 | 急诊门没关到位
0XE0000700 | 指定模块的重测区间满了
0XE0000701 | 指定模块重测区不存在指定的试管架
0XE0000702 | 指定模块重测区主序号错误
0XE0000703 | 指定模块重测区的子序号错误
0XE0000704 | 指定模块的待测区间满了
0XE0000705 | 指定模块待测区不存在指定的试管架
0XE0000706 | 指定模块待测区主序号错误
0XE0000707 | 指定模块待测区的子序号错误
0xE0000708 | 目标模块号错误,超过设置的模块上线
0xE0000709 | 源模块号错误,超过设置的模块上线
0xE000070A | 目标主模块错误
0xE000070A | 目标测试区主序号错误
0XE000070B | 目标出样区主序号错误
0XE0000800 | 进样超过上限也没找到试管架
0XE0000801 | 进架取消
0XE0000900 | 轨道机械手抓架子之后试管架上没架子
0XE0000901 | 轨道机械手抓取之前轨道机械手上已经有了架子
0XE0000902 | 轨道机械手放架子之后手上还有架子
0XE0000903 | 轨道运转过程中,架子丢了
0XE0000904 | 轨道当前位置不支持该操作
0XE0000905 | 急诊位抓架子失败,抓完架子还存在
0XE0000906 | 急诊位抓架子失败,抓完,手上没架子